## Forno
0:16 |  |  |  |  | 0:08 |  |  |  |  | 0:04 |  |  |  |  | 0:02
0,5oC/min |  |  |  |  | 1oC/min |  |  |  |  | 2oC/min |  |  |  |  | 4oC/min |  |  |  |  | Diferença Permitida
|  |  | LIMITE |  |  |  |  | LIMITE |  |  |  |  | LIMITE |  |  |  |  | LIMITE |  | 1 | 20
Tempo (s) | Temp (min) | RILEM | INF | SUP | Tempo (s) | Temp (min) | RILEM | INF | SUP | Tempo (s) | Temp (min) | RILEM | INF | SUP | Tempo (s) | Temp (min) | RILEM | INF | SUP | 5 | 100
0:00 | 0 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0:00 | 0 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0:00 | 0 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0:00 | 0 | 25 | 23.75 | 26.25 | 20 | 750
0:16 | 16 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0:08 | 8 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0:04 | 4 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0:02 | 2 | 33 | 31.35 | 34.65
0:32 | 32 | 41 | 38.95 | 43.05 | 0:16 | 16 | 41 | 38.95 | 43.05 | 0:08 | 8 | 41 | 38.95 | 43.05 | 0:04 | 4 | 41 | 38.95 | 43.05
0:48 | 48 | 49 | 46.55 | 51.45 | 0:24 | 24 | 49 | 46.55 | 51.45 | 0:12 | 12 | 49 | 46.55 | 51.45 | 0:06 | 6 | 49 | 46.55 | 51.45
1:04 | 64 | 57 | 54.15 | 59.85 | 0:32 | 32 | 57 | 54.15 | 59.85 | 0:16 | 16 | 57 | 54.15 | 59.85 | 0:08 | 8 | 57 | 54.15 | 59.85
1:20 | 80 | 65 | 61.75 | 68.25 | 0:40 | 40 | 65 | 61.75 | 68.25 | 0:20 | 20 | 65 | 61.75 | 68.25 | 0:10 | 10 | 65 | 61.75 | 68.25
1:36 | 96 | 73 | 69.35 | 76.65 | 0:48 | 48 | 73 | 69.35 | 76.65 | 0:24 | 24 | 73 | 69.35 | 76.65 | 0:12 | 12 | 73 | 69.35 | 76.65
1:52 | 112 | 81 | 76.95 | 85.05 | 0:56 | 56 | 81 | 76.95 | 85.05 | 0:28 | 28 | 81 | 76.95 | 85.05 | 0:14 | 14 | 81 | 76.95 | 85.05
2:08 | 128 | 89 | 84.55 | 93.45 | 1:04 | 64 | 89 | 84.55 | 93.45 | 0:32 | 32 | 89 | 84.55 | 93.45 | 0:16 | 16 | 89 | 84.55 | 93.45
2:24 | 144 | 97 | 92.15 | 101.85 | 1:12 | 72 | 97 | 92.15 | 101.85 | 0:36 | 36 | 97 | 92.15 | 101.85 | 0:18 | 18 | 97 | 92.15 | 101.85
2:40 | 160 | 105 | 99.8846 | 110.1154 | 1:20 | 80 | 105 | 99.8846 | 110.1154 | 0:40 | 40 | 105 | 99.8846 | 110.1154 | 0:20 | 20 | 105 | 99.8846 | 110.1154
2:56 | 176 | 113 | 107.7 | 118.3 | 1:28 | 88 | 113 | 107.7 | 118.3 | 0:44 | 44 | 113 | 107.7 | 118.3 | 0:22 | 22 | 113 | 107.7 | 118.3
3:12 | 192 | 121 | 115.5154 | 126.4846 | 1:36 | 96 | 121 | 115.5154 | 126.4846 | 0:48 | 48 | 121 | 115.5154 | 126.4846 | 0:24 | 24 | 121 | 115.5154 | 126.4846
3:28 | 208 | 129 | 123.3308 | 134.6692 | 1:44 | 104 | 129 | 123.3308 | 134.6692 | 0:52 | 52 | 129 | 123.3308 | 134.6692 | 0:26 | 26 | 129 | 123.3308 | 134.6692
3:44 | 224 | 137 | 131.1462 | 142.8538 | 1:52 | 112 | 137 | 131.1462 | 142.8538 | 0:56 | 56 | 137 | 131.1462 | 142.8538 | 0:28 | 28 | 137 | 131.1462 | 142.8538
4:00 | 240 | 145 | 138.9615 | 151.0385 | 2:00 | 120 | 145 | 138.9615 | 151.0385 | 1:00 | 60 | 145 | 138.9615 | 151.0385 | 0:30 | 30 | 145 | 138.9615 | 151.0385
4:16 | 256 | 153 | 146.7769 | 159.2231 | 2:08 | 128 | 153 | 146.7769 | 159.2231 | 1:04 | 64 | 153 | 146.7769 | 159.2231 | 0:32 | 32 | 153 | 146.7769 | 159.2231
4:32 | 272 | 161 | 154.5923 | 167.4077 | 2:16 | 136 | 161 | 154.5923 | 167.4077 | 1:08 | 68 | 161 | 154.5923 | 167.4077 | 0:34 | 34 | 161 | 154.5923 | 167.4077
4:48 | 288 | 169 | 162.4077 | 175.5923 | 2:24 | 144 | 169 | 162.4077 | 175.5923 | 1:12 | 72 | 169 | 162.4077 | 175.5923 | 0:36 | 36 | 169 | 162.4077 | 175.5923
5:04 | 304 | 177 | 170.2231 | 183.7769 | 2:32 | 152 | 177 | 170.2231 | 183.7769 | 1:16 | 76 | 177 | 170.2231 | 183.7769 | 0:38 | 38 | 177 | 170.2231 | 183.7769
5:20 | 320 | 185 | 178.0385 | 191.9615 | 2:40 | 160 | 185 | 178.0385 | 191.9615 | 1:20 | 80 | 185 | 178.0385 | 191.9615 | 0:40 | 40 | 185 | 178.0385 | 191.9615
5:36 | 336 | 193 | 185.8538 | 200.1462 | 2:48 | 168 | 193 | 185.8538 | 200.1462 | 1:24 | 84 | 193 | 185.8538 | 200.1462 | 0:42 | 42 | 193 | 185.8538 | 200.1462
5:52 | 352 | 201 | 193.6692 | 208.3308 | 2:56 | 176 | 201 | 193.6692 | 208.3308 | 1:28 | 88 | 201 | 193.6692 | 208.3308 | 0:44 | 44 | 201 | 193.6692 | 208.3308
6:08 | 368 | 209 | 201.4846 | 216.5154 | 3:04 | 184 | 209 | 201.4846 | 216.5154 | 1:32 | 92 | 209 | 201.4846 | 216.5154 | 0:46 | 46 | 209 | 201.4846 | 216.5154
6:24 | 384 | 217 | 209.3 | 224.7 | 3:12 | 192 | 217 | 209.3 | 224.7 | 1:36 | 96 | 217 | 209.3 | 224.7 | 0:48 | 48 | 217 | 209.3 | 224.7
6:40 | 400 | 225 | 217.1154 | 232.8846 | 3:20 | 200 | 225 | 217.1154 | 232.8846 | 1:40 | 100 | 225 | 217.1154 | 232.8846 | 0:50 | 50 | 225 | 217.1154 | 232.8846
6:56 | 416 | 233 | 224.9308 | 241.0692 | 3:28 | 208 | 233 | 224.9308 | 241.0692 | 1:44 | 104 | 233 | 224.9308 | 241.0692 | 0:52 | 52 | 233 | 224.9308 | 241.0692
7:12 | 432 | 241 | 232.7462 | 249.2538 | 3:36 | 216 | 241 | 232.7462 | 249.2538 | 1:48 | 108 | 241 | 232.7462 | 249.2538 | 0:54 | 54 | 241 | 232.7462 | 249.2538
7:28 | 448 | 249 | 240.5615 | 257.4385 | 3:44 | 224 | 249 | 240.5615 | 257.4385 | 1:52 | 112 | 249 | 240.5615 | 257.4385 | 0:56 | 56 | 249 | 240.5615 | 257.4385
7:44 | 464 | 257 | 248.3769 | 265.6231 | 3:52 | 232 | 257 | 248.3769 | 265.6231 | 1:56 | 116 | 257 | 248.3769 | 265.6231 | 0:58 | 58 | 257 | 248.3769 | 265.6231
8:00 | 480 | 265 | 256.1923 | 273.8077 | 4:00 | 240 | 265 | 256.1923 | 273.8077 | 2:00 | 120 | 265 | 256.1923 | 273.8077 | 1:00 | 60 | 265 | 256.1923 | 273.8077
8:16 | 496 | 273 | 264.0077 | 281.9923 | 4:08 | 248 | 273 | 264.0077 | 281.9923 | 2:04 | 124 | 273 | 264.0077 | 281.9923 | 1:02 | 62 | 273 | 264.0077 | 281.9923
8:32 | 512 | 281 | 271.8231 | 290.1769 | 4:16 | 256 | 281 | 271.8231 | 290.1769 | 2:08 | 128 | 281 | 271.8231 | 290.1769 | 1:04 | 64 | 281 | 271.8231 | 290.1769
8:48 | 528 | 289 | 279.6385 | 298.3615 | 4:24 | 264 | 289 | 279.6385 | 298.3615 | 2:12 | 132 | 289 | 279.6385 | 298.3615 | 1:06 | 66 | 289 | 279.6385 | 298.3615
9:04 | 544 | 297 | 287.4538 | 306.5462 | 4:32 | 272 | 297 | 287.4538 | 306.5462 | 2:16 | 136 | 297 | 287.4538 | 306.5462 | 1:08 | 68 | 297 | 287.4538 | 306.5462
9:20 | 560 | 305 | 295.2692 | 314.7308 | 4:40 | 280 | 305 | 295.2692 | 314.7308 | 2:20 | 140 | 305 | 295.2692 | 314.7308 | 1:10 | 70 | 305 | 295.2692 | 314.7308
9:36 | 576 | 313 | 303.0846 | 322.9154 | 4:48 | 288 | 313 | 303.0846 | 322.9154 | 2:24 | 144 | 313 | 303.0846 | 322.9154 | 1:12 | 72 | 313 | 303.0846 | 322.9154
9:52 | 592 | 321 | 310.9 | 331.1 | 4:56 | 296 | 321 | 310.9 | 331.1 | 2:28 | 148 | 321 | 310.9 | 331.1 | 1:14 | 74 | 321 | 310.9 | 331.1
10:08 | 608 | 329 | 318.7154 | 339.2846 | 5:04 | 304 | 329 | 318.7154 | 339.2846 | 2:32 | 152 | 329 | 318.7154 | 339.2846 | 1:16 | 76 | 329 | 318.7154 | 339.2846
10:24 | 624 | 337 | 326.5308 | 347.4692 | 5:12 | 312 | 337 | 326.5308 | 347.4692 | 2:36 | 156 | 337 | 326.5308 | 347.4692 | 1:18 | 78 | 337 | 326.5308 | 347.4692
10:40 | 640 | 345 | 334.3462 | 355.6538 | 5:20 | 320 | 345 | 334.3462 | 355.6538 | 2:40 | 160 | 345 | 334.3462 | 355.6538 | 1:20 | 80 | 345 | 334.3462 | 355.6538
10:56 | 656 | 353 | 342.1615 | 363.8385 | 5:28 | 328 | 353 | 342.1615 | 363.8385 | 2:44 | 164 | 353 | 342.1615 | 363.8385 | 1:22 | 82 | 353 | 342.1615 | 363.8385
11:12 | 672 | 361 | 349.9769 | 372.0231 | 5:36 | 336 | 361 | 349.9769 | 372.0231 | 2:48 | 168 | 361 | 349.9769 | 372.0231 | 1:24 | 84 | 361 | 349.9769 | 372.0231
11:28 | 688 | 369 | 357.7923 | 380.2077 | 5:44 | 344 | 369 | 357.7923 | 380.2077 | 2:52 | 172 | 369 | 357.7923 | 380.2077 | 1:26 | 86 | 369 | 357.7923 | 380.2077
11:44 | 704 | 377 | 365.6077 | 388.3923 | 5:52 | 352 | 377 | 365.6077 | 388.3923 | 2:56 | 176 | 377 | 365.6077 | 388.3923 | 1:28 | 88 | 377 | 365.6077 | 388.3923
12:00 | 720 | 385 | 373.4231 | 396.5769 | 6:00 | 360 | 385 | 373.4231 | 396.5769 | 3:00 | 180 | 385 | 373.4231 | 396.5769 | 1:30 | 90 | 385 | 373.4231 | 396.5769
12:16 | 736 | 393 | 381.2385 | 404.7615 | 6:08 | 368 | 393 | 381.2385 | 404.7615 | 3:04 | 184 | 393 | 381.2385 | 404.7615 | 1:32 | 92 | 393 | 381.2385 | 404.7615
12:32 | 752 | 401 | 389.0538 | 412.9462 | 6:16 | 376 | 401 | 389.0538 | 412.9462 | 3:08 | 188 | 401 | 389.0538 | 412.9462 | 1:34 | 94 | 401 | 389.0538 | 412.9462
12:48 | 768 | 409 | 396.8692 | 421.1308 | 6:24 | 384 | 409 | 396.8692 | 421.1308 | 3:12 | 192 | 409 | 396.8692 | 421.1308 | 1:36 | 96 | 409 | 396.8692 | 421.1308
13:04 | 784 | 417 | 404.6846 | 429.3154 | 6:32 | 392 | 417 | 404.6846 | 429.3154 | 3:16 | 196 | 417 | 404.6846 | 429.3154 | 1:38 | 98 | 417 | 404.6846 | 429.3154
13:20 | 800 | 425 | 412.5 | 437.5 | 6:40 | 400 | 425 | 412.5 | 437.5 | 3:20 | 200 | 425 | 412.5 | 437.5 | 1:40 | 100 | 425 | 412.5 | 437.5
13:36 | 816 | 433 | 420.3154 | 445.6846 | 6:48 | 408 | 433 | 420.3154 | 445.6846 | 3:24 | 204 | 433 | 420.3154 | 445.6846 | 1:42 | 102 | 433 | 420.3154 | 445.6846
13:52 | 832 | 441 | 428.1308 | 453.8692 | 6:56 | 416 | 441 | 428.1308 | 453.8692 | 3:28 | 208 | 441 | 428.1308 | 453.8692 | 1:44 | 104 | 441 | 428.1308 | 453.8692
14:08 | 848 | 449 | 435.9462 | 462.0538 | 7:04 | 424 | 449 | 435.9462 | 462.0538 | 3:32 | 212 | 449 | 435.9462 | 462.0538 | 1:46 | 106 | 449 | 435.9462 | 462.0538
14:24 | 864 | 457 | 443.7615 | 470.2385 | 7:12 | 432 | 457 | 443.7615 | 470.2385 | 3:36 | 216 | 457 | 443.7615 | 470.2385 | 1:48 | 108 | 457 | 443.7615 | 470.2385
14:40 | 880 | 465 | 451.5769 | 478.4231 | 7:20 | 440 | 465 | 451.5769 | 478.4231 | 3:40 | 220 | 465 | 451.5769 | 478.4231 | 1:50 | 110 | 465 | 451.5769 | 478.4231
14:56 | 896 | 473 | 459.3923 | 486.6077 | 7:28 | 448 | 473 | 459.3923 | 486.6077 | 3:44 | 224 | 473 | 459.3923 | 486.6077 | 1:52 | 112 | 473 | 459.3923 | 486.6077
15:12 | 912 | 481 | 467.2077 | 494.7923 | 7:36 | 456 | 481 | 467.2077 | 494.7923 | 3:48 | 228 | 481 | 467.2077 | 494.7923 | 1:54 | 114 | 481 | 467.2077 | 494.7923
15:28 | 928 | 489 | 475.0231 | 502.9769 | 7:44 | 464 | 489 | 475.0231 | 502.9769 | 3:52 | 232 | 489 | 475.0231 | 502.9769 | 1:56 | 116 | 489 | 475.0231 | 502.9769
15:44 | 944 | 497 | 482.8385 | 511.1615 | 7:52 | 472 | 497 | 482.8385 | 511.1615 | 3:56 | 236 | 497 | 482.8385 | 511.1615 | 1:58 | 118 | 497 | 482.8385 | 511.1615
16:00 | 960 | 505 | 490.6538 | 519.3462 | 8:00 | 480 | 505 | 490.6538 | 519.3462 | 4:00 | 240 | 505 | 490.6538 | 519.3462 | 2:00 | 120 | 505 | 490.6538 | 519.3462
16:16 | 976 | 513 | 498.4692 | 527.5308 | 8:08 | 488 | 513 | 498.4692 | 527.5308 | 4:04 | 244 | 513 | 498.4692 | 527.5308 | 2:02 | 122 | 513 | 498.4692 | 527.5308
16:32 | 992 | 521 | 506.2846 | 535.7154 | 8:16 | 496 | 521 | 506.2846 | 535.7154 | 4:08 | 248 | 521 | 506.2846 | 535.7154 | 2:04 | 124 | 521 | 506.2846 | 535.7154
16:48 | 1008 | 529 | 514.1 | 543.9 | 8:24 | 504 | 529 | 514.1 | 543.9 | 4:12 | 252 | 529 | 514.1 | 543.9 | 2:06 | 126 | 529 | 514.1 | 543.9
17:04 | 1024 | 537 | 521.9154 | 552.0846 | 8:32 | 512 | 537 | 521.9154 | 552.0846 | 4:16 | 256 | 537 | 521.9154 | 552.0846 | 2:08 | 128 | 537 | 521.9154 | 552.0846
17:20 | 1040 | 545 | 529.7308 | 560.2692 | 8:40 | 520 | 545 | 529.7308 | 560.2692 | 4:20 | 260 | 545 | 529.7308 | 560.2692 | 2:10 | 130 | 545 | 529.7308 | 560.2692
17:36 | 1056 | 553 | 537.5462 | 568.4538 | 8:48 | 528 | 553 | 537.5462 | 568.4538 | 4:24 | 264 | 553 | 537.5462 | 568.4538 | 2:12 | 132 | 553 | 537.5462 | 568.4538
17:52 | 1072 | 561 | 545.3615 | 576.6385 | 8:56 | 536 | 561 | 545.3615 | 576.6385 | 4:28 | 268 | 561 | 545.3615 | 576.6385 | 2:14 | 134 | 561 | 545.3615 | 576.6385
18:08 | 1088 | 569 | 553.1769 | 584.8231 | 9:04 | 544 | 569 | 553.1769 | 584.8231 | 4:32 | 272 | 569 | 553.1769 | 584.8231 | 2:16 | 136 | 569 | 553.1769 | 584.8231
18:24 | 1104 | 577 | 560.9923 | 593.0077 | 9:12 | 552 | 577 | 560.9923 | 593.0077 | 4:36 | 276 | 577 | 560.9923 | 593.0077 | 2:18 | 138 | 577 | 560.9923 | 593.0077
18:40 | 1120 | 585 | 568.8077 | 601.1923 | 9:20 | 560 | 585 | 568.8077 | 601.1923 | 4:40 | 280 | 585 | 568.8077 | 601.1923 | 2:20 | 140 | 585 | 568.8077 | 601.1923
18:56 | 1136 | 593 | 576.6231 | 609.3769 | 9:28 | 568 | 593 | 576.6231 | 609.3769 | 4:44 | 284 | 593 | 576.6231 | 609.3769 | 2:22 | 142 | 593 | 576.6231 | 609.3769
19:12 | 1152 | 601 | 584.4385 | 617.5615 | 9:36 | 576 | 601 | 584.4385 | 617.5615 | 4:48 | 288 | 601 | 584.4385 | 617.5615 | 2:24 | 144 | 601 | 584.4385 | 617.5615
19:28 | 1168 | 609 | 592.2538 | 625.7462 | 9:44 | 584 | 609 | 592.2538 | 625.7462 | 4:52 | 292 | 609 | 592.2538 | 625.7462 | 2:26 | 146 | 609 | 592.2538 | 625.7462
19:44 | 1184 | 617 | 600.0692 | 633.9308 | 9:52 | 592 | 617 | 600.0692 | 633.9308 | 4:56 | 296 | 617 | 600.0692 | 633.9308 | 2:28 | 148 | 617 | 600.0692 | 633.9308
20:00 | 1200 | 625 | 607.8846 | 642.1154 | 10:00 | 600 | 625 | 607.8846 | 642.1154 | 5:00 | 300 | 625 | 607.8846 | 642.1154 | 2:30 | 150 | 625 | 607.8846 | 642.1154
20:16 | 1216 | 633 | 615.7 | 650.3 | 10:08 | 608 | 633 | 615.7 | 650.3 | 5:04 | 304 | 633 | 615.7 | 650.3 | 2:32 | 152 | 633 | 615.7 | 650.3
20:32 | 1232 | 641 | 623.5154 | 658.4846 | 10:16 | 616 | 641 | 623.5154 | 658.4846 | 5:08 | 308 | 641 | 623.5154 | 658.4846 | 2:34 | 154 | 641 | 623.5154 | 658.4846
20:48 | 1248 | 649 | 631.3308 | 666.6692 | 10:24 | 624 | 649 | 631.3308 | 666.6692 | 5:12 | 312 | 649 | 631.3308 | 666.6692 | 2:36 | 156 | 649 | 631.3308 | 666.6692
21:04 | 1264 | 657 | 639.1462 | 674.8538 | 10:32 | 632 | 657 | 639.1462 | 674.8538 | 5:16 | 316 | 657 | 639.1462 | 674.8538 | 2:38 | 158 | 657 | 639.1462 | 674.8538
21:20 | 1280 | 665 | 646.9615 | 683.0385 | 10:40 | 640 | 665 | 646.9615 | 683.0385 | 5:20 | 320 | 665 | 646.9615 | 683.0385 | 2:40 | 160 | 665 | 646.9615 | 683.0385
21:36 | 1296 | 673 | 654.7769 | 691.2231 | 10:48 | 648 | 673 | 654.7769 | 691.2231 | 5:24 | 324 | 673 | 654.7769 | 691.2231 | 2:42 | 162 | 673 | 654.7769 | 691.2231
21:52 | 1312 | 681 | 662.5923 | 699.4077 | 10:56 | 656 | 681 | 662.5923 | 699.4077 | 5:28 | 328 | 681 | 662.5923 | 699.4077 | 2:44 | 164 | 681 | 662.5923 | 699.4077
22:08 | 1328 | 689 | 670.4077 | 707.5923 | 11:04 | 664 | 689 | 670.4077 | 707.5923 | 5:32 | 332 | 689 | 670.4077 | 707.5923 | 2:46 | 166 | 689 | 670.4077 | 707.5923
22:24 | 1344 | 697 | 678.2231 | 715.7769 | 11:12 | 672 | 697 | 678.2231 | 715.7769 | 5:36 | 336 | 697 | 678.2231 | 715.7769 | 2:48 | 168 | 697 | 678.2231 | 715.7769
22:40 | 1360 | 705 | 686.0385 | 723.9615 | 11:20 | 680 | 705 | 686.0385 | 723.9615 | 5:40 | 340 | 705 | 686.0385 | 723.9615 | 2:50 | 170 | 705 | 686.0385 | 723.9615
22:56 | 1376 | 713 | 693.8538 | 732.1462 | 11:28 | 688 | 713 | 693.8538 | 732.1462 | 5:44 | 344 | 713 | 693.8538 | 732.1462 | 2:52 | 172 | 713 | 693.8538 | 732.1462
23:12 | 1392 | 721 | 701.6692 | 740.3308 | 11:36 | 696 | 721 | 701.6692 | 740.3308 | 5:48 | 348 | 721 | 701.6692 | 740.3308 | 2:54 | 174 | 721 | 701.6692 | 740.3308
23:28 | 1408 | 729 | 709.4846 | 748.5154 | 11:44 | 704 | 729 | 709.4846 | 748.5154 | 5:52 | 352 | 729 | 709.4846 | 748.5154 | 2:56 | 176 | 729 | 709.4846 | 748.5154
23:44 | 1424 | 737 | 717.3 | 756.7 | 11:52 | 712 | 737 | 717.3 | 756.7 | 5:56 | 356 | 737 | 717.3 | 756.7 | 2:58 | 178 | 737 | 717.3 | 756.7
24:00 | 1440 | 745 | 725.1154 | 764.8846 | 12:00 | 720 | 745 | 725.1154 | 764.8846 | 6:00 | 360 | 745 | 725.1154 | 764.8846 | 3:00 | 180 | 745 | 725.1154 | 764.8846
24:16 | 1456 | 753 | 732.9308 | 773.0692 | 12:08 | 728 | 753 | 732.9308 | 773.0692 | 6:04 | 364 | 753 | 732.9308 | 773.0692 | 3:02 | 182 | 753 | 732.9308 | 773.0692
24:32 | 1472 | 761 | 740.7462 | 781.2538 | 12:16 | 736 | 761 | 740.7462 | 781.2538 | 6:08 | 368 | 761 | 740.7462 | 781.2538 | 3:04 | 184 | 761 | 740.7462 | 781.2538
24:48 | 1488 | 769 | 748.5615 | 789.4385 | 12:24 | 744 | 769 | 748.5615 | 789.4385 | 6:12 | 372 | 769 | 748.5615 | 789.4385 | 3:06 | 186 | 769 | 748.5615 | 789.4385
25:04 | 1504 | 777 | 756.3769 | 797.6231 | 12:32 | 752 | 777 | 756.3769 | 797.6231 | 6:16 | 376 | 777 | 756.3769 | 797.6231 | 3:08 | 188 | 777 | 756.3769 | 797.6231
25:20 | 1520 | 785 | 764.1923 | 805.8077 | 12:40 | 760 | 785 | 764.1923 | 805.8077 | 6:20 | 380 | 785 | 764.1923 | 805.8077 | 3:10 | 190 | 785 | 764.1923 | 805.8077
25:36 | 1536 | 793 | 772.0077 | 813.9923 | 12:48 | 768 | 793 | 772.0077 | 813.9923 | 6:24 | 384 | 793 | 772.0077 | 813.9923 | 3:12 | 192 | 793 | 772.0077 | 813.9923
25:52 | 1552 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 12:56 | 776 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:28 | 388 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:14 | 194 | 800 | 778.8462 | 821.1538
26:08 | 1568 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 13:04 | 784 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:32 | 392 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:16 | 196 | 800 | 778.8462 | 821.1538
26:24 | 1584 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 13:12 | 792 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:36 | 396 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:18 | 198 | 800 | 778.8462 | 821.1538
26:40 | 1600 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 13:20 | 800 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:40 | 400 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:20 | 200 | 800 | 778.8462 | 821.1538
26:56 | 1616 | 797 | 775.9154 | 818.0846 | 13:28 | 808 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:44 | 404 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:22 | 202 | 800 | 778.8462 | 821.1538
27:12 | 1632 | 789 | 768.1 | 809.9 | 13:36 | 816 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:48 | 408 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:24 | 204 | 800 | 778.8462 | 821.1538
27:28 | 1648 | 781 | 760.2846 | 801.7154 | 13:44 | 824 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:52 | 412 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:26 | 206 | 800 | 778.8462 | 821.1538
27:44 | 1664 | 773 | 752.4692 | 793.5308 | 13:52 | 832 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 6:56 | 416 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:28 | 208 | 800 | 778.8462 | 821.1538
28:00 | 1680 | 765 | 744.6538 | 785.3462 | 14:00 | 840 | 795 | 773.9615 | 816.0385 | 7:00 | 420 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:30 | 210 | 800 | 778.8462 | 821.1538
28:16 | 1696 | 757 | 736.8385 | 777.1615 | 14:08 | 848 | 787 | 766.1462 | 807.8538 | 7:04 | 424 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:32 | 212 | 800 | 778.8462 | 821.1538
28:32 | 1712 | 749 | 729.0231 | 768.9769 | 14:16 | 856 | 779 | 758.3308 | 799.6692 | 7:08 | 428 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:34 | 214 | 800 | 778.8462 | 821.1538
28:48 | 1728 | 741 | 721.2077 | 760.7923 | 14:24 | 864 | 771 | 750.5154 | 791.4846 | 7:12 | 432 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:36 | 216 | 800 | 778.8462 | 821.1538
29:04 | 1744 | 733 | 713.3923 | 752.6077 | 14:32 | 872 | 763 | 742.7 | 783.3 | 7:16 | 436 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:38 | 218 | 800 | 778.8462 | 821.1538
29:20 | 1760 | 725 | 705.5769 | 744.4231 | 14:40 | 880 | 755 | 734.8846 | 775.1154 | 7:20 | 440 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:40 | 220 | 800 | 778.8462 | 821.1538
29:36 | 1776 | 717 | 697.7615 | 736.2385 | 14:48 | 888 | 747 | 727.0692 | 766.9308 | 7:24 | 444 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 3:42 | 222 | 800 | 778.8462 | 821.1538
29:52 | 1792 | 709 | 689.9462 | 728.0538 | 14:56 | 896 | 739 | 719.2538 | 758.7462 | 7:28 | 448 | 798 | 776.8923 | 819.1077 | 3:44 | 224 | 800 | 778.8462 | 821.1538
30:08 | 1808 | 701 | 682.1308 | 719.8692 | 15:04 | 904 | 731 | 711.4385 | 750.5615 | 7:32 | 452 | 790 | 769.0769 | 810.9231 | 3:46 | 226 | 800 | 778.8462 | 821.1538
30:24 | 1824 | 693 | 674.3154 | 711.6846 | 15:12 | 912 | 723 | 703.6231 | 742.3769 | 7:36 | 456 | 782 | 761.2615 | 802.7385 | 3:48 | 228 | 800 | 778.8462 | 821.1538
30:40 | 1840 | 685 | 666.5 | 703.5 | 15:20 | 920 | 715 | 695.8077 | 734.1923 | 7:40 | 460 | 774 | 753.4462 | 794.5538 | 3:50 | 230 | 800 | 778.8462 | 821.1538
30:56 | 1856 | 677 | 658.6846 | 695.3154 | 15:28 | 928 | 707 | 687.9923 | 726.0077 | 7:44 | 464 | 766 | 745.6308 | 786.3692 | 3:52 | 232 | 800 | 778.8462 | 821.1538
31:12 | 1872 | 669 | 650.8692 | 687.1308 | 15:36 | 936 | 699 | 680.1769 | 717.8231 | 7:48 | 468 | 758 | 737.8154 | 778.1846 | 3:54 | 234 | 800 | 778.8462 | 821.1538
31:28 | 1888 | 661 | 643.0538 | 678.9462 | 15:44 | 944 | 691 | 672.3615 | 709.6385 | 7:52 | 472 | 750 | 730 | 770 | 3:56 | 236 | 800 | 778.8462 | 821.1538
31:44 | 1904 | 653 | 635.2385 | 670.7615 | 15:52 | 952 | 683 | 664.5462 | 701.4538 | 7:56 | 476 | 742 | 722.1846 | 761.8154 | 3:58 | 238 | 800 | 778.8462 | 821.1538
32:00 | 1920 | 645 | 627.4231 | 662.5769 | 16:00 | 960 | 675 | 656.7308 | 693.2692 | 8:00 | 480 | 734 | 714.3692 | 753.6308 | 4:00 | 240 | 800 | 778.8462 | 821.1538
32:16 | 1936 | 637 | 619.6077 | 654.3923 | 16:08 | 968 | 667 | 648.9154 | 685.0846 | 8:04 | 484 | 726 | 706.5538 | 745.4462 | 4:02 | 242 | 800 | 778.8462 | 821.1538
32:32 | 1952 | 629 | 611.7923 | 646.2077 | 16:16 | 976 | 659 | 641.1 | 676.9 | 8:08 | 488 | 718 | 698.7385 | 737.2615 | 4:04 | 244 | 800 | 778.8462 | 821.1538
32:48 | 1968 | 621 | 603.9769 | 638.0231 | 16:24 | 984 | 651 | 633.2846 | 668.7154 | 8:12 | 492 | 710 | 690.9231 | 729.0769 | 4:06 | 246 | 800 | 778.8462 | 821.1538
33:04 | 1984 | 613 | 596.1615 | 629.8385 | 16:32 | 992 | 643 | 625.4692 | 660.5308 | 8:16 | 496 | 702 | 683.1077 | 720.8923 | 4:08 | 248 | 800 | 778.8462 | 821.1538
33:20 | 2000 | 605 | 588.3462 | 621.6538 | 16:40 | 1000 | 635 | 617.6538 | 652.3462 | 8:20 | 500 | 694 | 675.2923 | 712.7077 | 4:10 | 250 | 800 | 778.8462 | 821.1538
33:36 | 2016 | 597 | 580.5308 | 613.4692 | 16:48 | 1008 | 627 | 609.8385 | 644.1615 | 8:24 | 504 | 686 | 667.4769 | 704.5231 | 4:12 | 252 | 800 | 778.8462 | 821.1538
33:52 | 2032 | 589 | 572.7154 | 605.2846 | 16:56 | 1016 | 619 | 602.0231 | 635.9769 | 8:28 | 508 | 678 | 659.6615 | 696.3385 | 4:14 | 254 | 796 | 774.9385 | 817.0615
34:08 | 2048 | 581 | 564.9 | 597.1 | 17:04 | 1024 | 611 | 594.2077 | 627.7923 | 8:32 | 512 | 670 | 651.8462 | 688.1538 | 4:16 | 256 | 788 | 767.1231 | 808.8769
34:24 | 2064 | 573 | 557.0846 | 588.9154 | 17:12 | 1032 | 603 | 586.3923 | 619.6077 | 8:36 | 516 | 662 | 644.0308 | 679.9692 | 4:18 | 258 | 780 | 759.3077 | 800.6923
34:40 | 2080 | 565 | 549.2692 | 580.7308 | 17:20 | 1040 | 595 | 578.5769 | 611.4231 | 8:40 | 520 | 654 | 636.2154 | 671.7846 | 4:20 | 260 | 772 | 751.4923 | 792.5077
34:56 | 2096 | 557 | 541.4538 | 572.5462 | 17:28 | 1048 | 587 | 570.7615 | 603.2385 | 8:44 | 524 | 646 | 628.4 | 663.6 | 4:22 | 262 | 764 | 743.6769 | 784.3231
35:12 | 2112 | 549 | 533.6385 | 564.3615 | 17:36 | 1056 | 579 | 562.9462 | 595.0538 | 8:48 | 528 | 638 | 620.5846 | 655.4154 | 4:24 | 264 | 756 | 735.8615 | 776.1385
35:28 | 2128 | 541 | 525.8231 | 556.1769 | 17:44 | 1064 | 571 | 555.1308 | 586.8692 | 8:52 | 532 | 630 | 612.7692 | 647.2308 | 4:26 | 266 | 748 | 728.0462 | 767.9538
35:44 | 2144 | 533 | 518.0077 | 547.9923 | 17:52 | 1072 | 563 | 547.3154 | 578.6846 | 8:56 | 536 | 622 | 604.9538 | 639.0462 | 4:28 | 268 | 740 | 720.2308 | 759.7692
36:00 | 2160 | 525 | 510.1923 | 539.8077 | 18:00 | 1080 | 555 | 539.5 | 570.5 | 9:00 | 540 | 614 | 597.1385 | 630.8615 | 4:30 | 270 | 732 | 712.4154 | 751.5846
36:16 | 2176 | 517 | 502.3769 | 531.6231 | 18:08 | 1088 | 547 | 531.6846 | 562.3154 | 9:04 | 544 | 606 | 589.3231 | 622.6769 | 4:32 | 272 | 724 | 704.6 | 743.4
36:32 | 2192 | 509 | 494.5615 | 523.4385 | 18:16 | 1096 | 539 | 523.8692 | 554.1308 | 9:08 | 548 | 598 | 581.5077 | 614.4923 | 4:34 | 274 | 716 | 696.7846 | 735.2154
36:48 | 2208 | 501 | 486.7462 | 515.2538 | 18:24 | 1104 | 531 | 516.0538 | 545.9462 | 9:12 | 552 | 590 | 573.6923 | 606.3077 | 4:36 | 276 | 708 | 688.9692 | 727.0308
37:04 | 2224 | 493 | 478.9308 | 507.0692 | 18:32 | 1112 | 523 | 508.2385 | 537.7615 | 9:16 | 556 | 582 | 565.8769 | 598.1231 | 4:38 | 278 | 700 | 681.1538 | 718.8462
37:20 | 2240 | 485 | 471.1154 | 498.8846 | 18:40 | 1120 | 515 | 500.4231 | 529.5769 | 9:20 | 560 | 574 | 558.0615 | 589.9385 | 4:40 | 280 | 692 | 673.3385 | 710.6615
37:36 | 2256 | 477 | 463.3 | 490.7 | 18:48 | 1128 | 507 | 492.6077 | 521.3923 | 9:24 | 564 | 566 | 550.2462 | 581.7538 | 4:42 | 282 | 684 | 665.5231 | 702.4769
37:52 | 2272 | 469 | 455.4846 | 482.5154 | 18:56 | 1136 | 499 | 484.7923 | 513.2077 | 9:28 | 568 | 558 | 542.4308 | 573.5692 | 4:44 | 284 | 676 | 657.7077 | 694.2923
38:08 | 2288 | 461 | 447.6692 | 474.3308 | 19:04 | 1144 | 491 | 476.9769 | 505.0231 | 9:32 | 572 | 550 | 534.6154 | 565.3846 | 4:46 | 286 | 668 | 649.8923 | 686.1077
38:24 | 2304 | 453 | 439.8538 | 466.1462 | 19:12 | 1152 | 483 | 469.1615 | 496.8385 | 9:36 | 576 | 542 | 526.8 | 557.2 | 4:48 | 288 | 660 | 642.0769 | 677.9231
38:40 | 2320 | 445 | 432.0385 | 457.9615 | 19:20 | 1160 | 475 | 461.3462 | 488.6538 | 9:40 | 580 | 534 | 518.9846 | 549.0154 | 4:50 | 290 | 652 | 634.2615 | 669.7385
38:56 | 2336 | 437 | 424.2231 | 449.7769 | 19:28 | 1168 | 467 | 453.5308 | 480.4692 | 9:44 | 584 | 526 | 511.1692 | 540.8308 | 4:52 | 292 | 644 | 626.4462 | 661.5538
39:12 | 2352 | 429 | 416.4077 | 441.5923 | 19:36 | 1176 | 459 | 445.7154 | 472.2846 | 9:48 | 588 | 518 | 503.3538 | 532.6462 | 4:54 | 294 | 636 | 618.6308 | 653.3692
39:28 | 2368 | 421 | 408.5923 | 433.4077 | 19:44 | 1184 | 451 | 437.9 | 464.1 | 9:52 | 592 | 510 | 495.5385 | 524.4615 | 4:56 | 296 | 628 | 610.8154 | 645.1846
39:44 | 2384 | 413 | 400.7769 | 425.2231 | 19:52 | 1192 | 443 | 430.0846 | 455.9154 | 9:56 | 596 | 502 | 487.7231 | 516.2769 | 4:58 | 298 | 620 | 603 | 637
40:00 | 2400 | 405 | 392.9615 | 417.0385 | 20:00 | 1200 | 435 | 422.2692 | 447.7308 | 10:00 | 600 | 494 | 479.9077 | 508.0923 | 5:00 | 300 | 612 | 595.1846 | 628.8154
40:16 | 2416 | 397 | 385.1462 | 408.8538 | 20:08 | 1208 | 427 | 414.4538 | 439.5462 | 10:04 | 604 | 486 | 472.0923 | 499.9077 | 5:02 | 302 | 604 | 587.3692 | 620.6308
40:32 | 2432 | 389 | 377.3308 | 400.6692 | 20:16 | 1216 | 419 | 406.6385 | 431.3615 | 10:08 | 608 | 478 | 464.2769 | 491.7231 | 5:04 | 304 | 596 | 579.5538 | 612.4462
40:48 | 2448 | 381 | 369.5154 | 392.4846 | 20:24 | 1224 | 411 | 398.8231 | 423.1769 | 10:12 | 612 | 470 | 456.4615 | 483.5385 | 5:06 | 306 | 588 | 571.7385 | 604.2615
41:04 | 2464 | 373 | 361.7 | 384.3 | 20:32 | 1232 | 403 | 391.0077 | 414.9923 | 10:16 | 616 | 462 | 448.6462 | 475.3538 | 5:08 | 308 | 580 | 563.9231 | 596.0769
41:20 | 2480 | 365 | 353.8846 | 376.1154 | 20:40 | 1240 | 395 | 383.1923 | 406.8077 | 10:20 | 620 | 454 | 440.8308 | 467.1692 | 5:10 | 310 | 572 | 556.1077 | 587.8923
41:36 | 2496 | 357 | 346.0692 | 367.9308 | 20:48 | 1248 | 387 | 375.3769 | 398.6231 | 10:24 | 624 | 446 | 433.0154 | 458.9846 | 5:12 | 312 | 564 | 548.2923 | 579.7077
41:52 | 2512 | 349 | 338.2538 | 359.7462 | 20:56 | 1256 | 379 | 367.5615 | 390.4385 | 10:28 | 628 | 438 | 425.2 | 450.8 | 5:14 | 314 | 556 | 540.4769 | 571.5231
42:08 | 2528 | 341 | 330.4385 | 351.5615 | 21:04 | 1264 | 371 | 359.7462 | 382.2538 | 10:32 | 632 | 430 | 417.3846 | 442.6154 | 5:16 | 316 | 548 | 532.6615 | 563.3385
42:24 | 2544 | 333 | 322.6231 | 343.3769 | 21:12 | 1272 | 363 | 351.9308 | 374.0692 | 10:36 | 636 | 422 | 409.5692 | 434.4308 | 5:18 | 318 | 540 | 524.8462 | 555.1538
42:40 | 2560 | 325 | 314.8077 | 335.1923 | 21:20 | 1280 | 355 | 344.1154 | 365.8846 | 10:40 | 640 | 414 | 401.7538 | 426.2462 | 5:20 | 320 | 532 | 517.0308 | 546.9692
42:56 | 2576 | 317 | 306.9923 | 327.0077 | 21:28 | 1288 | 347 | 336.3 | 357.7 | 10:44 | 644 | 406 | 393.9385 | 418.0615 | 5:22 | 322 | 524 | 509.2154 | 538.7846
43:12 | 2592 | 309 | 299.1769 | 318.8231 | 21:36 | 1296 | 339 | 328.4846 | 349.5154 | 10:48 | 648 | 398 | 386.1231 | 409.8769 | 5:24 | 324 | 516 | 501.4 | 530.6
43:28 | 2608 | 301 | 291.3615 | 310.6385 | 21:44 | 1304 | 331 | 320.6692 | 341.3308 | 10:52 | 652 | 390 | 378.3077 | 401.6923 | 5:26 | 326 | 508 | 493.5846 | 522.4154
43:44 | 2624 | 293 | 283.5462 | 302.4538 | 21:52 | 1312 | 323 | 312.8538 | 333.1462 | 10:56 | 656 | 382 | 370.4923 | 393.5077 | 5:28 | 328 | 500 | 485.7692 | 514.2308
44:00 | 2640 | 285 | 275.7308 | 294.2692 | 22:00 | 1320 | 315 | 305.0385 | 324.9615 | 11:00 | 660 | 374 | 362.6769 | 385.3231 | 5:30 | 330 | 492 | 477.9538 | 506.0462
44:16 | 2656 | 277 | 267.9154 | 286.0846 | 22:08 | 1328 | 307 | 297.2231 | 316.7769 | 11:04 | 664 | 366 | 354.8615 | 377.1385 | 5:32 | 332 | 484 | 470.1385 | 497.8615
44:32 | 2672 | 269 | 260.1 | 277.9 | 22:16 | 1336 | 299 | 289.4077 | 308.5923 | 11:08 | 668 | 358 | 347.0462 | 368.9538 | 5:34 | 334 | 476 | 462.3231 | 489.6769
44:48 | 2688 | 261 | 252.2846 | 269.7154 | 22:24 | 1344 | 291 | 281.5923 | 300.4077 | 11:12 | 672 | 350 | 339.2308 | 360.7692 | 5:36 | 336 | 468 | 454.5077 | 481.4923
45:04 | 2704 | 253 | 244.4692 | 261.5308 | 22:32 | 1352 | 283 | 273.7769 | 292.2231 | 11:16 | 676 | 342 | 331.4154 | 352.5846 | 5:38 | 338 | 460 | 446.6923 | 473.3077
45:20 | 2720 | 245 | 236.6538 | 253.3462 | 22:40 | 1360 | 275 | 265.9615 | 284.0385 | 11:20 | 680 | 334 | 323.6 | 344.4 | 5:40 | 340 | 452 | 438.8769 | 465.1231
45:36 | 2736 | 237 | 228.8385 | 245.1615 | 22:48 | 1368 | 267 | 258.1462 | 275.8538 | 11:24 | 684 | 326 | 315.7846 | 336.2154 | 5:42 | 342 | 444 | 431.0615 | 456.9385
45:52 | 2752 | 229 | 221.0231 | 236.9769 | 22:56 | 1376 | 259 | 250.3308 | 267.6692 | 11:28 | 688 | 318 | 307.9692 | 328.0308 | 5:44 | 344 | 436 | 423.2462 | 448.7538
46:08 | 2768 | 221 | 213.2077 | 228.7923 | 23:04 | 1384 | 251 | 242.5154 | 259.4846 | 11:32 | 692 | 310 | 300.1538 | 319.8462 | 5:46 | 346 | 428 | 415.4308 | 440.5692
46:24 | 2784 | 213 | 205.3923 | 220.6077 | 23:12 | 1392 | 243 | 234.7 | 251.3 | 11:36 | 696 | 302 | 292.3385 | 311.6615 | 5:48 | 348 | 420 | 407.6154 | 432.3846
46:40 | 2800 | 205 | 197.5769 | 212.4231 | 23:20 | 1400 | 235 | 226.8846 | 243.1154 | 11:40 | 700 | 294 | 284.5231 | 303.4769 | 5:50 | 350 | 412 | 399.8 | 424.2
46:56 | 2816 | 197 | 189.7615 | 204.2385 | 23:28 | 1408 | 227 | 219.0692 | 234.9308 | 11:44 | 704 | 286 | 276.7077 | 295.2923 | 5:52 | 352 | 404 | 391.9846 | 416.0154
47:12 | 2832 | 189 | 181.9462 | 196.0538 | 23:36 | 1416 | 219 | 211.2538 | 226.7462 | 11:48 | 708 | 278 | 268.8923 | 287.1077 | 5:54 | 354 | 396 | 384.1692 | 407.8308
47:28 | 2848 | 181 | 174.1308 | 187.8692 | 23:44 | 1424 | 211 | 203.4385 | 218.5615 | 11:52 | 712 | 270 | 261.0769 | 278.9231 | 5:56 | 356 | 388 | 376.3538 | 399.6462
47:44 | 2864 | 173 | 166.3154 | 179.6846 | 23:52 | 1432 | 203 | 195.6231 | 210.3769 | 11:56 | 716 | 262 | 253.2615 | 270.7385 | 5:58 | 358 | 380 | 368.5385 | 391.4615
48:00 | 2880 | 165 | 158.5 | 171.5 | 24:00 | 1440 | 195 | 187.8077 | 202.1923 | 12:00 | 720 | 254 | 245.4462 | 262.5538 | 6:00 | 360 | 372 | 360.7231 | 383.2769
48:16 | 2896 | 157 | 150.6846 | 163.3154 | 24:08 | 1448 | 187 | 179.9923 | 194.0077 | 12:04 | 724 | 246 | 237.6308 | 254.3692 | 6:02 | 362 | 364 | 352.9077 | 375.0923
48:32 | 2912 | 149 | 142.8692 | 155.1308 | 24:16 | 1456 | 179 | 172.1769 | 185.8231 | 12:08 | 728 | 238 | 229.8154 | 246.1846 | 6:04 | 364 | 356 | 345.0923 | 366.9077
48:48 | 2928 | 141 | 135.0538 | 146.9462 | 24:24 | 1464 | 171 | 164.3615 | 177.6385 | 12:12 | 732 | 230 | 222 | 238 | 6:06 | 366 | 348 | 337.2769 | 358.7231
49:04 | 2944 | 133 | 127.2385 | 138.7615 | 24:32 | 1472 | 163 | 156.5462 | 169.4538 | 12:16 | 736 | 222 | 214.1846 | 229.8154 | 6:08 | 368 | 340 | 329.4615 | 350.5385
49:20 | 2960 | 125 | 119.4231 | 130.5769 | 24:40 | 1480 | 155 | 148.7308 | 161.2692 | 12:20 | 740 | 214 | 206.3692 | 221.6308 | 6:10 | 370 | 332 | 321.6462 | 342.3538
49:36 | 2976 | 117 | 111.6077 | 122.3923 | 24:48 | 1488 | 147 | 140.9154 | 153.0846 | 12:24 | 744 | 206 | 198.5538 | 213.4462 | 6:12 | 372 | 324 | 313.8308 | 334.1692
49:52 | 2992 | 109 | 103.7923 | 114.2077 | 24:56 | 1496 | 139 | 133.1 | 144.9 | 12:28 | 748 | 198 | 190.7385 | 205.2615 | 6:14 | 374 | 316 | 306.0154 | 325.9846
50:08 | 3008 | 101 | 95.9769 | 106.0231 | 25:04 | 1504 | 131 | 125.2846 | 136.7154 | 12:32 | 752 | 190 | 182.9231 | 197.0769 | 6:16 | 376 | 308 | 298.2 | 317.8
50:24 | 3024 | 93 | 88.35 | 97.8385 | 25:12 | 1512 | 123 | 117.4692 | 128.5308 | 12:36 | 756 | 182 | 175.1077 | 188.8923 | 6:18 | 378 | 300 | 290.3846 | 309.6154
50:40 | 3040 | 85 | 80.75 | 89.6538 | 25:20 | 1520 | 115 | 109.6538 | 120.3462 | 12:40 | 760 | 174 | 167.2923 | 180.7077 | 6:20 | 380 | 292 | 282.5692 | 301.4308
50:56 | 3056 | 77 | 73.15 | 81.4692 | 25:28 | 1528 | 107 | 101.8385 | 112.1615 | 12:44 | 764 | 166 | 159.4769 | 172.5231 | 6:22 | 382 | 284 | 274.7538 | 293.2462
51:12 | 3072 | 69 | 65.55 | 73.2846 | 25:36 | 1536 | 99 | 94.05 | 103.95 | 12:48 | 768 | 158 | 151.6615 | 164.3385 | 6:24 | 384 | 276 | 266.9385 | 285.0615
51:28 | 3088 | 61 | 57.95 | 65.1 | 25:44 | 1544 | 91 | 86.45 | 95.55 | 12:52 | 772 | 150 | 143.8462 | 156.1538 | 6:26 | 386 | 268 | 259.1231 | 276.8769
51:44 | 3104 | 53 | 50.35 | 56.9154 | 25:52 | 1552 | 83 | 78.85 | 87.15 | 12:56 | 776 | 142 | 136.0308 | 147.9692 | 6:28 | 388 | 260 | 251.3077 | 268.6923
52:00 | 3120 | 45 | 42.75 | 48.7308 | 26:00 | 1560 | 75 | 71.25 | 78.75 | 13:00 | 780 | 134 | 128.2154 | 139.7846 | 6:30 | 390 | 252 | 243.4923 | 260.5077
52:16 | 3136 | 37 | 35.15 | 40.5462 | 26:08 | 1568 | 67 | 63.65 | 70.35 | 13:04 | 784 | 126 | 120.4 | 131.6 | 6:32 | 392 | 244 | 235.6769 | 252.3231
52:32 | 3152 | 29 | 27.55 | 32.3615 | 26:16 | 1576 | 59 | 56.05 | 61.95 | 13:08 | 788 | 118 | 112.5846 | 123.4154 | 6:34 | 394 | 236 | 227.8615 | 244.1385
52:48 | 3168 | 21 | 19.95 | 24.1769 | 26:24 | 1584 | 51 | 48.45 | 53.55 | 13:12 | 792 | 110 | 104.7692 | 115.2308 | 6:36 | 396 | 228 | 220.0462 | 235.9538
[5 empty] | 26:32 | 1592 | 43 | 40.85 | 45.15 | 13:16 | 796 | 102 | 96.9538 | 107.0462 | 6:38 | 398 | 220 | 212.2308 | 227.7692
[5 empty] | 26:40 | 1600 | 35 | 33.25 | 36.75 | 13:20 | 800 | 94 | 89.3 | 98.7 | 6:40 | 400 | 212 | 204.4154 | 219.5846
[5 empty] | 26:48 | 1608 | 27 | 25.65 | 28.35 | 13:24 | 804 | 86 | 81.7 | 90.3 | 6:42 | 402 | 204 | 196.6 | 211.4
[5 empty] | 26:56 | 1616 | 19 | 18.05 | 19.95 | 13:28 | 808 | 78 | 74.1 | 81.9 | 6:44 | 404 | 196 | 188.7846 | 203.2154
[10 empty] | 13:32 | 812 | 70 | 66.5 | 73.5 | 6:46 | 406 | 188 | 180.9692 | 195.0308
[10 empty] | 13:36 | 816 | 62 | 58.9 | 65.1 | 6:48 | 408 | 180 | 173.1538 | 186.8462
[10 empty] | 13:40 | 820 | 54 | 51.3 | 56.7 | 6:50 | 410 | 172 | 165.3385 | 178.6615
[10 empty] | 13:44 | 824 | 46 | 43.7 | 48.3 | 6:52 | 412 | 164 | 157.5231 | 170.4769
[10 empty] | 13:48 | 828 | 38 | 36.1 | 39.9 | 6:54 | 414 | 156 | 149.7077 | 162.2923
[10 empty] | 13:52 | 832 | 30 | 28.5 | 31.5 | 6:56 | 416 | 148 | 141.8923 | 154.1077
[10 empty] | 13:56 | 836 | 22 | 20.9 | 23.1 | 6:58 | 418 | 140 | 134.0769 | 145.9231
[15 empty] | 7:00 | 420 | 132 | 126.2615 | 137.7385
[15 empty] | 7:02 | 422 | 124 | 118.4462 | 129.5538
[15 empty] | 7:04 | 424 | 116 | 110.6308 | 121.3692
[15 empty] | 7:06 | 426 | 108 | 102.8154 | 113.1846
[15 empty] | 7:08 | 428 | 100 | 95 | 105
[15 empty] | 7:10 | 430 | 92 | 87.4 | 96.6
[15 empty] | 7:12 | 432 | 84 | 79.8 | 88.2
[15 empty] | 7:14 | 434 | 76 | 72.2 | 79.8
[15 empty] | 7:16 | 436 | 68 | 64.6 | 71.4
[15 empty] | 7:18 | 438 | 60 | 57 | 63
[15 empty] | 7:20 | 440 | 52 | 49.4 | 54.6
[15 empty] | 7:22 | 442 | 44 | 41.8 | 46.2
[15 empty] | 7:24 | 444 | 36 | 34.2 | 37.8
[15 empty] | 7:26 | 446 | 28 | 26.6 | 29.4
[15 empty] | 7:28 | 448 | 20 | 19 | 21

## 4oC_min
0:02
|  |  | FAIXA PERMITIDA |  | A | [11 empty] | LIMITE |  | B | [10 empty] | Diferenças |  |  |  |  | C
Tempo | Temp (min) | Forno (oC) | INF | SUP | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Diferença | Permitido | inferior | superior | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Forno × Média | Forno × Ponto | Ponto × Média | Ponto × Ponto | Permitido | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Diferença | Permitido
0:00 | 0 | 20.5714 | 19.5429 | 21.6 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20.5714 | 20 | 1 | 1.0286 | 19.5429 | 21.6 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21.25 | 21 | 0.67857 | 0.42857 | 0.75 | 1 | 1.0625 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21.25 | 21 | 1 | 1.0625
0:02 | 2 | 28.5714 | 27.1429 | 30 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27.4286 | 26 | 2 | 1.3714 | 26.0571 | 28.8 | 27 | 28 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 1.5714 | 3.5714 | 2 | 3 | 1.35 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.75 | 28 | 1 | 1.4375
0:04 | 4 | 36.5714 | 34.7429 | 38.4 | 33 | 38 | 33 | 31 | 32 | 34 | 32 | 38 | 33.2857 | 31 | 7 | 1.6643 | 31.6214 | 34.95 | 35 | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 1.5714 | 3.5714 | 2 | 3 | 1.75 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.875 | 36 | 1 | 1.8438 | Diferença Permitida
0:06 | 6 | 44.5714 | 42.3429 | 46.8 | 45 | 54 | 46 | 36 | 45 | 45 | 40 | 54 | 44.4286 | 36 | 18 | 2.2214 | 42.2071 | 46.65 | 42 | 44 | 42 | 40 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 42.75 | 40 | 1.8214 | 4.5714 | 2.75 | 4 | 2.1375 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 2 | 2.25 | 1 | 20
0:08 | 8 | 52.5714 | 49.9429 | 55.2 | 50 | 60 | 49 | 39 | 48 | 48 | 44 | 60 | 48.2857 | 39 | 21 | 2.4143 | 45.8714 | 50.7 | 48 | 50 | 49 | 46 | 51 | 50 | 48 | 50 | 51 | 49 | 46 | 3.5714 | 6.5714 | 3 | 5 | 2.45 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 2 | 2.65 | 5 | 100
0:10 | 10 | 60.5714 | 57.5429 | 63.6 | 61 | 73 | 55 | 45 | 54 | 58 | 53 | 73 | 57 | 45 | 28 | 2.85 | 54.15 | 59.85 | 56 | 58 | 57 | 54 | 59 | 58 | 56 | 58 | 59 | 57 | 54 | 3.5714 | 6.5714 | 3 | 5 | 2.85 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 2 | 3.05 | 20 | 750
0:12 | 12 | 68.5714 | 65.1429 | 72 | 66 | 78 | 58 | 48 | 57 | 61 | 58 | 78 | 60.8571 | 48 | 30 | 3.0429 | 57.8143 | 63.9 | 64 | 66 | 65 | 62 | 67 | 66 | 64 | 66 | 67 | 65 | 62 | 3.5714 | 6.5714 | 3 | 5 | 3.25 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 71 | 71 | 71 | 69.5 | 68 | 3 | 3.475
0:14 | 14 | 76.5714 | 72.7429 | 80.4 | 71 | 84 | 61 | 51 | 60 | 65 | 61 | 84 | 64.7143 | 51 | 33 | 3.2357 | 61.4786 | 67.95 | 72 | 74 | 73 | 70 | 75 | 74 | 72 | 74 | 75 | 73 | 70 | 3.5714 | 6.5714 | 3 | 5 | 3.65 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 77.5 | 76 | 3 | 3.875
0:16 | 16 | 84.5714 | 80.3429 | 88.8 | 78 | 93 | 67 | 57 | 66 | 72 | 69 | 93 | 71.7143 | 57 | 36 | 3.5857 | 68.1286 | 75.3 | 80 | 82 | 81 | 78 | 83 | 82 | 80 | 82 | 83 | 81 | 78 | 3.5714 | 6.5714 | 3 | 5 | 4.05 | 86 | 86 | 85 | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85.5 | 84 | 3 | 4.275
0:18 | 18 | 92.5714 | 87.9429 | 97.2 | 80 | 95 | 68 | 58 | 67 | 74 | 71 | 95 | 73.2857 | 58 | 37 | 3.6643 | 69.6214 | 76.95 | 88 | 90 | 89 | 86 | 91 | 90 | 88 | 90 | 91 | 89 | 86 | 3.5714 | 6.5714 | 3 | 5 | 4.45 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 | 93.5 | 92 | 3 | 4.675
0:20 | 20 | 100.5714 | 95.5429 | 105.6 | 87 | 103 | 72 | 62 | 71 | 78 | 77 | 103 | 78.5714 | 62 | 41 | 3.9286 | 74.6429 | 82.5 | 96 | 97 | 97 | 94 | 99 | 98 | 96 | 97 | 99 | 96.75 | 94 | 3.8214 | 6.5714 | 2.75 | 5 | 4.8375 | 102 | 102 | 101 | 99 | 99 | 101 | 103 | 103 | 103 | 101.25 | 99 | 4 | 5.0625
0:22 | 22 | 108.5714 | 103.3736 | 113.7692 | 96 | 111 | 78 | 68 | 77 | 84 | 84 | 111 | 85.4286 | 68 | 43 | 4.2714 | 81.1571 | 89.7 | 103 | 103 | 105 | 99 | 107 | 106 | 103 | 103 | 107 | 103.625 | 99 | 4.9464 | 9.5714 | 4.625 | 8 | 5.1813 | 110 | 110 | 109 | 107 | 107 | 109 | 111 | 111 | 111 | 109.25 | 107 | 4 | 5.4625
0:24 | 24 | 116.5714 | 111.189 | 121.9538 | 101 | 116 | 80 | 70 | 79 | 88 | 88 | 116 | 88.8571 | 70 | 46 | 4.4429 | 84.4143 | 93.3 | 111 | 111 | 113 | 107 | 115 | 113 | 111 | 111 | 115 | 111.5 | 107 | 5.0714 | 9.5714 | 4.5 | 8 | 5.575 | 118 | 118 | 117 | 115 | 115 | 117 | 119 | 119 | 119 | 117.25 | 115 | 4 | 5.8625
0:26 | 26 | 124.5714 | 119.0044 | 130.1385 | 107 | 121 | 83 | 73 | 82 | 92 | 93 | 121 | 93 | 73 | 48 | 4.65 | 88.35 | 97.65 | 119 | 119 | 121 | 115 | 123 | 121 | 119 | 119 | 123 | 119.5 | 115 | 5.0714 | 9.5714 | 4.5 | 8 | 5.975 | 126 | 126 | 125 | 123 | 123 | 125 | 127 | 127 | 127 | 125.25 | 123 | 4 | 6.2625
0:28 | 28 | 132.5714 | 126.8198 | 138.3231 | 112 | 126 | 86 | 76 | 85 | 97 | 97 | 126 | 97 | 76 | 50 | 4.85 | 92.15 | 101.85 | 127 | 127 | 129 | 123 | 130 | 129 | 127 | 127 | 130 | 127.375 | 123 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 6.3688 | 134 | 134 | 133 | 131 | 131 | 133 | 135 | 135 | 135 | 133.25 | 131 | 4 | 6.6625
0:30 | 30 | 140.5714 | 134.6352 | 146.5077 | 115 | 131 | 88 | 78 | 87 | 100 | 101 | 131 | 100 | 78 | 53 | 5 | 95 | 105 | 135 | 135 | 137 | 131 | 138 | 137 | 135 | 135 | 138 | 135.375 | 131 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 6.7687 | 142 | 142 | 141 | 140 | 140 | 141 | 145 | 145 | 145 | 142 | 140 | 5 | 7.1
0:32 | 32 | 148.5714 | 142.4505 | 154.6923 | 124 | 141 | 95 | 85 | 94 | 108 | 109 | 141 | 108 | 85 | 56 | 5.4 | 102.6 | 113.4 | 143 | 143 | 145 | 139 | 146 | 145 | 143 | 143 | 146 | 143.375 | 139 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 7.1688 | 151 | 151 | 149 | 148 | 148 | 149 | 153 | 153 | 153 | 150.25 | 148 | 5 | 7.5125
0:34 | 34 | 156.5714 | 150.2659 | 162.8769 | 131 | 149 | 99 | 89 | 98 | 126 | 116 | 149 | 115.4286 | 89 | 60 | 5.7714 | 109.6571 | 121.2 | 151 | 151 | 153 | 147 | 154 | 153 | 151 | 151 | 154 | 151.375 | 147 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 7.5687 | 159 | 159 | 157 | 156 | 156 | 157 | 161 | 161 | 161 | 158.25 | 156 | 5 | 7.9125
0:36 | 36 | 164.5714 | 158.0813 | 171.0615 | 136 | 154 | 102 | 92 | 101 | 117 | 120 | 154 | 117.4286 | 92 | 62 | 5.8714 | 111.5571 | 123.3 | 159 | 159 | 161 | 155 | 162 | 161 | 159 | 159 | 162 | 159.375 | 155 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 7.9688 | 167 | 167 | 165 | 164 | 164 | 165 | 169 | 169 | 169 | 166.25 | 164 | 5 | 8.3125
0:38 | 38 | 172.5714 | 165.8967 | 179.2462 | 143 | 166 | 109 | 99 | 108 | 129 | 130 | 166 | 126.2857 | 99 | 67 | 6.3143 | 119.9714 | 132.6 | 167 | 167 | 169 | 163 | 170 | 169 | 167 | 167 | 170 | 167.375 | 163 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 8.3688 | 175 | 175 | 173 | 172 | 172 | 173 | 177 | 177 | 177 | 174.25 | 172 | 5 | 8.7125
0:40 | 40 | 180.5714 | 173.7121 | 187.4308 | 150 | 180 | 115 | 105 | 114 | 141 | 138 | 180 | 134.7143 | 105 | 75 | 6.7357 | 127.9786 | 141.45 | 175 | 175 | 177 | 171 | 178 | 177 | 175 | 175 | 178 | 175.375 | 171 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 8.7688 | 183 | 183 | 181 | 180 | 180 | 181 | 185 | 185 | 185 | 182.25 | 180 | 5 | 9.1125
0:42 | 42 | 188.5714 | 181.5275 | 195.6154 | 159 | 195 | 123 | 113 | 122 | 153 | 135 | 195 | 142.8571 | 113 | 82 | 7.1429 | 135.7143 | 150 | 183 | 183 | 185 | 179 | 186 | 185 | 183 | 183 | 186 | 183.375 | 179 | 5.1964 | 9.5714 | 4.375 | 7 | 9.1687 | 191 | 191 | 189 | 188 | 188 | 189 | 193 | 193 | 193 | 190.25 | 188 | 5 | 9.5125
0:44 | 44 | 196.5714 | 189.3429 | 203.8 | 169 | 205 | 128 | 118 | 127 | 163 | 137 | 205 | 149.5714 | 118 | 87 | 7.4786 | 142.0929 | 157.05 | 191 | 191 | 192 | 187 | 194 | 193 | 191 | 191 | 194 | 191.25 | 187 | 5.3214 | 9.5714 | 4.25 | 7 | 9.5625 | 200 | 200 | 197 | 195 | 195 | 197 | 200 | 200 | 200 | 198 | 195 | 5 | 9.9
0:46 | 46 | 204.5714 | 197.1582 | 211.9846 | 176 | 212 | 139 | 129 | 138 | 169 | 145 | 212 | 158.2857 | 129 | 83 | 7.9143 | 150.3714 | 166.2 | 199 | 199 | 200 | 195 | 202 | 201 | 199 | 199 | 202 | 199.25 | 195 | 5.3214 | 9.5714 | 4.25 | 7 | 9.9625 | 208 | 208 | 205 | 203 | 203 | 205 | 208 | 208 | 208 | 206 | 203 | 5 | 10.3
0:48 | 48 | 212.5714 | 204.9736 | 220.1692 | 183 | 217 | 151 | 141 | 150 | 178 | 154 | 217 | 167.7143 | 141 | 76 | 8.3857 | 159.3286 | 176.1 | 207 | 207 | 208 | 204 | 209 | 209 | 207 | 207 | 209 | 207.25 | 204 | 5.3214 | 8.5714 | 3.25 | 5 | 10.3625 | 216 | 216 | 213 | 210 | 210 | 213 | 216 | 216 | 216 | 213.75 | 210 | 6 | 10.6875
0:50 | 50 | 220.5714 | 212.789 | 228.3538 | 192 | 223 | 157 | 147 | 156 | 186 | 163 | 223 | 174.8571 | 147 | 76 | 8.7429 | 166.1143 | 183.6 | 215 | 215 | 216 | 212 | 217 | 217 | 215 | 215 | 217 | 215.25 | 212 | 5.3214 | 8.5714 | 3.25 | 5 | 10.7625 | 224 | 224 | 221 | 218 | 218 | 221 | 224 | 224 | 224 | 221.75 | 218 | 6 | 11.0875
0:52 | 52 | 228.5714 | 220.6044 | 236.5385 | 181 | 233 | 169 | 159 | 168 | 196 | 178 | 233 | 183.4286 | 159 | 74 | 9.1714 | 174.2571 | 192.6 | 223 | 223 | 224 | 220 | 225 | 225 | 223 | 223 | 225 | 223.25 | 220 | 5.3214 | 8.5714 | 3.25 | 5 | 11.1625 | 232 | 232 | 229 | 226 | 226 | 229 | 232 | 232 | 232 | 229.75 | 226 | 6 | 11.4875
0:54 | 54 | 236.5714 | 228.4198 | 244.7231 | 188 | 236 | 179 | 169 | 178 | 206 | 191 | 236 | 192.4286 | 169 | 67 | 9.6214 | 182.8071 | 202.05 | 231 | 230 | 232 | 228 | 233 | 233 | 231 | 230 | 233 | 231 | 228 | 5.5714 | 8.5714 | 3 | 5 | 11.55 | 240 | 240 | 237 | 234 | 234 | 237 | 240 | 240 | 240 | 237.75 | 234 | 6 | 11.8875
0:56 | 56 | 244.5714 | 236.2352 | 252.9077 | 197 | 245 | 184 | 174 | 183 | 211 | 198 | 245 | 198.8571 | 174 | 71 | 9.9429 | 188.9143 | 208.8 | 239 | 238 | 240 | 236 | 241 | 241 | 239 | 238 | 241 | 239 | 236 | 5.5714 | 8.5714 | 3 | 5 | 11.95 | 248 | 248 | 245 | 242 | 242 | 245 | 248 | 248 | 248 | 245.75 | 242 | 6 | 12.2875
0:58 | 58 | 252.5714 | 244.0505 | 261.0923 | 206 | 254 | 191 | 181 | 190 | 218 | 203 | 254 | 206.1429 | 181 | 73 | 10.3071 | 195.8357 | 216.45 | 247 | 246 | 248 | 244 | 249 | 249 | 247 | 246 | 249 | 247 | 244 | 5.5714 | 8.5714 | 3 | 5 | 12.35 | 256 | 256 | 253 | 250 | 250 | 253 | 256 | 256 | 256 | 253.75 | 250 | 6 | 12.6875
1:00 | 60 | 260.5714 | 251.8659 | 269.2769 | 217 | 260 | 197 | 187 | 196 | 223 | 204 | 260 | 212 | 187 | 73 | 10.6 | 201.4 | 222.6 | 255 | 254 | 256 | 252 | 257 | 257 | 255 | 254 | 257 | 255 | 252 | 5.5714 | 8.5714 | 3 | 5 | 12.75 | 264 | 264 | 261 | 258 | 258 | 261 | 264 | 264 | 264 | 261.75 | 258 | 6 | 13.0875
1:02 | 62 | 268.5714 | 259.6813 | 277.4615 | 220 | 272 | 208 | 198 | 207 | 231 | 213 | 272 | 221.2857 | 198 | 74 | 11.0643 | 210.2214 | 232.35 | 263 | 262 | 264 | 260 | 265 | 265 | 263 | 262 | 265 | 263 | 260 | 5.5714 | 8.5714 | 3 | 5 | 13.15 | 272 | 272 | 269 | 266 | 266 | 269 | 272 | 272 | 272 | 269.75 | 266 | 6 | 13.4875
1:04 | 64 | 276.5714 | 267.4967 | 285.6462 | 247 | 276 | 213 | 203 | 212 | 237 | 217 | 276 | 229.2857 | 203 | 73 | 11.4643 | 217.8214 | 240.75 | 271 | 270 | 272 | 268 | 273 | 273 | 271 | 270 | 273 | 271 | 268 | 5.5714 | 8.5714 | 3 | 5 | 13.55 | 280 | 280 | 277 | 274 | 274 | 277 | 280 | 280 | 280 | 277.75 | 274 | 6 | 13.8875
1:06 | 66 | 284.5714 | 275.3121 | 293.8308 | 269 | 286 | 217 | 207 | 216 | 240 | 220 | 286 | 236.4286 | 207 | 79 | 11.8214 | 224.6071 | 248.25 | 279 | 278 | 280 | 276 | 281 | 281 | 279 | 278 | 281 | 279 | 276 | 5.5714 | 8.5714 | 3 | 5 | 13.95 | 288 | 288 | 285 | 282 | 282 | 285 | 288 | 288 | 288 | 285.75 | 282 | 6 | 14.2875
1:08 | 68 | 292.5714 | 283.1275 | 302.0154 | 276 | 292 | 223 | 213 | 222 | 246 | 227 | 292 | 242.7143 | 213 | 79 | 12.1357 | 230.5786 | 254.85 | 287 | 286 | 288 | 284 | 288 | 289 | 287 | 286 | 289 | 286.875 | 284 | 5.6964 | 8.5714 | 2.875 | 5 | 14.3438 | 296 | 296 | 293 | 290 | 290 | 293 | 296 | 296 | 296 | 293.75 | 290 | 6 | 14.6875
1:10 | 70 | 300.5714 | 290.9429 | 310.2 | 277 | 301 | 232 | 222 | 231 | 253 | 239 | 301 | 250.7143 | 222 | 79 | 12.5357 | 238.1786 | 263.25 | 295 | 294 | 296 | 292 | 296 | 297 | 295 | 294 | 297 | 294.875 | 292 | 5.6964 | 8.5714 | 2.875 | 5 | 14.7438 | 304 | 304 | 301 | 298 | 298 | 301 | 304 | 304 | 304 | 301.75 | 298 | 6 | 15.0875
1:12 | 72 | 308.5714 | 298.7582 | 318.3846 | 291 | 292 | 241 | 231 | 240 | 261 | 249 | 292 | 257.8571 | 231 | 61 | 12.8929 | 244.9643 | 270.75 | 303 | 302 | 304 | 301 | 304 | 305 | 303 | 302 | 305 | 303 | 301 | 5.5714 | 7.5714 | 2 | 4 | 15.15 | 312 | 312 | 309 | 306 | 306 | 309 | 312 | 312 | 312 | 309.75 | 306 | 6 | 15.4875
1:14 | 74 | 316.5714 | 306.5736 | 326.5692 | 301 | 302 | 247 | 237 | 246 | 265 | 255 | 302 | 264.7143 | 237 | 65 | 13.2357 | 251.4786 | 277.95 | 311 | 310 | 312 | 309 | 312 | 312 | 311 | 310 | 312 | 310.875 | 309 | 5.6964 | 7.5714 | 1.875 | 3 | 15.5437 | 320 | 320 | 317 | 314 | 314 | 317 | 320 | 320 | 320 | 317.75 | 314 | 6 | 15.8875
1:16 | 76 | 324.5714 | 314.389 | 334.7538 | 310 | 313 | 254 | 244 | 253 | 271 | 261 | 313 | 272.2857 | 244 | 69 | 13.6143 | 258.6714 | 285.9 | 319 | 318 | 320 | 317 | 320 | 320 | 319 | 318 | 320 | 318.875 | 317 | 5.6964 | 7.5714 | 1.875 | 3 | 15.9437 | 329 | 329 | 325 | 322 | 322 | 325 | 329 | 329 | 329 | 326.25 | 322 | 7 | 16.3125
1:18 | 78 | 332.5714 | 322.2044 | 342.9385 | 318 | 322 | 261 | 251 | 260 | 278 | 269 | 322 | 279.8571 | 251 | 71 | 13.9929 | 265.8643 | 293.85 | 327 | 326 | 328 | 325 | 328 | 328 | 327 | 326 | 328 | 326.875 | 325 | 5.6964 | 7.5714 | 1.875 | 3 | 16.3438 | 336 | 336 | 333 | 329 | 329 | 333 | 336 | 336 | 336 | 333.5 | 329 | 7 | 16.675
1:20 | 80 | 340.5714 | 330.0198 | 351.1231 | 327 | 331 | 269 | 259 | 268 | 284 | 275 | 331 | 287.5714 | 259 | 72 | 14.3786 | 273.1929 | 301.95 | 335 | 334 | 336 | 333 | 336 | 336 | 335 | 334 | 336 | 334.875 | 333 | 5.6964 | 7.5714 | 1.875 | 3 | 16.7437 | 344 | 344 | 341 | 337 | 337 | 341 | 344 | 344 | 344 | 341.5 | 337 | 7 | 17.075
1:22 | 82 | 348.5714 | 337.8352 | 359.3077 | 336 | 343 | 276 | 266 | 275 | 292 | 286 | 343 | 296.2857 | 266 | 77 | 14.8143 | 281.4714 | 311.1 | 343 | 342 | 344 | 341 | 344 | 344 | 343 | 342 | 344 | 342.875 | 341 | 5.6964 | 7.5714 | 1.875 | 3 | 17.1438 | 352 | 352 | 349 | 345 | 345 | 349 | 352 | 352 | 352 | 349.5 | 345 | 7 | 17.475
1:24 | 84 | 356.5714 | 345.6505 | 367.4923 | 344 | 354 | 282 | 272 | 281 | 297 | 292 | 354 | 303.1429 | 272 | 82 | 15.1571 | 287.9857 | 318.3 | 351 | 350 | 352 | 349 | 352 | 352 | 351 | 350 | 352 | 350.875 | 349 | 5.6964 | 7.5714 | 1.875 | 3 | 17.5437 | 360 | 360 | 357 | 353 | 353 | 357 | 360 | 360 | 360 | 357.5 | 353 | 7 | 17.875
1:26 | 86 | 364.5714 | 353.4659 | 375.6769 | 353 | 363 | 290 | 280 | 289 | 302 | 304 | 363 | 311.5714 | 280 | 83 | 15.5786 | 295.9929 | 327.15 | 359 | 357 | 360 | 357 | 359 | 360 | 359 | 357 | 360 | 358.5 | 357 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 17.925 | 368 | 368 | 365 | 361 | 361 | 365 | 368 | 368 | 368 | 365.5 | 361 | 7 | 18.275
1:28 | 88 | 372.5714 | 361.2813 | 383.8615 | 360 | 372 | 298 | 288 | 297 | 309 | 311 | 372 | 319.2857 | 288 | 84 | 15.9643 | 303.3214 | 335.25 | 367 | 365 | 368 | 365 | 367 | 368 | 367 | 365 | 368 | 366.5 | 365 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 18.325 | 376 | 376 | 373 | 369 | 369 | 373 | 376 | 376 | 376 | 373.5 | 369 | 7 | 18.675
1:30 | 90 | 380.5714 | 369.0967 | 392.0462 | 367 | 379 | 305 | 295 | 304 | 316 | 319 | 379 | 326.4286 | 295 | 84 | 16.3214 | 310.1071 | 342.75 | 375 | 373 | 376 | 373 | 375 | 376 | 375 | 373 | 376 | 374.5 | 373 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 18.725 | 384 | 384 | 381 | 377 | 377 | 381 | 384 | 384 | 384 | 381.5 | 377 | 7 | 19.075
1:32 | 92 | 388.5714 | 376.9121 | 400.2308 | 378 | 389 | 313 | 303 | 312 | 320 | 332 | 389 | 335.2857 | 303 | 86 | 16.7643 | 318.5214 | 352.05 | 383 | 381 | 384 | 381 | 383 | 384 | 383 | 381 | 384 | 382.5 | 381 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 19.125 | 392 | 392 | 389 | 385 | 385 | 389 | 392 | 392 | 392 | 389.5 | 385 | 7 | 19.475
1:34 | 94 | 396.5714 | 384.7275 | 408.4154 | 389 | 398 | 323 | 313 | 322 | 327 | 345 | 398 | 345.2857 | 313 | 85 | 17.2643 | 328.0214 | 362.55 | 391 | 389 | 392 | 389 | 391 | 392 | 391 | 389 | 392 | 390.5 | 389 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 19.525 | 401 | 401 | 397 | 393 | 393 | 397 | 401 | 401 | 401 | 398 | 393 | 8 | 19.9
1:36 | 96 | 404.5714 | 392.5429 | 416.6 | 393 | 403 | 328 | 318 | 327 | 332 | 349 | 403 | 350 | 318 | 85 | 17.5 | 332.5 | 367.5 | 399 | 397 | 400 | 397 | 399 | 400 | 399 | 397 | 400 | 398.5 | 397 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 19.925 | 409 | 409 | 405 | 401 | 401 | 405 | 409 | 409 | 409 | 406 | 401 | 8 | 20.3
1:38 | 98 | 412.5714 | 400.3582 | 424.7846 | 402 | 411 | 335 | 325 | 334 | 336 | 358 | 411 | 357.2857 | 325 | 86 | 17.8643 | 339.4214 | 375.15 | 407 | 405 | 408 | 405 | 407 | 408 | 407 | 405 | 408 | 406.5 | 405 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 20.325 | 417 | 417 | 413 | 409 | 409 | 413 | 417 | 417 | 417 | 414 | 409 | 8 | 20.7
1:40 | 100 | 420.5714 | 408.1736 | 432.9692 | 413 | 418 | 345 | 335 | 344 | 343 | 370 | 418 | 366.8571 | 335 | 83 | 18.3429 | 348.5143 | 385.2 | 415 | 413 | 416 | 413 | 415 | 416 | 415 | 413 | 416 | 414.5 | 413 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 20.725 | 425 | 425 | 421 | 417 | 417 | 421 | 425 | 425 | 425 | 422 | 417 | 8 | 21.1
1:42 | 102 | 428.5714 | 415.989 | 441.1538 | 421 | 425 | 353 | 343 | 352 | 351 | 378 | 425 | 374.7143 | 343 | 82 | 18.7357 | 355.9786 | 393.45 | 423 | 421 | 424 | 421 | 423 | 424 | 423 | 421 | 424 | 422.5 | 421 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 21.125 | 433 | 433 | 429 | 425 | 425 | 429 | 433 | 433 | 433 | 430 | 425 | 8 | 21.5
1:44 | 104 | 436.5714 | 423.8044 | 449.3385 | 430 | 433 | 361 | 351 | 360 | 358 | 387 | 433 | 382.8571 | 351 | 82 | 19.1429 | 363.7143 | 402 | 431 | 429 | 432 | 429 | 431 | 432 | 431 | 429 | 432 | 430.5 | 429 | 6.0714 | 7.5714 | 1.5 | 3 | 21.525 | 441 | 441 | 437 | 433 | 433 | 437 | 441 | 441 | 441 | 438 | 433 | 8 | 21.9
1:46 | 106 | 444.5714 | 431.6198 | 457.5231 | 436 | 434 | 370 | 360 | 369 | 366 | 395 | 436 | 390 | 360 | 76 | 19.5 | 370.5 | 409.5 | 439 | 437 | 440 | 437 | 438 | 440 | 439 | 437 | 440 | 438.375 | 437 | 6.1964 | 7.5714 | 1.625 | 3 | 21.9187 | 449 | 449 | 445 | 441 | 441 | 445 | 449 | 449 | 449 | 446 | 441 | 8 | 22.3
1:48 | 108 | 452.5714 | 439.4352 | 465.7077 | 445 | 441 | 377 | 367 | 376 | 370 | 403 | 445 | 397 | 367 | 78 | 19.85 | 377.15 | 416.85 | 447 | 445 | 448 | 445 | 446 | 448 | 447 | 445 | 448 | 446.375 | 445 | 6.1964 | 7.5714 | 1.625 | 3 | 22.3188 | 457 | 457 | 453 | 449 | 449 | 453 | 457 | 457 | 457 | 454 | 449 | 8 | 22.7
1:50 | 110 | 460.5714 | 447.2505 | 473.8923 | 453 | 447 | 384 | 374 | 383 | 377 | 411 | 453 | 404.1429 | 374 | 79 | 20.2071 | 383.9357 | 424.35 | 455 | 453 | 456 | 453 | 454 | 456 | 455 | 453 | 456 | 454.375 | 453 | 6.1964 | 7.5714 | 1.625 | 3 | 22.7188 | 465 | 465 | 461 | 457 | 457 | 461 | 465 | 465 | 465 | 462 | 457 | 8 | 23.1
1:52 | 112 | 468.5714 | 455.0659 | 482.0769 | 460 | 451 | 391 | 381 | 390 | 384 | 420 | 460 | 411 | 381 | 79 | 20.55 | 390.45 | 431.55 | 463 | 461 | 464 | 461 | 462 | 464 | 463 | 461 | 464 | 462.375 | 461 | 6.1964 | 7.5714 | 1.625 | 3 | 23.1187 | 473 | 473 | 469 | 465 | 465 | 469 | 473 | 473 | 473 | 470 | 465 | 8 | 23.5
1:54 | 114 | 476.5714 | 462.8813 | 490.2615 | 467 | 460 | 400 | 390 | 399 | 390 | 428 | 467 | 419.1429 | 390 | 77 | 20.9571 | 398.1857 | 440.1 | 471 | 469 | 472 | 469 | 470 | 472 | 471 | 469 | 472 | 470.375 | 469 | 6.1964 | 7.5714 | 1.625 | 3 | 23.5188 | 481 | 481 | 477 | 473 | 473 | 477 | 481 | 481 | 481 | 478 | 473 | 8 | 23.9
1:56 | 116 | 484.5714 | 470.6967 | 498.4462 | 475 | 466 | 407 | 397 | 406 | 397 | 436 | 475 | 426.2857 | 397 | 78 | 21.3143 | 404.9714 | 447.6 | 479 | 477 | 480 | 477 | 478 | 480 | 479 | 477 | 480 | 478.375 | 477 | 6.1964 | 7.5714 | 1.625 | 3 | 23.9187 | 489 | 489 | 485 | 481 | 481 | 485 | 489 | 489 | 489 | 486 | 481 | 8 | 24.3
1:58 | 118 | 492.5714 | 478.5121 | 506.6308 | 482 | 474 | 415 | 405 | 414 | 403 | 444 | 482 | 433.8571 | 403 | 79 | 21.6929 | 412.1643 | 455.55 | 487 | 485 | 488 | 485 | 486 | 488 | 487 | 485 | 488 | 486.375 | 485 | 6.1964 | 7.5714 | 1.625 | 3 | 24.3188 | 497 | 497 | 493 | 489 | 489 | 493 | 497 | 497 | 497 | 494 | 489 | 8 | 24.7
2:00 | 120 | 500.5714 | 486.3275 | 514.8154 | 490 | 481 | 423 | 413 | 422 | 410 | 452 | 490 | 441.5714 | 410 | 80 | 22.0786 | 419.4929 | 463.65 | 495 | 492 | 496 | 493 | 494 | 496 | 495 | 492 | 496 | 494.125 | 492 | 6.4464 | 8.5714 | 2.125 | 4 | 24.7063 | 505 | 505 | 501 | 497 | 497 | 501 | 505 | 505 | 505 | 502 | 497 | 8 | 25.1
2:02 | 122 | 508.5714 | 494.1429 | 523 | 497 | 488 | 431 | 421 | 430 | 419 | 460 | 497 | 449.4286 | 419 | 78 | 22.4714 | 426.9571 | 471.9 | 503 | 500 | 504 | 502 | 502 | 504 | 503 | 500 | 504 | 502.25 | 500 | 6.3214 | 8.5714 | 2.25 | 4 | 25.1125 | 513 | 513 | 509 | 505 | 505 | 509 | 513 | 513 | 513 | 510 | 505 | 8 | 25.5
2:04 | 124 | 516.5714 | 501.9582 | 531.1846 | 505 | 495 | 440 | 430 | 439 | 425 | 468 | 505 | 457.4286 | 425 | 80 | 22.8714 | 434.5571 | 480.3 | 511 | 508 | 512 | 510 | 510 | 511 | 511 | 508 | 512 | 510.125 | 508 | 6.4464 | 8.5714 | 2.125 | 4 | 25.5063 | 521 | 521 | 517 | 512 | 512 | 517 | 521 | 521 | 521 | 517.75 | 512 | 9 | 25.8875
2:06 | 126 | 524.5714 | 509.7736 | 539.3692 | 513 | 503 | 449 | 439 | 448 | 435 | 477 | 513 | 466.2857 | 435 | 78 | 23.3143 | 442.9714 | 489.6 | 519 | 516 | 520 | 518 | 517 | 519 | 519 | 516 | 520 | 518 | 516 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 25.9 | 529 | 529 | 525 | 520 | 520 | 525 | 529 | 529 | 529 | 525.75 | 520 | 9 | 26.2875
2:08 | 128 | 532.5714 | 517.589 | 547.5538 | 517 | 505 | 453 | 443 | 452 | 439 | 481 | 517 | 470 | 439 | 78 | 23.5 | 446.5 | 493.5 | 527 | 524 | 528 | 526 | 525 | 527 | 527 | 524 | 528 | 526 | 524 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 26.3 | 537 | 537 | 533 | 528 | 528 | 533 | 537 | 537 | 537 | 533.75 | 528 | 9 | 26.6875
2:10 | 130 | 540.5714 | 525.4044 | 555.7385 | 524 | 513 | 462 | 452 | 461 | 447 | 489 | 524 | 478.2857 | 447 | 77 | 23.9143 | 454.3714 | 502.2 | 535 | 532 | 536 | 534 | 533 | 535 | 535 | 532 | 536 | 534 | 532 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 26.7 | 545 | 545 | 541 | 536 | 536 | 541 | 545 | 545 | 545 | 541.75 | 536 | 9 | 27.0875
2:12 | 132 | 548.5714 | 533.2198 | 563.9231 | 532 | 520 | 471 | 461 | 470 | 457 | 497 | 532 | 486.8571 | 457 | 75 | 24.3429 | 462.5143 | 511.2 | 543 | 540 | 544 | 542 | 541 | 543 | 543 | 540 | 544 | 542 | 540 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 27.1 | 553 | 553 | 549 | 544 | 544 | 549 | 553 | 553 | 553 | 549.75 | 544 | 9 | 27.4875
2:14 | 134 | 556.5714 | 541.0352 | 572.1077 | 540 | 527 | 480 | 470 | 479 | 465 | 505 | 540 | 495.1429 | 465 | 75 | 24.7571 | 470.3857 | 519.9 | 551 | 548 | 552 | 550 | 549 | 551 | 551 | 548 | 552 | 550 | 548 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 27.5 | 561 | 561 | 557 | 552 | 552 | 557 | 561 | 561 | 561 | 557.75 | 552 | 9 | 27.8875
2:16 | 136 | 564.5714 | 548.8505 | 580.2923 | 548 | 535 | 489 | 479 | 488 | 474 | 513 | 548 | 503.7143 | 474 | 74 | 25.1857 | 478.5286 | 528.9 | 559 | 556 | 560 | 558 | 557 | 559 | 559 | 556 | 560 | 558 | 556 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 27.9 | 569 | 569 | 565 | 560 | 560 | 565 | 569 | 569 | 569 | 565.75 | 560 | 9 | 28.2875
2:18 | 138 | 572.5714 | 556.6659 | 588.4769 | 552 | 539 | 493 | 483 | 492 | 479 | 518 | 552 | 508 | 479 | 73 | 25.4 | 482.6 | 533.4 | 567 | 564 | 568 | 566 | 565 | 567 | 567 | 564 | 568 | 566 | 564 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 28.3 | 577 | 577 | 573 | 568 | 568 | 573 | 577 | 577 | 577 | 573.75 | 568 | 9 | 28.6875
2:20 | 140 | 580.5714 | 564.4813 | 596.6615 | 560 | 546 | 503 | 493 | 502 | 488 | 526 | 560 | 516.8571 | 488 | 72 | 25.8429 | 491.0143 | 542.7 | 575 | 572 | 576 | 574 | 573 | 575 | 575 | 572 | 576 | 574 | 572 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 28.7 | 585 | 585 | 581 | 576 | 576 | 581 | 585 | 585 | 585 | 581.75 | 576 | 9 | 29.0875
2:22 | 142 | 588.5714 | 572.2967 | 604.8462 | 567 | 554 | 513 | 503 | 512 | 497 | 534 | 567 | 525.7143 | 497 | 70 | 26.2857 | 499.4286 | 552 | 583 | 580 | 584 | 582 | 581 | 583 | 583 | 580 | 584 | 582 | 580 | 6.5714 | 8.5714 | 2 | 4 | 29.1 | 594 | 594 | 589 | 584 | 584 | 589 | 594 | 594 | 594 | 590.25 | 584 | 10 | 29.5125
2:24 | 144 | 596.5714 | 580.1121 | 613.0308 | 579 | 567 | 527 | 517 | 526 | 510 | 546 | 579 | 538.8571 | 510 | 69 | 26.9429 | 511.9143 | 565.8 | 591 | 588 | 591 | 590 | 589 | 591 | 591 | 588 | 591 | 589.875 | 588 | 6.6964 | 8.5714 | 1.875 | 3 | 29.4937 | 602 | 602 | 597 | 592 | 592 | 597 | 602 | 602 | 602 | 598.25 | 592 | 10 | 29.9125
2:26 | 146 | 604.5714 | 587.9275 | 621.2154 | 586 | 575 | 536 | 526 | 535 | 520 | 554 | 586 | 547.4286 | 520 | 66 | 27.3714 | 520.0571 | 574.8 | 599 | 596 | 599 | 598 | 597 | 599 | 599 | 596 | 599 | 597.875 | 596 | 6.6964 | 8.5714 | 1.875 | 3 | 29.8938 | 610 | 610 | 605 | 600 | 600 | 605 | 610 | 610 | 610 | 606.25 | 600 | 10 | 30.3125
2:28 | 148 | 612.5714 | 595.7429 | 629.4 | 593 | 585 | 545 | 535 | 544 | 528 | 562 | 593 | 556 | 528 | 65 | 27.8 | 528.2 | 583.8 | 607 | 604 | 607 | 606 | 604 | 607 | 607 | 604 | 607 | 605.75 | 604 | 6.8214 | 8.5714 | 1.75 | 3 | 30.2875 | 618 | 618 | 613 | 608 | 608 | 613 | 618 | 618 | 618 | 614.25 | 608 | 10 | 30.7125
2:30 | 150 | 620.5714 | 603.5582 | 637.5846 | 601 | 595 | 553 | 543 | 552 | 537 | 569 | 601 | 564.2857 | 537 | 64 | 28.2143 | 536.0714 | 592.5 | 615 | 612 | 615 | 614 | 612 | 615 | 615 | 612 | 615 | 613.75 | 612 | 6.8214 | 8.5714 | 1.75 | 3 | 30.6875 | 626 | 626 | 621 | 616 | 616 | 621 | 626 | 626 | 626 | 622.25 | 616 | 10 | 31.1125
2:32 | 152 | 628.5714 | 611.3736 | 645.7692 | 609 | 603 | 562 | 552 | 561 | 545 | 577 | 609 | 572.7143 | 545 | 64 | 28.6357 | 544.0786 | 601.35 | 623 | 620 | 623 | 622 | 620 | 623 | 623 | 620 | 623 | 621.75 | 620 | 6.8214 | 8.5714 | 1.75 | 3 | 31.0875 | 634 | 634 | 629 | 624 | 624 | 629 | 634 | 634 | 634 | 630.25 | 624 | 10 | 31.5125
2:34 | 154 | 636.5714 | 619.189 | 653.9538 | 617 | 612 | 571 | 561 | 570 | 554 | 585 | 617 | 581.4286 | 554 | 63 | 29.0714 | 552.3571 | 610.5 | 631 | 627 | 631 | 630 | 628 | 631 | 631 | 627 | 631 | 629.5 | 627 | 7.0714 | 9.5714 | 2.5 | 4 | 31.475 | 642 | 642 | 637 | 632 | 632 | 637 | 642 | 642 | 642 | 638.25 | 632 | 10 | 31.9125
2:36 | 156 | 644.5714 | 627.0044 | 662.1385 | 625 | 619 | 581 | 571 | 580 | 562 | 593 | 625 | 590.1429 | 562 | 63 | 29.5071 | 560.6357 | 619.65 | 639 | 635 | 639 | 638 | 636 | 639 | 639 | 635 | 639 | 637.5 | 635 | 7.0714 | 9.5714 | 2.5 | 4 | 31.875 | 650 | 650 | 645 | 640 | 640 | 645 | 650 | 650 | 650 | 646.25 | 640 | 10 | 32.3125
2:38 | 158 | 652.5714 | 634.8198 | 670.3231 | 634 | 626 | 590 | 580 | 589 | 572 | 601 | 634 | 598.8571 | 572 | 62 | 29.9429 | 568.9143 | 628.8 | 647 | 643 | 647 | 646 | 644 | 647 | 647 | 643 | 647 | 645.5 | 643 | 7.0714 | 9.5714 | 2.5 | 4 | 32.275 | 658 | 658 | 653 | 648 | 648 | 653 | 658 | 658 | 658 | 654.25 | 648 | 10 | 32.7125
2:40 | 160 | 660.5714 | 642.6352 | 678.5077 | 643 | 633 | 599 | 589 | 598 | 582 | 609 | 643 | 607.5714 | 582 | 61 | 30.3786 | 577.1929 | 637.95 | 655 | 651 | 655 | 654 | 652 | 655 | 655 | 651 | 655 | 653.5 | 651 | 7.0714 | 9.5714 | 2.5 | 4 | 32.675 | 666 | 666 | 661 | 656 | 656 | 661 | 666 | 666 | 666 | 662.25 | 656 | 10 | 33.1125
2:42 | 162 | 668.5714 | 650.4505 | 686.6923 | 651 | 642 | 607 | 597 | 606 | 592 | 617 | 651 | 616 | 592 | 59 | 30.8 | 585.2 | 646.8 | 663 | 659 | 663 | 662 | 660 | 663 | 663 | 659 | 663 | 661.5 | 659 | 7.0714 | 9.5714 | 2.5 | 4 | 33.075 | 674 | 674 | 669 | 664 | 664 | 669 | 674 | 674 | 674 | 670.25 | 664 | 10 | 33.5125
2:44 | 164 | 676.5714 | 658.2659 | 694.8769 | 659 | 650 | 616 | 606 | 615 | 602 | 626 | 659 | 624.8571 | 602 | 57 | 31.2429 | 593.6143 | 656.1 | 671 | 667 | 671 | 670 | 668 | 671 | 671 | 667 | 671 | 669.5 | 667 | 7.0714 | 9.5714 | 2.5 | 4 | 33.475 | 682 | 682 | 677 | 672 | 672 | 677 | 682 | 682 | 682 | 678.25 | 672 | 10 | 33.9125
2:46 | 166 | 684.5714 | 666.0813 | 703.0615 | 667 | 657 | 625 | 615 | 624 | 611 | 635 | 667 | 633.4286 | 611 | 56 | 31.6714 | 601.7571 | 665.1 | 679 | 675 | 679 | 678 | 676 | 679 | 679 | 675 | 679 | 677.5 | 675 | 7.0714 | 9.5714 | 2.5 | 4 | 33.875 | 690 | 690 | 685 | 680 | 680 | 685 | 690 | 690 | 690 | 686.25 | 680 | 10 | 34.3125
2:48 | 168 | 692.5714 | 673.8967 | 711.2462 | 675 | 664 | 635 | 625 | 634 | 620 | 644 | 675 | 642.4286 | 620 | 55 | 32.1214 | 610.3071 | 674.55 | 687 | 683 | 687 | 686 | 683 | 687 | 687 | 683 | 687 | 685.375 | 683 | 7.1964 | 9.5714 | 2.375 | 4 | 34.2687 | 698 | 698 | 693 | 687 | 687 | 693 | 698 | 698 | 698 | 694 | 687 | 11 | 34.7
2:50 | 170 | 700.5714 | 681.7121 | 719.4308 | 683 | 671 | 644 | 634 | 643 | 629 | 654 | 683 | 651.1429 | 629 | 54 | 32.5571 | 618.5857 | 683.7 | 695 | 691 | 695 | 694 | 691 | 695 | 695 | 691 | 695 | 693.375 | 691 | 7.1964 | 9.5714 | 2.375 | 4 | 34.6688 | 706 | 706 | 701 | 695 | 695 | 701 | 706 | 706 | 706 | 702 | 695 | 11 | 35.1
2:52 | 172 | 708.5714 | 689.5275 | 727.6154 | 691 | 679 | 653 | 643 | 652 | 637 | 663 | 691 | 659.7143 | 637 | 54 | 32.9857 | 626.7286 | 692.7 | 703 | 699 | 703 | 702 | 699 | 703 | 703 | 699 | 703 | 701.375 | 699 | 7.1964 | 9.5714 | 2.375 | 4 | 35.0688 | 714 | 714 | 709 | 703 | 703 | 709 | 714 | 714 | 714 | 710 | 703 | 11 | 35.5
2:54 | 174 | 716.5714 | 697.3429 | 735.8 | 699 | 687 | 661 | 651 | 660 | 646 | 672 | 699 | 668 | 646 | 53 | 33.4 | 634.6 | 701.4 | 711 | 707 | 711 | 710 | 707 | 710 | 711 | 707 | 711 | 709.25 | 707 | 7.3214 | 9.5714 | 2.25 | 4 | 35.4625 | 722 | 722 | 717 | 711 | 711 | 717 | 722 | 722 | 722 | 718 | 711 | 11 | 35.9
2:56 | 176 | 724.5714 | 705.1582 | 743.9846 | 706 | 694 | 670 | 660 | 669 | 654 | 681 | 706 | 676.2857 | 654 | 52 | 33.8143 | 642.4714 | 710.1 | 719 | 715 | 719 | 718 | 715 | 718 | 719 | 715 | 719 | 717.25 | 715 | 7.3214 | 9.5714 | 2.25 | 4 | 35.8625 | 730 | 730 | 725 | 719 | 719 | 725 | 730 | 730 | 730 | 726 | 719 | 11 | 36.3
2:58 | 178 | 732.5714 | 712.9736 | 752.1692 | 714 | 702 | 679 | 669 | 678 | 662 | 690 | 714 | 684.8571 | 662 | 52 | 34.2429 | 650.6143 | 719.1 | 727 | 723 | 727 | 726 | 723 | 726 | 727 | 723 | 727 | 725.25 | 723 | 7.3214 | 9.5714 | 2.25 | 4 | 36.2625 | 738 | 738 | 733 | 727 | 727 | 733 | 738 | 738 | 738 | 734 | 727 | 11 | 36.7
3:00 | 180 | 740.5714 | 720.789 | 760.3538 | 722 | 710 | 687 | 677 | 686 | 670 | 698 | 722 | 692.8571 | 670 | 52 | 34.6429 | 658.2143 | 727.5 | 735 | 731 | 735 | 734 | 731 | 734 | 735 | 731 | 735 | 733.25 | 731 | 7.3214 | 9.5714 | 2.25 | 4 | 36.6625 | 746 | 746 | 741 | 735 | 735 | 741 | 746 | 746 | 746 | 742 | 735 | 11 | 37.1
3:02 | 182 | 748.5714 | 728.6044 | 768.5385 | 729 | 717 | 696 | 686 | 695 | 678 | 706 | 729 | 701 | 678 | 51 | 35.05 | 665.95 | 736.05 | 743 | 739 | 743 | 742 | 739 | 742 | 743 | 739 | 743 | 741.25 | 739 | 7.3214 | 9.5714 | 2.25 | 4 | 37.0625 | 754 | 754 | 749 | 743 | 743 | 749 | 754 | 754 | 754 | 750 | 743 | 11 | 37.5
3:04 | 184 | 756.5714 | 736.4198 | 776.7231 | 736 | 725 | 704 | 694 | 703 | 686 | 715 | 736 | 709 | 686 | 50 | 35.45 | 673.55 | 744.45 | 751 | 747 | 751 | 750 | 747 | 750 | 751 | 747 | 751 | 749.25 | 747 | 7.3214 | 9.5714 | 2.25 | 4 | 37.4625 | 762 | 762 | 757 | 751 | 751 | 757 | 762 | 762 | 762 | 758 | 751 | 11 | 37.9
3:06 | 186 | 764.5714 | 744.2352 | 784.9077 | 744 | 733 | 712 | 702 | 711 | 693 | 723 | 744 | 716.8571 | 693 | 51 | 35.8429 | 681.0143 | 752.7 | 759 | 754 | 759 | 758 | 755 | 758 | 759 | 754 | 759 | 757 | 754 | 7.5714 | 10.5714 | 3 | 5 | 37.85 | 770 | 770 | 765 | 759 | 759 | 765 | 770 | 770 | 770 | 766 | 759 | 11 | 38.3
3:08 | 188 | 772.5714 | 752.0505 | 793.0923 | 751 | 740 | 721 | 711 | 720 | 701 | 731 | 751 | 725 | 701 | 50 | 36.25 | 688.75 | 761.25 | 767 | 762 | 767 | 766 | 762 | 766 | 767 | 762 | 767 | 764.875 | 762 | 7.6964 | 10.5714 | 2.875 | 5 | 38.2437 | 778 | 778 | 773 | 767 | 767 | 773 | 778 | 778 | 778 | 774 | 767 | 11 | 38.7
3:10 | 190 | 780.5714 | 759.8659 | 801.2769 | 758 | 747 | 728 | 718 | 727 | 709 | 739 | 758 | 732.2857 | 709 | 49 | 36.6143 | 695.6714 | 768.9 | 775 | 770 | 775 | 774 | 770 | 774 | 775 | 770 | 775 | 772.875 | 770 | 7.6964 | 10.5714 | 2.875 | 5 | 38.6437 | 786 | 786 | 781 | 775 | 775 | 781 | 786 | 786 | 786 | 782 | 775 | 11 | 39.1
3:12 | 192 | 788.5714 | 767.6813 | 809.4615 | 764 | 754 | 735 | 725 | 734 | 716 | 747 | 764 | 739.2857 | 716 | 48 | 36.9643 | 702.3214 | 776.25 | 783 | 778 | 783 | 782 | 778 | 782 | 783 | 778 | 783 | 780.875 | 778 | 7.6964 | 10.5714 | 2.875 | 5 | 39.0438 | 794 | 794 | 789 | 783 | 783 | 789 | 795 | 795 | 795 | 790.25 | 783 | 12 | 39.5125
3:14 | 194 | 796.5714 | 775.4967 | 817.6462 | 770 | 758 | 737 | 727 | 736 | 735 | 755 | 770 | 745.4286 | 727 | 43 | 37.2714 | 708.1571 | 782.7 | 791 | 786 | 791 | 790 | 786 | 790 | 791 | 786 | 791 | 788.875 | 786 | 7.6964 | 10.5714 | 2.875 | 5 | 39.4438 | 800 | 800 | 797 | 790 | 790 | 797 | 800 | 800 | 800 | 796.75 | 790 | 10 | 39.8375
3:16 | 196 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 776 | 762 | 740 | 730 | 739 | 749 | 763 | 776 | 751.2857 | 730 | 46 | 37.5643 | 713.7214 | 788.85 | 799 | 794 | 799 | 798 | 794 | 798 | 799 | 794 | 799 | 796.875 | 794 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 39.8438 | 800 | 800 | 800 | 791 | 791 | 800 | 800 | 800 | 800 | 797.75 | 791 | 9 | 39.8875
3:18 | 198 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 783 | 767 | 743 | 733 | 742 | 757 | 769 | 783 | 756.2857 | 733 | 50 | 37.8143 | 718.4714 | 794.1 | 800 | 799 | 803 | 799 | 802 | 801 | 800 | 799 | 803 | 800.375 | 799 | 0.375 | 1 | 2.625 | 4 | 40.0187 | 800 | 800 | 800 | 792 | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 798 | 792 | 8 | 39.9
3:20 | 200 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 788 | 771 | 746 | 736 | 745 | 764 | 775 | 788 | 760.7143 | 736 | 52 | 38.0357 | 722.6786 | 798.75 | 800 | 799 | 801 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 801 | 799.875 | 799 | 0.125 | 1 | 1.125 | 2 | 39.9937 | 800 | 800 | 800 | 793 | 793 | 800 | 800 | 800 | 800 | 798.25 | 793 | 7 | 39.9125
3:22 | 202 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 792 | 774 | 748 | 738 | 747 | 771 | 780 | 792 | 764.2857 | 738 | 54 | 38.2143 | 726.0714 | 802.5 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 794 | 794 | 800 | 800 | 800 | 800 | 798.5 | 794 | 6 | 39.925
3:24 | 204 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 795 | 777 | 749 | 739 | 748 | 776 | 784 | 795 | 766.8571 | 739 | 56 | 38.3429 | 728.5143 | 805.2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 795 | 795 | 800 | 800 | 800 | 800 | 798.75 | 795 | 5 | 39.9375
3:26 | 206 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 798 | 779 | 751 | 741 | 750 | 781 | 787 | 798 | 769.5714 | 741 | 57 | 38.4786 | 731.0929 | 808.05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 796 | 796 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799 | 796 | 4 | 39.95
3:28 | 208 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 799 | 780 | 752 | 742 | 751 | 784 | 788 | 799 | 770.8571 | 742 | 57 | 38.5429 | 732.3143 | 809.4 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 797 | 797 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.25 | 797 | 3 | 39.9625
3:30 | 210 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 781 | 752 | 742 | 751 | 787 | 790 | 800 | 771.8571 | 742 | 58 | 38.5929 | 733.2643 | 810.45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 798 | 798 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.5 | 798 | 2 | 39.975
3:32 | 212 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 801 | 784 | 753 | 744 | 752 | 788 | 791 | 801 | 773.2857 | 744 | 57 | 38.6643 | 734.6214 | 811.95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:34 | 214 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 802 | 784 | 753 | 745 | 752 | 789 | 792 | 802 | 773.8571 | 745 | 57 | 38.6929 | 735.1643 | 812.55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:36 | 216 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 803 | 785 | 754 | 747 | 753 | 790 | 792 | 803 | 774.8571 | 747 | 56 | 38.7429 | 736.1143 | 813.6 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:38 | 218 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 802 | 786 | 755 | 748 | 754 | 790 | 792 | 802 | 775.2857 | 748 | 54 | 38.7643 | 736.5214 | 814.05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:40 | 220 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 803 | 787 | 759 | 749 | 758 | 791 | 793 | 803 | 777.1429 | 749 | 54 | 38.8571 | 738.2857 | 816 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:42 | 222 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 803 | 787 | 760 | 751 | 759 | 792 | 793 | 803 | 777.8571 | 751 | 52 | 38.8929 | 738.9643 | 816.75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:44 | 224 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 803 | 788 | 760 | 752 | 759 | 792 | 794 | 803 | 778.2857 | 752 | 51 | 38.9143 | 739.3714 | 817.2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:46 | 226 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 803 | 789 | 764 | 754 | 763 | 793 | 794 | 803 | 780 | 754 | 49 | 39 | 741 | 819 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
3:48 | 228 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 804 | 789 | 765 | 755 | 764 | 794 | 795 | 804 | 780.8571 | 755 | 49 | 39.0429 | 741.8143 | 819.9 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.875 | 799 | 1 | 39.9937
3:50 | 230 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 804 | 790 | 766 | 757 | 765 | 794 | 795 | 804 | 781.5714 | 757 | 47 | 39.0786 | 742.4929 | 820.65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
3:52 | 232 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 804 | 791 | 767 | 758 | 766 | 794 | 795 | 804 | 782.1429 | 758 | 46 | 39.1071 | 743.0357 | 821.25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
3:54 | 234 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 804 | 792 | 768 | 759 | 767 | 794 | 795 | 804 | 782.7143 | 759 | 45 | 39.1357 | 743.5786 | 821.85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
3:56 | 236 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 793 | 768 | 761 | 767 | 795 | 795 | 800 | 782.7143 | 761 | 39 | 39.1357 | 743.5786 | 821.85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
3:58 | 238 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 801 | 794 | 769 | 763 | 768 | 796 | 797 | 801 | 784 | 763 | 38 | 39.2 | 744.8 | 823.2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:00 | 240 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 801 | 795 | 770 | 764 | 769 | 797 | 798 | 801 | 784.8571 | 764 | 37 | 39.2429 | 745.6143 | 824.1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:02 | 242 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 801 | 796 | 771 | 765 | 770 | 798 | 800 | 801 | 785.8571 | 765 | 36 | 39.2929 | 746.5643 | 825.15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:04 | 244 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 801 | 797 | 773 | 766 | 772 | 799 | 801 | 801 | 787 | 766 | 35 | 39.35 | 747.65 | 826.35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:06 | 246 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 801 | 797 | 774 | 767 | 773 | 799 | 801 | 801 | 787.4286 | 767 | 34 | 39.3714 | 748.0571 | 826.8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:08 | 248 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 798 | 775 | 768 | 774 | 800 | 800 | 800 | 787.8571 | 768 | 32 | 39.3929 | 748.4643 | 827.25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:10 | 250 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 798 | 777 | 769 | 776 | 800 | 800 | 800 | 788.5714 | 769 | 31 | 39.4286 | 749.1429 | 828 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:12 | 252 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 799 | 778 | 769 | 777 | 800 | 800 | 800 | 789 | 769 | 31 | 39.45 | 749.55 | 828.45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:14 | 254 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 779 | 770 | 778 | 800 | 800 | 800 | 789.5714 | 770 | 30 | 39.4786 | 750.0929 | 829.05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:16 | 256 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 781 | 772 | 780 | 800 | 800 | 800 | 790.4286 | 772 | 28 | 39.5214 | 750.9071 | 829.95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
4:18 | 258 | 792 | 771.0308 | 812.9692 | 795 | 794 | 775 | 761 | 774 | 788 | 795 | 795 | 783.1429 | 761 | 34 | 39.1571 | 743.9857 | 822.3 | 795 | 794 | 796 | 794 | 796 | 796 | 795 | 794 | 796 | 795 | 794 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39.75 | 794 | 794 | 792 | 794 | 794 | 792 | 794 | 794 | 794 | 793.5 | 792 | 2 | 39.675
4:20 | 260 | 784 | 763.2154 | 804.7846 | 791 | 795 | 770 | 758 | 769 | 784 | 791 | 795 | 779.7143 | 758 | 37 | 38.9857 | 740.7286 | 818.7 | 787 | 786 | 788 | 790 | 788 | 788 | 787 | 786 | 790 | 787.5 | 786 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 39.375 | 786 | 786 | 784 | 786 | 786 | 784 | 786 | 786 | 786 | 785.5 | 784 | 2 | 39.275
4:22 | 262 | 776 | 755.4 | 796.6 | 786 | 794 | 765 | 754 | 764 | 779 | 786 | 794 | 775.4286 | 754 | 40 | 38.7714 | 736.6571 | 814.2 | 779 | 778 | 780 | 782 | 780 | 780 | 779 | 778 | 782 | 779.5 | 778 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 38.975 | 778 | 778 | 776 | 779 | 779 | 776 | 778 | 778 | 779 | 777.75 | 776 | 3 | 38.8875
4:24 | 264 | 768 | 747.5846 | 788.4154 | 782 | 790 | 760 | 750 | 759 | 774 | 782 | 790 | 771 | 750 | 40 | 38.55 | 732.45 | 809.55 | 771 | 770 | 772 | 774 | 772 | 772 | 771 | 770 | 774 | 771.5 | 770 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 38.575 | 770 | 770 | 768 | 771 | 771 | 768 | 770 | 770 | 771 | 769.75 | 768 | 3 | 38.4875
4:26 | 266 | 760 | 739.7692 | 780.2308 | 775 | 786 | 754 | 746 | 753 | 769 | 775 | 786 | 765.4286 | 746 | 40 | 38.2714 | 727.1571 | 803.7 | 763 | 762 | 764 | 766 | 764 | 764 | 763 | 762 | 766 | 763.5 | 762 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 38.175 | 762 | 762 | 760 | 763 | 763 | 760 | 762 | 762 | 763 | 761.75 | 760 | 3 | 38.0875
4:28 | 268 | 752 | 731.9538 | 772.0462 | 771 | 781 | 749 | 741 | 748 | 764 | 771 | 781 | 760.7143 | 741 | 40 | 38.0357 | 722.6786 | 798.75 | 755 | 754 | 756 | 758 | 756 | 756 | 755 | 754 | 758 | 755.5 | 754 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 37.775 | 754 | 754 | 752 | 755 | 755 | 752 | 754 | 754 | 755 | 753.75 | 752 | 3 | 37.6875
4:30 | 270 | 744 | 724.1385 | 763.8615 | 765 | 777 | 743 | 737 | 742 | 758 | 765 | 777 | 755.2857 | 737 | 40 | 37.7643 | 717.5214 | 793.05 | 747 | 746 | 748 | 750 | 748 | 748 | 747 | 746 | 750 | 747.5 | 746 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 37.375 | 746 | 746 | 744 | 747 | 747 | 744 | 746 | 746 | 747 | 745.75 | 744 | 3 | 37.2875
4:32 | 272 | 736 | 716.3231 | 755.6769 | 756 | 772 | 736 | 732 | 735 | 751 | 756 | 772 | 748.2857 | 732 | 40 | 37.4143 | 710.8714 | 785.7 | 739 | 738 | 740 | 742 | 740 | 740 | 739 | 738 | 742 | 739.5 | 738 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 36.975 | 738 | 738 | 736 | 739 | 739 | 736 | 738 | 738 | 739 | 737.75 | 736 | 3 | 36.8875
4:34 | 274 | 728 | 708.5077 | 747.4923 | 747 | 766 | 729 | 727 | 728 | 743 | 747 | 766 | 741 | 727 | 39 | 37.05 | 703.95 | 778.05 | 731 | 730 | 732 | 734 | 732 | 732 | 731 | 730 | 734 | 731.5 | 730 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 36.575 | 730 | 730 | 728 | 731 | 731 | 728 | 730 | 730 | 731 | 729.75 | 728 | 3 | 36.4875
4:36 | 276 | 720 | 700.6923 | 739.3077 | 740 | 761 | 722 | 722 | 721 | 737 | 740 | 761 | 734.7143 | 721 | 40 | 36.7357 | 697.9786 | 771.45 | 723 | 722 | 724 | 726 | 724 | 724 | 723 | 722 | 726 | 723.5 | 722 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 36.175 | 722 | 722 | 720 | 723 | 723 | 720 | 722 | 722 | 723 | 721.75 | 720 | 3 | 36.0875
4:38 | 278 | 712 | 692.8769 | 731.1231 | 733 | 754 | 716 | 717 | 715 | 730 | 733 | 754 | 728.2857 | 715 | 39 | 36.4143 | 691.8714 | 764.7 | 715 | 714 | 716 | 718 | 717 | 716 | 715 | 714 | 718 | 715.625 | 714 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 35.7812 | 714 | 714 | 712 | 715 | 715 | 712 | 714 | 714 | 715 | 713.75 | 712 | 3 | 35.6875
4:40 | 280 | 704 | 685.0615 | 722.9385 | 727 | 747 | 710 | 713 | 709 | 724 | 727 | 747 | 722.4286 | 709 | 38 | 36.1214 | 686.3071 | 758.55 | 707 | 706 | 708 | 710 | 709 | 708 | 707 | 706 | 710 | 707.625 | 706 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 35.3813 | 706 | 706 | 704 | 707 | 707 | 704 | 706 | 706 | 707 | 705.75 | 704 | 3 | 35.2875
4:42 | 282 | 696 | 677.2462 | 714.7538 | 720 | 740 | 704 | 708 | 703 | 718 | 720 | 740 | 716.1429 | 703 | 37 | 35.8071 | 680.3357 | 751.95 | 699 | 698 | 700 | 702 | 701 | 700 | 699 | 698 | 702 | 699.625 | 698 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 34.9813 | 698 | 698 | 696 | 699 | 699 | 696 | 698 | 698 | 699 | 697.75 | 696 | 3 | 34.8875
4:44 | 284 | 688 | 669.4308 | 706.5692 | 714 | 733 | 699 | 704 | 698 | 713 | 714 | 733 | 710.7143 | 698 | 35 | 35.5357 | 675.1786 | 746.25 | 691 | 690 | 692 | 694 | 693 | 692 | 691 | 690 | 694 | 691.625 | 690 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 34.5812 | 690 | 690 | 688 | 691 | 691 | 688 | 690 | 690 | 691 | 689.75 | 688 | 3 | 34.4875
4:46 | 286 | 680 | 661.6154 | 698.3846 | 708 | 727 | 694 | 699 | 693 | 707 | 708 | 727 | 705.1429 | 693 | 34 | 35.2571 | 669.8857 | 740.4 | 683 | 682 | 684 | 686 | 685 | 684 | 683 | 682 | 686 | 683.625 | 682 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 34.1812 | 682 | 682 | 680 | 683 | 683 | 680 | 682 | 682 | 683 | 681.75 | 680 | 3 | 34.0875
4:48 | 288 | 672 | 653.8 | 690.2 | 702 | 721 | 688 | 695 | 687 | 702 | 702 | 721 | 699.5714 | 687 | 34 | 34.9786 | 664.5929 | 734.55 | 675 | 674 | 676 | 678 | 677 | 676 | 675 | 674 | 678 | 675.625 | 674 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 33.7812 | 674 | 674 | 672 | 675 | 675 | 672 | 674 | 674 | 675 | 673.75 | 672 | 3 | 33.6875
4:50 | 290 | 664 | 645.9846 | 682.0154 | 696 | 715 | 683 | 690 | 682 | 696 | 696 | 715 | 694 | 682 | 33 | 34.7 | 659.3 | 728.7 | 667 | 666 | 668 | 670 | 669 | 668 | 667 | 666 | 670 | 667.625 | 666 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 33.3813 | 666 | 666 | 664 | 667 | 667 | 664 | 666 | 666 | 667 | 665.75 | 664 | 3 | 33.2875
4:52 | 292 | 656 | 638.1692 | 673.8308 | 691 | 710 | 679 | 686 | 678 | 691 | 691 | 710 | 689.4286 | 678 | 32 | 34.4714 | 654.9571 | 723.9 | 659 | 659 | 660 | 662 | 661 | 660 | 659 | 659 | 662 | 659.875 | 659 | 3.875 | 3 | 2.125 | 3 | 32.9937 | 658 | 658 | 656 | 659 | 659 | 656 | 658 | 658 | 659 | 657.75 | 656 | 3 | 32.8875
4:54 | 294 | 648 | 630.3538 | 665.6462 | 685 | 704 | 674 | 682 | 673 | 686 | 685 | 704 | 684.1429 | 673 | 31 | 34.2071 | 649.9357 | 718.35 | 651 | 651 | 652 | 654 | 653 | 652 | 651 | 651 | 654 | 651.875 | 651 | 3.875 | 3 | 2.125 | 3 | 32.5938 | 650 | 650 | 648 | 651 | 651 | 648 | 650 | 650 | 651 | 649.75 | 648 | 3 | 32.4875
4:56 | 296 | 640 | 622.5385 | 657.4615 | 681 | 699 | 669 | 678 | 668 | 681 | 681 | 699 | 679.5714 | 668 | 31 | 33.9786 | 645.5929 | 713.55 | 643 | 643 | 644 | 646 | 645 | 644 | 643 | 643 | 646 | 643.875 | 643 | 3.875 | 3 | 2.125 | 3 | 32.1938 | 642 | 642 | 640 | 643 | 643 | 640 | 642 | 642 | 643 | 641.75 | 640 | 3 | 32.0875
4:58 | 298 | 632 | 614.7231 | 649.2769 | 675 | 694 | 665 | 674 | 664 | 676 | 675 | 694 | 674.7143 | 664 | 30 | 33.7357 | 640.9786 | 708.45 | 635 | 635 | 636 | 638 | 638 | 636 | 635 | 635 | 638 | 636 | 635 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31.8 | 634 | 634 | 632 | 635 | 635 | 632 | 634 | 634 | 635 | 633.75 | 632 | 3 | 31.6875
5:00 | 300 | 624 | 606.9077 | 641.0923 | 671 | 689 | 660 | 670 | 659 | 671 | 671 | 689 | 670.1429 | 659 | 30 | 33.5071 | 636.6357 | 703.65 | 627 | 627 | 628 | 630 | 630 | 628 | 627 | 627 | 630 | 628 | 627 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31.4 | 626 | 626 | 624 | 627 | 627 | 624 | 626 | 626 | 627 | 625.75 | 624 | 3 | 31.2875
5:02 | 302 | 616 | 599.0923 | 632.9077 | 666 | 684 | 656 | 666 | 655 | 667 | 666 | 684 | 665.7143 | 655 | 29 | 33.2857 | 632.4286 | 699 | 619 | 619 | 620 | 622 | 622 | 620 | 619 | 619 | 622 | 620 | 619 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31 | 618 | 618 | 616 | 619 | 619 | 616 | 618 | 618 | 619 | 617.75 | 616 | 3 | 30.8875
5:04 | 304 | 608 | 591.2769 | 624.7231 | 661 | 678 | 652 | 662 | 651 | 662 | 661 | 678 | 661 | 651 | 27 | 33.05 | 627.95 | 694.05 | 611 | 611 | 612 | 614 | 614 | 612 | 611 | 611 | 614 | 612 | 611 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30.6 | 610 | 610 | 608 | 611 | 611 | 608 | 610 | 610 | 611 | 609.75 | 608 | 3 | 30.4875
5:06 | 306 | 600 | 583.4615 | 616.5385 | 656 | 674 | 648 | 658 | 647 | 658 | 656 | 674 | 656.7143 | 647 | 27 | 32.8357 | 623.8786 | 689.55 | 603 | 603 | 604 | 606 | 606 | 604 | 603 | 603 | 606 | 604 | 603 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30.2 | 602 | 602 | 600 | 603 | 603 | 600 | 602 | 602 | 603 | 601.75 | 600 | 3 | 30.0875
5:08 | 308 | 592 | 575.6462 | 608.3538 | 652 | 669 | 643 | 654 | 642 | 653 | 652 | 669 | 652.1429 | 642 | 27 | 32.6071 | 619.5357 | 684.75 | 595 | 595 | 596 | 598 | 598 | 597 | 595 | 595 | 598 | 596.125 | 595 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 29.8062 | 594 | 594 | 592 | 595 | 595 | 592 | 594 | 594 | 595 | 593.75 | 592 | 3 | 29.6875
5:10 | 310 | 584 | 567.8308 | 600.1692 | 648 | 664 | 639 | 651 | 638 | 649 | 648 | 664 | 648.1429 | 638 | 26 | 32.4071 | 615.7357 | 680.55 | 587 | 587 | 588 | 590 | 590 | 589 | 587 | 587 | 590 | 588.125 | 587 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 29.4062 | 586 | 586 | 584 | 587 | 587 | 584 | 586 | 586 | 587 | 585.75 | 584 | 3 | 29.2875
5:12 | 312 | 576 | 560.0154 | 591.9846 | 642 | 660 | 635 | 647 | 634 | 645 | 642 | 660 | 643.5714 | 634 | 26 | 32.1786 | 611.3929 | 675.75 | 579 | 579 | 580 | 582 | 582 | 581 | 579 | 579 | 582 | 580.125 | 579 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 29.0063 | 578 | 578 | 576 | 579 | 579 | 576 | 578 | 578 | 579 | 577.75 | 576 | 3 | 28.8875
5:14 | 314 | 568 | 552.2 | 583.8 | 639 | 655 | 631 | 643 | 630 | 640 | 639 | 655 | 639.5714 | 630 | 25 | 31.9786 | 607.5929 | 671.55 | 571 | 571 | 572 | 574 | 574 | 573 | 571 | 571 | 574 | 572.125 | 571 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 28.6062 | 570 | 570 | 568 | 571 | 571 | 568 | 570 | 570 | 571 | 569.75 | 568 | 3 | 28.4875
5:16 | 316 | 560 | 544.3846 | 575.6154 | 634 | 651 | 627 | 639 | 626 | 636 | 634 | 651 | 635.2857 | 626 | 25 | 31.7643 | 603.5214 | 667.05 | 563 | 563 | 564 | 566 | 566 | 565 | 563 | 563 | 566 | 564.125 | 563 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 28.2063 | 562 | 562 | 560 | 563 | 563 | 560 | 562 | 562 | 563 | 561.75 | 560 | 3 | 28.0875
5:18 | 318 | 552 | 536.5692 | 567.4308 | 630 | 647 | 623 | 636 | 622 | 632 | 630 | 647 | 631.4286 | 622 | 25 | 31.5714 | 599.8571 | 663 | 555 | 555 | 556 | 558 | 559 | 557 | 555 | 555 | 559 | 556.25 | 555 | 4.25 | 3 | 2.75 | 4 | 27.8125 | 554 | 554 | 552 | 555 | 555 | 552 | 554 | 554 | 555 | 553.75 | 552 | 3 | 27.6875
5:20 | 320 | 544 | 528.7538 | 559.2462 | 626 | 643 | 620 | 632 | 619 | 629 | 626 | 643 | 627.8571 | 619 | 24 | 31.3929 | 596.4643 | 659.25 | 547 | 547 | 548 | 550 | 551 | 549 | 547 | 547 | 551 | 548.25 | 547 | 4.25 | 3 | 2.75 | 4 | 27.4125 | 546 | 546 | 544 | 547 | 547 | 544 | 546 | 546 | 547 | 545.75 | 544 | 3 | 27.2875
5:22 | 322 | 536 | 520.9385 | 551.0615 | 622 | 638 | 616 | 629 | 615 | 625 | 622 | 638 | 623.8571 | 615 | 23 | 31.1929 | 592.6643 | 655.05 | 539 | 539 | 540 | 542 | 543 | 541 | 539 | 539 | 543 | 540.25 | 539 | 4.25 | 3 | 2.75 | 4 | 27.0125 | 538 | 538 | 536 | 539 | 539 | 536 | 538 | 538 | 539 | 537.75 | 536 | 3 | 26.8875
5:24 | 324 | 528 | 513.1231 | 542.8769 | 617 | 634 | 612 | 625 | 611 | 621 | 617 | 634 | 619.5714 | 611 | 23 | 30.9786 | 588.5929 | 650.55 | 531 | 532 | 532 | 534 | 535 | 533 | 531 | 532 | 535 | 532.5 | 531 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 26.625 | 530 | 530 | 528 | 531 | 531 | 528 | 530 | 530 | 531 | 529.75 | 528 | 3 | 26.4875
5:26 | 326 | 520 | 505.3077 | 534.6923 | 614 | 630 | 609 | 622 | 608 | 617 | 614 | 630 | 616.2857 | 608 | 22 | 30.8143 | 585.4714 | 647.1 | 523 | 524 | 524 | 526 | 527 | 525 | 523 | 524 | 527 | 524.5 | 523 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 26.225 | 522 | 522 | 520 | 523 | 523 | 520 | 522 | 522 | 523 | 521.75 | 520 | 3 | 26.0875
5:28 | 328 | 512 | 497.4923 | 526.5077 | 600 | 621 | 605 | 619 | 605 | 601 | 598 | 621 | 607 | 598 | 23 | 30.35 | 576.65 | 637.35 | 515 | 516 | 516 | 518 | 519 | 517 | 515 | 516 | 519 | 516.5 | 515 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 25.825 | 514 | 514 | 512 | 515 | 515 | 512 | 514 | 514 | 515 | 513.75 | 512 | 3 | 25.6875
5:30 | 330 | 504 | 489.6769 | 518.3231 | 593 | 608 | 602 | 615 | 603 | 598 | 594 | 615 | 601.8571 | 593 | 22 | 30.0929 | 571.7643 | 631.95 | 507 | 508 | 508 | 510 | 511 | 509 | 507 | 508 | 511 | 508.5 | 507 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 25.425 | 506 | 506 | 504 | 507 | 507 | 504 | 506 | 506 | 507 | 505.75 | 504 | 3 | 25.2875
5:32 | 332 | 496 | 481.8615 | 510.1385 | 584 | 594 | 598 | 611 | 599 | 594 | 591 | 611 | 595.8571 | 584 | 27 | 29.7929 | 566.0643 | 625.65 | 499 | 500 | 500 | 502 | 503 | 501 | 499 | 500 | 503 | 500.5 | 499 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 25.025 | 498 | 498 | 496 | 499 | 499 | 496 | 498 | 498 | 499 | 497.75 | 496 | 3 | 24.8875
5:34 | 334 | 488 | 474.0462 | 501.9538 | 581 | 591 | 595 | 607 | 595 | 591 | 588 | 607 | 592.5714 | 581 | 26 | 29.6286 | 562.9429 | 622.2 | 491 | 492 | 492 | 494 | 495 | 493 | 491 | 492 | 495 | 492.5 | 491 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 24.625 | 490 | 490 | 488 | 491 | 491 | 488 | 490 | 490 | 491 | 489.75 | 488 | 3 | 24.4875
5:36 | 336 | 480 | 466.2308 | 493.7692 | 578 | 587 | 591 | 604 | 592 | 588 | 584 | 604 | 589.1429 | 578 | 26 | 29.4571 | 559.6857 | 618.6 | 483 | 484 | 484 | 486 | 487 | 485 | 483 | 484 | 487 | 484.5 | 483 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 24.225 | 482 | 482 | 480 | 483 | 483 | 480 | 482 | 482 | 483 | 481.75 | 480 | 3 | 24.0875
5:38 | 338 | 472 | 458.4154 | 485.5846 | 575 | 584 | 588 | 600 | 588 | 585 | 581 | 600 | 585.8571 | 575 | 25 | 29.2929 | 556.5643 | 615.15 | 475 | 476 | 476 | 478 | 480 | 477 | 475 | 476 | 480 | 476.625 | 475 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 23.8313 | 474 | 474 | 472 | 475 | 475 | 472 | 474 | 474 | 475 | 473.75 | 472 | 3 | 23.6875
5:40 | 340 | 464 | 450.6 | 477.4 | 572 | 580 | 584 | 597 | 585 | 582 | 578 | 597 | 582.5714 | 572 | 25 | 29.1286 | 553.4429 | 611.7 | 467 | 468 | 468 | 470 | 472 | 469 | 467 | 468 | 472 | 468.625 | 467 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 23.4312 | 466 | 466 | 464 | 467 | 467 | 464 | 466 | 466 | 467 | 465.75 | 464 | 3 | 23.2875
5:42 | 342 | 456 | 442.7846 | 469.2154 | 569 | 577 | 581 | 594 | 582 | 579 | 575 | 594 | 579.5714 | 569 | 25 | 28.9786 | 550.5929 | 608.55 | 459 | 460 | 460 | 462 | 464 | 461 | 459 | 460 | 464 | 460.625 | 459 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 23.0312 | 458 | 458 | 456 | 459 | 459 | 456 | 458 | 458 | 459 | 457.75 | 456 | 3 | 22.8875
5:44 | 344 | 448 | 434.9692 | 461.0308 | 566 | 574 | 578 | 590 | 578 | 576 | 572 | 590 | 576.2857 | 566 | 24 | 28.8143 | 547.4714 | 605.1 | 451 | 452 | 452 | 454 | 456 | 453 | 451 | 452 | 456 | 452.625 | 451 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 22.6313 | 450 | 450 | 448 | 451 | 451 | 448 | 450 | 450 | 451 | 449.75 | 448 | 3 | 22.4875
5:46 | 346 | 440 | 427.1538 | 452.8462 | 563 | 570 | 575 | 587 | 575 | 573 | 569 | 587 | 573.1429 | 563 | 24 | 28.6571 | 544.4857 | 601.8 | 443 | 444 | 444 | 446 | 448 | 445 | 443 | 444 | 448 | 444.625 | 443 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 22.2312 | 442 | 442 | 440 | 443 | 443 | 440 | 442 | 442 | 443 | 441.75 | 440 | 3 | 22.0875
5:48 | 348 | 432 | 419.3385 | 444.6615 | 560 | 567 | 572 | 583 | 572 | 570 | 565 | 583 | 569.8571 | 560 | 23 | 28.4929 | 541.3643 | 598.35 | 435 | 436 | 436 | 438 | 440 | 437 | 435 | 436 | 440 | 436.625 | 435 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 21.8313 | 434 | 434 | 432 | 435 | 435 | 432 | 434 | 434 | 435 | 433.75 | 432 | 3 | 21.6875
5:50 | 350 | 424 | 411.5231 | 436.4769 | 557 | 564 | 568 | 580 | 569 | 567 | 562 | 580 | 566.7143 | 557 | 23 | 28.3357 | 538.3786 | 595.05 | 427 | 428 | 428 | 430 | 432 | 429 | 427 | 428 | 432 | 428.625 | 427 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 21.4312 | 426 | 426 | 424 | 427 | 427 | 424 | 426 | 426 | 427 | 425.75 | 424 | 3 | 21.2875
5:52 | 352 | 416 | 403.7077 | 428.2923 | 554 | 560 | 565 | 577 | 566 | 564 | 559 | 577 | 563.5714 | 554 | 23 | 28.1786 | 535.3929 | 591.75 | 419 | 420 | 420 | 422 | 424 | 421 | 419 | 420 | 424 | 420.625 | 419 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 21.0312 | 418 | 418 | 416 | 419 | 419 | 416 | 418 | 418 | 419 | 417.75 | 416 | 3 | 20.8875
5:54 | 354 | 408 | 395.8923 | 420.1077 | 552 | 557 | 562 | 573 | 563 | 562 | 556 | 573 | 560.7143 | 552 | 21 | 28.0357 | 532.6786 | 588.75 | 411 | 412 | 412 | 414 | 416 | 413 | 411 | 412 | 416 | 412.625 | 411 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 20.6313 | 410 | 410 | 408 | 411 | 411 | 408 | 410 | 410 | 411 | 409.75 | 408 | 3 | 20.4875
5:56 | 356 | 400 | 388.0769 | 411.9231 | 549 | 554 | 559 | 571 | 560 | 559 | 554 | 571 | 558 | 549 | 22 | 27.9 | 530.1 | 585.9 | 403 | 404 | 404 | 406 | 408 | 405 | 403 | 404 | 408 | 404.625 | 403 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 20.2312 | 402 | 402 | 400 | 403 | 403 | 400 | 402 | 402 | 403 | 401.75 | 400 | 3 | 20.0875
5:58 | 358 | 392 | 380.2615 | 403.7385 | 546 | 551 | 556 | 567 | 557 | 556 | 551 | 567 | 554.8571 | 546 | 21 | 27.7429 | 527.1143 | 582.6 | 395 | 397 | 397 | 398 | 401 | 398 | 395 | 397 | 401 | 397.25 | 395 | 5.25 | 3 | 3.75 | 6 | 19.8625 | 394 | 394 | 392 | 395 | 395 | 392 | 394 | 394 | 395 | 393.75 | 392 | 3 | 19.6875
6:00 | 360 | 384 | 372.4462 | 395.5538 | 543 | 548 | 553 | 564 | 554 | 553 | 548 | 564 | 551.8571 | 543 | 21 | 27.5929 | 524.2643 | 579.45 | 388 | 390 | 390 | 391 | 394 | 391 | 388 | 390 | 394 | 390.25 | 388 | 6.25 | 4 | 3.75 | 6 | 19.5125 | 386 | 386 | 384 | 387 | 387 | 384 | 386 | 386 | 387 | 385.75 | 384 | 3 | 19.2875
6:02 | 362 | 376 | 364.6308 | 387.3692 | 540 | 545 | 550 | 561 | 551 | 550 | 545 | 561 | 548.8571 | 540 | 21 | 27.4429 | 521.4143 | 576.3 | 381 | 383 | 383 | 384 | 387 | 384 | 381 | 383 | 387 | 383.25 | 381 | 7.25 | 5 | 3.75 | 6 | 19.1625 | 378 | 378 | 376 | 379 | 379 | 376 | 378 | 378 | 379 | 377.75 | 376 | 3 | 18.8875
6:04 | 364 | 368 | 356.8154 | 379.1846 | 537 | 542 | 548 | 559 | 548 | 547 | 542 | 559 | 546.1429 | 537 | 22 | 27.3071 | 518.8357 | 573.45 | 374 | 376 | 376 | 377 | 380 | 377 | 374 | 376 | 380 | 376.25 | 374 | 8.25 | 6 | 3.75 | 6 | 18.8125 | 370 | 370 | 368 | 371 | 371 | 368 | 370 | 370 | 371 | 369.75 | 368 | 3 | 18.4875
6:06 | 366 | 360 | 349 | 371 | 535 | 538 | 545 | 556 | 545 | 545 | 539 | 556 | 543.2857 | 535 | 21 | 27.1643 | 516.1214 | 570.45 | 367 | 369 | 369 | 370 | 373 | 370 | 367 | 369 | 373 | 369.25 | 367 | 9.25 | 7 | 3.75 | 6 | 18.4625 | 362 | 362 | 360 | 363 | 363 | 360 | 362 | 362 | 363 | 361.75 | 360 | 3 | 18.0875
6:08 | 368 | 352 | 341.1846 | 362.8154 | 532 | 536 | 542 | 553 | 542 | 542 | 536 | 553 | 540.4286 | 532 | 21 | 27.0214 | 513.4071 | 567.45 | 360 | 362 | 362 | 363 | 367 | 363 | 360 | 362 | 367 | 362.375 | 360 | 10.375 | 8 | 4.625 | 7 | 18.1187 | 354 | 354 | 352 | 355 | 355 | 352 | 354 | 354 | 355 | 353.75 | 352 | 3 | 17.6875
6:10 | 370 | 344 | 333.3692 | 354.6308 | 529 | 533 | 539 | 550 | 539 | 539 | 534 | 550 | 537.5714 | 529 | 21 | 26.8786 | 510.6929 | 564.45 | 353 | 355 | 355 | 356 | 360 | 356 | 353 | 355 | 360 | 355.375 | 353 | 11.375 | 9 | 4.625 | 7 | 17.7688 | 346 | 346 | 344 | 347 | 347 | 344 | 346 | 346 | 347 | 345.75 | 344 | 3 | 17.2875
6:12 | 372 | 336 | 325.5538 | 346.4462 | 526 | 530 | 536 | 547 | 537 | 536 | 531 | 547 | 534.7143 | 526 | 21 | 26.7357 | 507.9786 | 561.45 | 346 | 348 | 348 | 349 | 353 | 349 | 346 | 348 | 353 | 348.375 | 346 | 12.375 | 10 | 4.625 | 7 | 17.4187 | 338 | 338 | 336 | 339 | 339 | 336 | 338 | 338 | 339 | 337.75 | 336 | 3 | 16.8875
6:14 | 374 | 328 | 317.7385 | 338.2615 | 524 | 526 | 533 | 544 | 533 | 534 | 528 | 544 | 531.7143 | 524 | 20 | 26.5857 | 505.1286 | 558.3 | 339 | 342 | 341 | 342 | 346 | 342 | 339 | 342 | 346 | 341.625 | 339 | 13.625 | 11 | 4.375 | 7 | 17.0813 | 330 | 330 | 328 | 331 | 331 | 328 | 330 | 330 | 331 | 329.75 | 328 | 3 | 16.4875
6:16 | 376 | 320 | 309.9231 | 330.0769 | 521 | 524 | 530 | 541 | 531 | 531 | 525 | 541 | 529 | 521 | 20 | 26.45 | 502.55 | 555.45 | 332 | 335 | 334 | 335 | 339 | 335 | 332 | 335 | 339 | 334.625 | 332 | 14.625 | 12 | 4.375 | 7 | 16.7312 | 322 | 322 | 320 | 323 | 323 | 320 | 322 | 322 | 323 | 321.75 | 320 | 3 | 16.0875
6:18 | 378 | 312 | 302.1077 | 321.8923 | 518 | 521 | 527 | 538 | 528 | 528 | 523 | 538 | 526.1429 | 518 | 20 | 26.3071 | 499.8357 | 552.45 | 325 | 328 | 327 | 328 | 332 | 328 | 325 | 328 | 332 | 327.625 | 325 | 15.625 | 13 | 4.375 | 7 | 16.3813 | 314 | 314 | 312 | 315 | 315 | 312 | 314 | 314 | 315 | 313.75 | 312 | 3 | 15.6875
6:20 | 380 | 304 | 294.2923 | 313.7077 | 516 | 518 | 525 | 535 | 525 | 526 | 520 | 535 | 523.5714 | 516 | 19 | 26.1786 | 497.3929 | 549.75 | 318 | 321 | 320 | 321 | 325 | 321 | 318 | 321 | 325 | 320.625 | 318 | 16.625 | 14 | 4.375 | 7 | 16.0312 | 306 | 306 | 304 | 307 | 307 | 304 | 306 | 306 | 307 | 305.75 | 304 | 3 | 15.2875
6:22 | 382 | 296 | 286.4769 | 305.5231 | 513 | 515 | 522 | 532 | 523 | 523 | 517 | 532 | 520.7143 | 513 | 19 | 26.0357 | 494.6786 | 546.75 | 311 | 314 | 313 | 314 | 318 | 314 | 311 | 314 | 318 | 313.625 | 311 | 17.625 | 15 | 4.375 | 7 | 15.6813 | 298 | 298 | 296 | 299 | 299 | 296 | 298 | 298 | 299 | 297.75 | 296 | 3 | 14.8875
6:24 | 384 | 288 | 278.6615 | 297.3385 | 510 | 512 | 519 | 529 | 520 | 520 | 515 | 529 | 517.8571 | 510 | 19 | 25.8929 | 491.9643 | 543.75 | 304 | 307 | 306 | 307 | 311 | 308 | 304 | 307 | 311 | 306.75 | 304 | 18.75 | 16 | 4.25 | 7 | 15.3375 | 290 | 290 | 288 | 291 | 291 | 288 | 290 | 290 | 291 | 289.75 | 288 | 3 | 14.4875
6:26 | 386 | 280 | 270.8462 | 289.1538 | 508 | 509 | 517 | 527 | 517 | 518 | 512 | 527 | 515.4286 | 508 | 19 | 25.7714 | 489.6571 | 541.2 | 297 | 300 | 299 | 300 | 304 | 301 | 297 | 300 | 304 | 299.75 | 297 | 19.75 | 17 | 4.25 | 7 | 14.9875 | 282 | 282 | 280 | 283 | 283 | 280 | 282 | 282 | 283 | 281.75 | 280 | 3 | 14.0875
6:28 | 388 | 272 | 263.0308 | 280.9692 | 505 | 506 | 514 | 524 | 514 | 515 | 510 | 524 | 512.5714 | 505 | 19 | 25.6286 | 486.9429 | 538.2 | 291 | 294 | 293 | 294 | 299 | 295 | 291 | 294 | 299 | 293.875 | 291 | 21.875 | 19 | 5.125 | 8 | 14.6937 | 274 | 274 | 272 | 275 | 275 | 272 | 274 | 274 | 275 | 273.75 | 272 | 3 | 13.6875
6:30 | 390 | 264 | 255.2154 | 272.7846 | 503 | 504 | 511 | 521 | 511 | 513 | 507 | 521 | 510 | 503 | 18 | 25.5 | 484.5 | 535.5 | 285 | 288 | 287 | 288 | 293 | 289 | 285 | 288 | 293 | 287.875 | 285 | 23.875 | 21 | 5.125 | 8 | 14.3938 | 266 | 266 | 264 | 267 | 267 | 264 | 266 | 266 | 267 | 265.75 | 264 | 3 | 13.2875
6:32 | 392 | 256 | 247.4 | 264.6 | 500 | 501 | 509 | 518 | 509 | 510 | 504 | 518 | 507.2857 | 500 | 18 | 25.3643 | 481.9214 | 532.65 | 279 | 282 | 281 | 282 | 287 | 283 | 279 | 282 | 287 | 281.875 | 279 | 25.875 | 23 | 5.125 | 8 | 14.0938 | 258 | 258 | 256 | 259 | 259 | 256 | 258 | 258 | 259 | 257.75 | 256 | 3 | 12.8875
6:34 | 394 | 248 | 239.5846 | 256.4154 | 498 | 498 | 506 | 516 | 506 | 508 | 502 | 516 | 504.8571 | 498 | 18 | 25.2429 | 479.6143 | 530.1 | 273 | 276 | 275 | 276 | 281 | 277 | 273 | 276 | 281 | 275.875 | 273 | 27.875 | 25 | 5.125 | 8 | 13.7937 | 250 | 250 | 248 | 251 | 251 | 248 | 250 | 250 | 251 | 249.75 | 248 | 3 | 12.4875
6:36 | 396 | 240 | 231.7692 | 248.2308 | 495 | 496 | 503 | 513 | 504 | 505 | 499 | 513 | 502.1429 | 495 | 18 | 25.1071 | 477.0357 | 527.25 | 267 | 270 | 269 | 270 | 275 | 271 | 267 | 270 | 275 | 269.875 | 267 | 29.875 | 27 | 5.125 | 8 | 13.4938 | 242 | 242 | 240 | 243 | 243 | 240 | 242 | 242 | 243 | 241.75 | 240 | 3 | 12.0875
6:38 | 398 | 232 | 223.9538 | 240.0462 | 493 | 493 | 501 | 510 | 501 | 503 | 497 | 510 | 499.7143 | 493 | 17 | 24.9857 | 474.7286 | 524.7 | 261 | 264 | 263 | 264 | 269 | 265 | 261 | 264 | 269 | 263.875 | 261 | 31.875 | 29 | 5.125 | 8 | 13.1937 | 234 | 234 | 232 | 235 | 235 | 232 | 234 | 234 | 235 | 233.75 | 232 | 3 | 11.6875
6:40 | 400 | 224 | 216.1385 | 231.8615 | 490 | 491 | 498 | 507 | 498 | 500 | 494 | 507 | 496.8571 | 490 | 17 | 24.8429 | 472.0143 | 521.7 | 255 | 258 | 257 | 258 | 263 | 259 | 255 | 258 | 263 | 257.875 | 255 | 33.875 | 31 | 5.125 | 8 | 12.8938 | 226 | 226 | 224 | 227 | 227 | 224 | 226 | 226 | 227 | 225.75 | 224 | 3 | 11.2875
6:42 | 402 | 216 | 208.3231 | 223.6769 | 488 | 488 | 495 | 505 | 495 | 498 | 492 | 505 | 494.4286 | 488 | 17 | 24.7214 | 469.7071 | 519.15 | 249 | 252 | 251 | 252 | 257 | 253 | 249 | 252 | 257 | 251.875 | 249 | 35.875 | 33 | 5.125 | 8 | 12.5938 | 218 | 218 | 216 | 219 | 219 | 216 | 218 | 218 | 219 | 217.75 | 216 | 3 | 10.8875
6:44 | 404 | 208 | 200.5077 | 215.4923 | 485 | 486 | 493 | 502 | 493 | 495 | 490 | 502 | 492 | 485 | 17 | 24.6 | 467.4 | 516.6 | 243 | 246 | 245 | 246 | 251 | 247 | 243 | 246 | 251 | 245.875 | 243 | 37.875 | 35 | 5.125 | 8 | 12.2937 | 210 | 210 | 208 | 211 | 211 | 208 | 210 | 210 | 211 | 209.75 | 208 | 3 | 10.4875
6:46 | 406 | 200 | 192.6923 | 207.3077 | 483 | 483 | 491 | 499 | 491 | 493 | 487 | 499 | 489.5714 | 483 | 16 | 24.4786 | 465.0929 | 514.05 | 237 | 240 | 239 | 240 | 245 | 241 | 237 | 240 | 245 | 239.875 | 237 | 39.875 | 37 | 5.125 | 8 | 11.9938 | 202 | 202 | 200 | 203 | 203 | 200 | 202 | 202 | 203 | 201.75 | 200 | 3 | 10.0875
6:48 | 408 | 192 | 184.8769 | 199.1231 | 481 | 480 | 488 | 497 | 488 | 491 | 485 | 497 | 487.1429 | 480 | 17 | 24.3571 | 462.7857 | 511.5 | 231 | 235 | 234 | 234 | 240 | 235 | 231 | 235 | 240 | 234.375 | 231 | 42.375 | 39 | 5.625 | 9 | 11.7188 | 194 | 194 | 192 | 195 | 195 | 192 | 194 | 194 | 195 | 193.75 | 192 | 3 | 9.6875
6:50 | 410 | 184 | 177.0615 | 190.9385 | 478 | 478 | 486 | 494 | 486 | 488 | 482 | 494 | 484.5714 | 478 | 16 | 24.2286 | 460.3429 | 508.8 | 225 | 229 | 228 | 228 | 234 | 229 | 225 | 229 | 234 | 228.375 | 225 | 44.375 | 41 | 5.625 | 9 | 11.4187 | 186 | 186 | 184 | 187 | 187 | 184 | 186 | 186 | 187 | 185.75 | 184 | 3 | 9.2875
6:52 | 412 | 176 | 169.2462 | 182.7538 | 476 | 475 | 483 | 491 | 483 | 486 | 480 | 491 | 482 | 475 | 16 | 24.1 | 457.9 | 506.1 | 219 | 223 | 222 | 222 | 228 | 223 | 219 | 223 | 228 | 222.375 | 219 | 46.375 | 43 | 5.625 | 9 | 11.1188 | 178 | 178 | 176 | 179 | 179 | 176 | 178 | 178 | 179 | 177.75 | 176 | 3 | 8.8875
6:54 | 414 | 168 | 161.4308 | 174.5692 | 473 | 473 | 481 | 489 | 480 | 483 | 478 | 489 | 479.5714 | 473 | 16 | 23.9786 | 455.5929 | 503.55 | 213 | 217 | 216 | 216 | 222 | 217 | 213 | 217 | 222 | 216.375 | 213 | 48.375 | 45 | 5.625 | 9 | 10.8187 | 170 | 170 | 168 | 171 | 171 | 168 | 170 | 170 | 171 | 169.75 | 168 | 3 | 8.4875
6:56 | 416 | 160 | 153.6154 | 166.3846 | 471 | 471 | 478 | 487 | 478 | 481 | 475 | 487 | 477.2857 | 471 | 16 | 23.8643 | 453.4214 | 501.15 | 207 | 211 | 210 | 210 | 216 | 211 | 207 | 211 | 216 | 210.375 | 207 | 50.375 | 47 | 5.625 | 9 | 10.5188 | 163 | 163 | 161 | 164 | 164 | 161 | 163 | 163 | 164 | 162.75 | 161 | 3 | 8.1375
6:58 | 418 | 152 | 145.8 | 158.2 | 469 | 468 | 476 | 484 | 476 | 479 | 473 | 484 | 475 | 468 | 16 | 23.75 | 451.25 | 498.75 | 201 | 205 | 204 | 204 | 210 | 205 | 201 | 205 | 210 | 204.375 | 201 | 52.375 | 49 | 5.625 | 9 | 10.2188 | 156 | 156 | 154 | 157 | 157 | 154 | 156 | 156 | 157 | 155.75 | 154 | 3 | 7.7875
7:00 | 420 | 144 | 137.9846 | 150.0154 | 466 | 466 | 474 | 482 | 473 | 476 | 471 | 482 | 472.5714 | 466 | 16 | 23.6286 | 448.9429 | 496.2 | 196 | 199 | 198 | 199 | 205 | 200 | 196 | 199 | 205 | 199 | 196 | 55 | 52 | 6 | 9 | 9.95 | 149 | 149 | 147 | 150 | 150 | 147 | 149 | 149 | 150 | 148.75 | 147 | 3 | 7.4375
7:02 | 422 | 136 | 130.1692 | 141.8308 | 464 | 463 | 471 | 479 | 471 | 474 | 468 | 479 | 470 | 463 | 16 | 23.5 | 446.5 | 493.5 | 191 | 194 | 193 | 194 | 200 | 195 | 191 | 194 | 200 | 194 | 191 | 58 | 55 | 6 | 9 | 9.7 | 142 | 142 | 140 | 143 | 143 | 140 | 142 | 142 | 143 | 141.75 | 140 | 3 | 7.0875
7:04 | 424 | 128 | 122.3538 | 133.6462 | 462 | 461 | 469 | 477 | 468 | 472 | 466 | 477 | 467.8571 | 461 | 16 | 23.3929 | 444.4643 | 491.25 | 186 | 190 | 188 | 189 | 195 | 190 | 186 | 190 | 195 | 189.25 | 186 | 61.25 | 58 | 5.75 | 9 | 9.4625 | 136 | 136 | 134 | 137 | 137 | 134 | 136 | 136 | 137 | 135.75 | 134 | 3 | 6.7875
7:06 | 426 | 120 | 114.5385 | 125.4615 | 460 | 459 | 466 | 475 | 466 | 470 | 464 | 475 | 465.7143 | 459 | 16 | 23.2857 | 442.4286 | 489 | 181 | 185 | 183 | 184 | 190 | 185 | 181 | 185 | 190 | 184.25 | 181 | 64.25 | 61 | 5.75 | 9 | 9.2125 | 130 | 130 | 128 | 131 | 131 | 128 | 130 | 130 | 131 | 129.75 | 128 | 3 | 6.4875
7:08 | 428 | 112 | 106.7231 | 117.2769 | 457 | 456 | 464 | 472 | 464 | 467 | 461 | 472 | 463 | 456 | 16 | 23.15 | 439.85 | 486.15 | 176 | 180 | 178 | 179 | 185 | 180 | 176 | 180 | 185 | 179.25 | 176 | 67.25 | 64 | 5.75 | 9 | 8.9625 | 124 | 124 | 122 | 125 | 125 | 122 | 124 | 124 | 125 | 123.75 | 122 | 3 | 6.1875
7:10 | 430 | 104 | 98.9077 | 109.0923 | 455 | 454 | 462 | 470 | 461 | 465 | 459 | 470 | 460.8571 | 454 | 16 | 23.0429 | 437.8143 | 483.9 | 171 | 175 | 173 | 174 | 180 | 175 | 171 | 175 | 180 | 174.25 | 171 | 70.25 | 67 | 5.75 | 9 | 8.7125 | 118 | 118 | 116 | 119 | 119 | 116 | 118 | 118 | 119 | 117.75 | 116 | 3 | 5.8875
7:12 | 432 | 96 | 91.2 | 100.8 | 453 | 451 | 460 | 468 | 459 | 463 | 457 | 468 | 458.7143 | 451 | 17 | 22.9357 | 435.7786 | 481.65 | 166 | 170 | 168 | 169 | 175 | 170 | 166 | 170 | 175 | 169.25 | 166 | 73.25 | 70 | 5.75 | 9 | 8.4625 | 112 | 112 | 110 | 113 | 113 | 110 | 112 | 112 | 113 | 111.75 | 110 | 3 | 5.5875
7:14 | 434 | 88 | 83.6 | 92.4 | 451 | 449 | 457 | 465 | 457 | 461 | 455 | 465 | 456.4286 | 449 | 16 | 22.8214 | 433.6071 | 479.25 | 161 | 165 | 163 | 164 | 170 | 165 | 161 | 165 | 170 | 164.25 | 161 | 76.25 | 73 | 5.75 | 9 | 8.2125 | 107 | 107 | 105 | 108 | 108 | 105 | 107 | 107 | 108 | 106.75 | 105 | 3 | 5.3375
7:16 | 436 | 80 | 76 | 84 | 448 | 447 | 455 | 463 | 454 | 458 | 453 | 463 | 454 | 447 | 16 | 22.7 | 431.3 | 476.7 | 156 | 160 | 158 | 159 | 165 | 160 | 156 | 160 | 165 | 159.25 | 156 | 79.25 | 76 | 5.75 | 9 | 7.9625 | 102 | 102 | 100 | 103 | 103 | 100 | 102 | 102 | 103 | 101.75 | 100 | 3 | 5.0875
7:18 | 438 | 72 | 68.4 | 75.6 | 446 | 445 | 453 | 460 | 452 | 456 | 451 | 460 | 451.8571 | 445 | 15 | 22.5929 | 429.2643 | 474.45 | 151 | 155 | 153 | 154 | 161 | 155 | 151 | 155 | 161 | 154.375 | 151 | 82.375 | 79 | 6.625 | 10 | 7.7188 | 97 | 97 | 95 | 98 | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 96.75 | 95 | 3 | 4.8375
7:20 | 440 | 64 | 60.8 | 67.2 | 444 | 442 | 450 | 458 | 450 | 454 | 448 | 458 | 449.4286 | 442 | 16 | 22.4714 | 426.9571 | 471.9 | 146 | 150 | 148 | 149 | 156 | 150 | 146 | 150 | 156 | 149.375 | 146 | 85.375 | 82 | 6.625 | 10 | 7.4688 | 92 | 92 | 90 | 93 | 93 | 90 | 92 | 92 | 93 | 91.75 | 90 | 3 | 4.5875
7:22 | 442 | 56 | 53.2 | 58.8 | 442 | 440 | 448 | 456 | 448 | 452 | 446 | 456 | 447.4286 | 440 | 16 | 22.3714 | 425.0571 | 469.8 | 141 | 145 | 143 | 144 | 151 | 145 | 141 | 145 | 151 | 144.375 | 141 | 88.375 | 85 | 6.625 | 10 | 7.2188 | 87 | 87 | 85 | 88 | 88 | 85 | 87 | 87 | 88 | 86.75 | 85 | 3 | 4.3375
7:24 | 444 | 48 | 45.6 | 50.4 | 440 | 438 | 446 | 453 | 446 | 450 | 444 | 453 | 445.2857 | 438 | 15 | 22.2643 | 423.0214 | 467.55 | 136 | 140 | 138 | 139 | 146 | 140 | 136 | 140 | 146 | 139.375 | 136 | 91.375 | 88 | 6.625 | 10 | 6.9688
7:26 | 446 | 40 | 38 | 42 | 438 | 435 | 444 | 451 | 444 | 448 | 442 | 451 | 443.1429 | 435 | 16 | 22.1571 | 420.9857 | 465.3 | 131 | 135 | 133 | 134 | 141 | 135 | 131 | 135 | 141 | 134.375 | 131 | 94.375 | 91 | 6.625 | 10 | 6.7188
7:28 | 448 | 32 | 30.4 | 33.6 | 436 | 434 | 442 | 449 | 441 | 446 | 440 | 449 | 441.1429 | 434 | 15 | 22.0571 | 419.0857 | 463.2 | 127 | 129 | 127 | 128 | 135 | 129 | 125 | 129 | 135 | 128.625 | 125 | 96.625 | 93 | 6.375 | 10 | 6.4313
7:30 | 450 | 24 | 22.8 | 25.2 | 433 | 432 | 440 | 446 | 439 | 443 | 438 | 446 | 438.7143 | 432 | 14 | 21.9357 | 416.7786 | 460.65 | 121 | 123 | 121 | 122 | 129 | 123 | 119 | 123 | 129 | 122.625 | 119 | 98.625 | 95 | 6.375 | 10 | 6.1312
7:32 | 452 |  |  |  | 431 | 429 | 437 | 444 | 437 | 441 | 436 | 444 | 436.4286 | 429 | 15 | 21.8214 | 414.6071 | 458.25 | 115 | 117 | 115 | 116 | 123 | 117 | 113 | 117 | 123 | 116.625 | 113 | 116.625 | 113 | 6.375 | 10 | 5.8312
7:34 | 454 |  |  |  | 429 | 427 | 435 | 442 | 435 | 439 | 434 | 442 | 434.4286 | 427 | 15 | 21.7214 | 412.7071 | 456.15 | 109 | 111 | 109 | 110 | 117 | 111 | 107 | 111 | 117 | 110.625 | 107 | 110.625 | 107 | 6.375 | 10 | 5.5312
7:36 | 456 |  |  |  | 427 | 425 | 433 | 440 | 433 | 437 | 432 | 440 | 432.4286 | 425 | 15 | 21.6214 | 410.8071 | 454.05 | 106 | 108 | 106 | 107 | 114 | 108 | 104 | 108 | 114 | 107.625 | 104 | 107.625 | 104 | 6.375 | 10 | 5.3812
7:38 | 458 |  |  |  | 425 | 423 | 431 | 438 | 430 | 435 | 430 | 438 | 430.2857 | 423 | 15 | 21.5143 | 408.7714 | 451.8 | 103 | 105 | 103 | 104 | 111 | 105 | 101 | 105 | 111 | 104.625 | 101 | 104.625 | 101 | 6.375 | 10 | 5.2313
7:40 | 460 |  |  |  | 423 | 421 | 429 | 436 | 428 | 433 | 428 | 436 | 428.2857 | 421 | 15 | 21.4143 | 406.8714 | 449.7 | 100 | 102 | 100 | 101 | 108 | 102 | 98 | 102 | 108 | 101.625 | 98 | 101.625 | 98 | 6.375 | 10 | 5.0812
7:42 | 462 |  |  |  | 421 | 418 | 427 | 434 | 426 | 431 | 426 | 434 | 426.1429 | 418 | 16 | 21.3071 | 404.8357 | 447.45 | 98 | 100 | 98 | 99 | 106 | 100 | 96 | 100 | 106 | 99.625 | 96 | 99.625 | 96 | 6.375 | 10 | 4.9813
7:44 | 464 |  |  |  | 419 | 417 | 425 | 431 | 424 | 429 | 424 | 431 | 424.1429 | 417 | 14 | 21.2071 | 402.9357 | 445.35 | 96 | 98 | 96 | 97 | 104 | 98 | 94 | 98 | 104 | 97.625 | 94 | 97.625 | 94 | 6.375 | 10 | 4.8812
7:46 | 466 |  |  |  | 417 | 414 | 423 | 429 | 422 | 427 | 422 | 429 | 422 | 414 | 15 | 21.1 | 400.9 | 443.1 | 94 | 96 | 94 | 95 | 102 | 96 | 92 | 96 | 102 | 95.625 | 92 | 95.625 | 92 | 6.375 | 10 | 4.7812
7:48 | 468 |  |  |  | 415 | 412 | 421 | 427 | 420 | 425 | 420 | 427 | 420 | 412 | 15 | 21 | 399 | 441
7:50 | 470 |  |  |  | 413 | 410 | 419 | 425 | 418 | 423 | 418 | 425 | 418 | 410 | 15 | 20.9 | 397.1 | 438.9
7:52 | 472 |  |  |  | 411 | 408 | 417 | 423 | 416 | 421 | 416 | 423 | 416 | 408 | 15 | 20.8 | 395.2 | 436.8
7:54 | 474 |  |  |  | 409 | 406 | 415 | 421 | 414 | 419 | 414 | 421 | 414 | 406 | 15 | 20.7 | 393.3 | 434.7
7:56 | 476 |  |  |  | 407 | 404 | 413 | 419 | 412 | 417 | 412 | 419 | 412 | 404 | 15 | 20.6 | 391.4 | 432.6
7:58 | 478 |  |  |  | 405 | 402 | 411 | 417 | 410 | 415 | 410 | 417 | 410 | 402 | 15 | 20.5 | 389.5 | 430.5
8:00 | 480 |  |  |  | 403 | 400 | 409 | 415 | 407 | 413 | 408 | 415 | 407.8571 | 400 | 15 | 20.3929 | 387.4643 | 428.25
8:02 | 482 |  |  |  | 402 | 398 | 407 | 413 | 406 | 412 | 406 | 413 | 406.2857 | 398 | 15 | 20.3143 | 385.9714 | 426.6
8:04 | 484 |  |  |  | 400 | 396 | 405 | 411 | 404 | 410 | 404 | 411 | 404.2857 | 396 | 15 | 20.2143 | 384.0714 | 424.5
8:06 | 486 |  |  |  | 398 | 394 | 402 | 409 | 402 | 408 | 402 | 409 | 402.1429 | 394 | 15 | 20.1071 | 382.0357 | 422.25
8:08 | 488 |  |  |  | 396 | 392 | 400 | 407 | 400 | 406 | 401 | 407 | 400.2857 | 392 | 15 | 20.0143 | 380.2714 | 420.3
8:10 | 490 |  |  |  | 394 | 390 | 398 | 405 | 398 | 404 | 399 | 405 | 398.2857 | 390 | 15 | 19.9143 | 378.3714 | 418.2
8:12 | 492 |  |  |  | 392 | 388 | 396 | 403 | 396 | 402 | 397 | 403 | 396.2857 | 388 | 15 | 19.8143 | 376.4714 | 416.1
8:14 | 494 |  |  |  | 390 | 387 | 395 | 401 | 395 | 400 | 395 | 401 | 394.7143 | 387 | 14 | 19.7357 | 374.9786 | 414.45
8:16 | 496 |  |  |  | 389 | 384 | 393 | 399 | 393 | 399 | 393 | 399 | 392.8571 | 384 | 15 | 19.6429 | 373.2143 | 412.5
8:18 | 498 |  |  |  | 387 | 383 | 391 | 397 | 391 | 397 | 391 | 397 | 391 | 383 | 14 | 19.55 | 371.45 | 410.55
8:20 | 500 |  |  |  | 385 | 381 | 389 | 395 | 389 | 395 | 390 | 395 | 389.1429 | 381 | 14 | 19.4571 | 369.6857 | 408.6
8:22 | 502 |  |  |  | 383 | 379 | 387 | 394 | 387 | 393 | 388 | 394 | 387.2857 | 379 | 15 | 19.3643 | 367.9214 | 406.65
8:24 | 504 |  |  |  | 382 | 377 | 385 | 392 | 385 | 392 | 386 | 392 | 385.5714 | 377 | 15 | 19.2786 | 366.2929 | 404.85
8:26 | 506 |  |  |  | 380 | 375 | 383 | 390 | 383 | 390 | 384 | 390 | 383.5714 | 375 | 15 | 19.1786 | 364.3929 | 402.75
8:28 | 508 |  |  |  | 378 | 373 | 382 | 388 | 382 | 388 | 382 | 388 | 381.8571 | 373 | 15 | 19.0929 | 362.7643 | 400.95
8:30 | 510 |  |  |  | 376 | 371 | 380 | 386 | 380 | 386 | 381 | 386 | 380 | 371 | 15 | 19 | 361 | 399
8:32 | 512 |  |  |  | 375 | 369 | 378 | 384 | 378 | 385 | 379 | 385 | 378.2857 | 369 | 16 | 18.9143 | 359.3714 | 397.2
8:34 | 514 |  |  |  | 373 | 368 | 376 | 382 | 376 | 383 | 377 | 383 | 376.4286 | 368 | 15 | 18.8214 | 357.6071 | 395.25
8:36 | 516 |  |  |  | 371 | 366 | 374 | 380 | 374 | 381 | 375 | 381 | 374.4286 | 366 | 15 | 18.7214 | 355.7071 | 393.15
8:38 | 518 |  |  |  | 370 | 364 | 373 | 379 | 373 | 380 | 374 | 380 | 373.2857 | 364 | 16 | 18.6643 | 354.6214 | 391.95
8:40 | 520 |  |  |  | 368 | 362 | 371 | 377 | 371 | 378 | 372 | 378 | 371.2857 | 362 | 16 | 18.5643 | 352.7214 | 389.85
8:42 | 522 |  |  |  | 366 | 360 | 369 | 375 | 369 | 376 | 370 | 376 | 369.2857 | 360 | 16 | 18.4643 | 350.8214 | 387.75
8:44 | 524 |  |  |  | 365 | 359 | 367 | 373 | 367 | 375 | 368 | 375 | 367.7143 | 359 | 16 | 18.3857 | 349.3286 | 386.1
8:46 | 526 |  |  |  | 363 | 357 | 366 | 371 | 366 | 373 | 367 | 373 | 366.1429 | 357 | 16 | 18.3071 | 347.8357 | 384.45
8:48 | 528 |  |  |  | 361 | 355 | 364 | 370 | 364 | 371 | 365 | 371 | 364.2857 | 355 | 16 | 18.2143 | 346.0714 | 382.5
8:50 | 530 |  |  |  | 359 | 353 | 362 | 368 | 362 | 369 | 364 | 369 | 362.4286 | 353 | 16 | 18.1214 | 344.3071 | 380.55
8:52 | 532 |  |  |  | 358 | 351 | 360 | 366 | 360 | 368 | 362 | 368 | 360.7143 | 351 | 17 | 18.0357 | 342.6786 | 378.75
8:54 | 534 |  |  |  | 356 | 350 | 359 | 364 | 359 | 366 | 360 | 366 | 359.1429 | 350 | 16 | 17.9571 | 341.1857 | 377.1
8:56 | 536 |  |  |  | 354 | 348 | 357 | 363 | 357 | 364 | 359 | 364 | 357.4286 | 348 | 16 | 17.8714 | 339.5571 | 375.3
8:58 | 538 |  |  |  | 353 | 346 | 355 | 361 | 355 | 363 | 357 | 363 | 355.7143 | 346 | 17 | 17.7857 | 337.9286 | 373.5
9:00 | 540 |  |  |  | 351 | 345 | 354 | 359 | 354 | 361 | 355 | 361 | 354.1429 | 345 | 16 | 17.7071 | 336.4357 | 371.85
9:02 | 542 |  |  |  | 350 | 343 | 352 | 357 | 352 | 360 | 354 | 360 | 352.5714 | 343 | 17 | 17.6286 | 334.9429 | 370.2
9:04 | 544 |  |  |  | 348 | 341 | 350 | 356 | 350 | 358 | 352 | 358 | 350.7143 | 341 | 17 | 17.5357 | 333.1786 | 368.25
9:06 | 546 |  |  |  | 346 | 340 | 349 | 354 | 349 | 356 | 350 | 356 | 349.1429 | 340 | 16 | 17.4571 | 331.6857 | 366.6
9:08 | 548 |  |  |  | 345 | 338 | 347 | 353 | 347 | 355 | 349 | 355 | 347.7143 | 338 | 17 | 17.3857 | 330.3286 | 365.1
9:10 | 550 |  |  |  | 343 | 336 | 345 | 351 | 345 | 353 | 347 | 353 | 345.7143 | 336 | 17 | 17.2857 | 328.4286 | 363
9:12 | 552 |  |  |  | 341 | 335 | 343 | 349 | 343 | 351 | 346 | 351 | 344 | 335 | 16 | 17.2 | 326.8 | 361.2
9:14 | 554 |  |  |  | 340 | 333 | 342 | 348 | 342 | 350 | 344 | 350 | 342.7143 | 333 | 17 | 17.1357 | 325.5786 | 359.85
9:16 | 556 |  |  |  | 338 | 332 | 340 | 346 | 340 | 348 | 343 | 348 | 341 | 332 | 16 | 17.05 | 323.95 | 358.05
9:18 | 558 |  |  |  | 337 | 330 | 339 | 345 | 339 | 347 | 341 | 347 | 339.7143 | 330 | 17 | 16.9857 | 322.7286 | 356.7
9:20 | 560 |  |  |  | 335 | 328 | 337 | 343 | 337 | 345 | 339 | 345 | 337.7143 | 328 | 17 | 16.8857 | 320.8286 | 354.6
9:22 | 562 |  |  |  | 334 | 327 | 336 | 341 | 336 | 344 | 338 | 344 | 336.5714 | 327 | 17 | 16.8286 | 319.7429 | 353.4
9:24 | 564 |  |  |  | 332 | 325 | 334 | 340 | 334 | 342 | 336 | 342 | 334.7143 | 325 | 17 | 16.7357 | 317.9786 | 351.45
9:26 | 566 |  |  |  | 331 | 324 | 332 | 338 | 332 | 341 | 335 | 341 | 333.2857 | 324 | 17 | 16.6643 | 316.6214 | 349.95
9:28 | 568 |  |  |  | 329 | 322 | 331 | 336 | 331 | 339 | 333 | 339 | 331.5714 | 322 | 17 | 16.5786 | 314.9929 | 348.15
9:30 | 570 |  |  |  | 327 | 321 | 329 | 334 | 329 | 337 | 332 | 337 | 329.8571 | 321 | 16 | 16.4929 | 313.3643 | 346.35
9:32 | 572 |  |  |  | 326 | 319 | 328 | 333 | 328 | 336 | 330 | 336 | 328.5714 | 319 | 17 | 16.4286 | 312.1429 | 345
9:34 | 574 |  |  |  | 325 | 318 | 326 | 331 | 326 | 335 | 329 | 335 | 327.1429 | 318 | 17 | 16.3571 | 310.7857 | 343.5
9:36 | 576 |  |  |  | 323 | 316 | 325 | 330 | 325 | 333 | 327 | 333 | 325.5714 | 316 | 17 | 16.2786 | 309.2929 | 341.85
9:38 | 578 |  |  |  | 322 | 315 | 323 | 329 | 323 | 332 | 326 | 332 | 324.2857 | 315 | 17 | 16.2143 | 308.0714 | 340.5
9:40 | 580 |  |  |  | 320 | 313 | 322 | 327 | 322 | 330 | 324 | 330 | 322.5714 | 313 | 17 | 16.1286 | 306.4429 | 338.7
9:42 | 582 |  |  |  | 319 | 312 | 320 | 326 | 320 | 329 | 323 | 329 | 321.2857 | 312 | 17 | 16.0643 | 305.2214 | 337.35
9:44 | 584 |  |  |  | 317 | 311 | 319 | 324 | 319 | 327 | 322 | 327 | 319.8571 | 311 | 16 | 15.9929 | 303.8643 | 335.85
9:46 | 586 |  |  |  | 316 | 309 | 317 | 322 | 317 | 326 | 320 | 326 | 318.1429 | 309 | 17 | 15.9071 | 302.2357 | 334.05
9:48 | 588 |  |  |  | 314 | 308 | 316 | 321 | 316 | 324 | 319 | 324 | 316.8571 | 308 | 16 | 15.8429 | 301.0143 | 332.7
9:50 | 590 |  |  |  | 313 | 306 | 314 | 319 | 314 | 323 | 317 | 323 | 315.1429 | 306 | 17 | 15.7571 | 299.3857 | 330.9
9:52 | 592 |  |  |  | 312 | 305 | 313 | 318 | 313 | 322 | 316 | 322 | 314.1429 | 305 | 17 | 15.7071 | 298.4357 | 329.85
9:54 | 594 |  |  |  | 310 | 304 | 311 | 316 | 311 | 320 | 314 | 320 | 312.2857 | 304 | 16 | 15.6143 | 296.6714 | 327.9
9:56 | 596 |  |  |  | 309 | 302 | 310 | 315 | 310 | 319 | 313 | 319 | 311.1429 | 302 | 17 | 15.5571 | 295.5857 | 326.7
9:58 | 598 |  |  |  | 307 | 301 | 309 | 314 | 309 | 317 | 312 | 317 | 309.8571 | 301 | 16 | 15.4929 | 294.3643 | 325.35
10:00 | 600 |  |  |  | 306 | 299 | 307 | 312 | 307 | 316 | 310 | 316 | 308.1429 | 299 | 17 | 15.4071 | 292.7357 | 323.55
10:02 | 602 |  |  |  | 305 | 298 | 306 | 310 | 306 | 315 | 309 | 315 | 307 | 298 | 17 | 15.35 | 291.65 | 322.35
10:04 | 604 |  |  |  | 303 | 297 | 304 | 309 | 304 | 313 | 307 | 313 | 305.2857 | 297 | 16 | 15.2643 | 290.0214 | 320.55
10:06 | 606 |  |  |  | 302 | 295 | 303 | 308 | 303 | 312 | 306 | 312 | 304.1429 | 295 | 17 | 15.2071 | 288.9357 | 319.35
10:08 | 608 |  |  |  | 300 | 294 | 301 | 306 | 301 | 310 | 305 | 310 | 302.4286 | 294 | 16 | 15.1214 | 287.3071 | 317.55
10:10 | 610 |  |  |  | 299 | 292 | 300 | 305 | 300 | 309 | 303 | 309 | 301.1429 | 292 | 17 | 15.0571 | 286.0857 | 316.2
10:12 | 612 |  |  |  | 298 | 291 | 299 | 304 | 299 | 308 | 302 | 308 | 300.1429 | 291 | 17 | 15.0071 | 285.1357 | 315.15
10:14 | 614 |  |  |  | 296 | 290 | 297 | 302 | 297 | 306 | 301 | 306 | 298.4286 | 290 | 16 | 14.9214 | 283.5071 | 313.35
10:16 | 616 |  |  |  | 295 | 288 | 296 | 301 | 296 | 305 | 299 | 305 | 297.1429 | 288 | 17 | 14.8571 | 282.2857 | 312
10:18 | 618 |  |  |  | 294 | 287 | 295 | 299 | 295 | 304 | 298 | 304 | 296 | 287 | 17 | 14.8 | 281.2 | 310.8
10:20 | 620 |  |  |  | 292 | 285 | 293 | 298 | 293 | 302 | 297 | 302 | 294.2857 | 285 | 17 | 14.7143 | 279.5714 | 309
10:22 | 622 |  |  |  | 291 | 284 | 292 | 296 | 292 | 301 | 295 | 301 | 293 | 284 | 17 | 14.65 | 278.35 | 307.65
10:24 | 624 |  |  |  | 290 | 283 | 291 | 295 | 291 | 300 | 294 | 300 | 292 | 283 | 17 | 14.6 | 277.4 | 306.6
10:26 | 626 |  |  |  | 289 | 282 | 289 | 294 | 289 | 299 | 293 | 299 | 290.7143 | 282 | 17 | 14.5357 | 276.1786 | 305.25
10:28 | 628 |  |  |  | 287 | 280 | 288 | 293 | 288 | 297 | 291 | 297 | 289.1429 | 280 | 17 | 14.4571 | 274.6857 | 303.6
10:30 | 630 |  |  |  | 286 | 279 | 287 | 291 | 287 | 296 | 290 | 296 | 288 | 279 | 17 | 14.4 | 273.6 | 302.4
10:32 | 632 |  |  |  | 285 | 278 | 285 | 290 | 285 | 295 | 289 | 295 | 286.7143 | 278 | 17 | 14.3357 | 272.3786 | 301.05
10:34 | 634 |  |  |  | 283 | 276 | 284 | 289 | 284 | 293 | 287 | 293 | 285.1429 | 276 | 17 | 14.2571 | 270.8857 | 299.4
10:36 | 636 |  |  |  | 282 | 275 | 283 | 287 | 283 | 292 | 286 | 292 | 284 | 275 | 17 | 14.2 | 269.8 | 298.2
10:38 | 638 |  |  |  | 281 | 274 | 281 | 286 | 281 | 291 | 285 | 291 | 282.7143 | 274 | 17 | 14.1357 | 268.5786 | 296.85
10:40 | 640 |  |  |  | 280 | 273 | 280 | 285 | 280 | 290 | 284 | 290 | 281.7143 | 273 | 17 | 14.0857 | 267.6286 | 295.8
10:42 | 642 |  |  |  | 278 | 271 | 279 | 283 | 279 | 288 | 282 | 288 | 280 | 271 | 17 | 14 | 266 | 294
10:44 | 644 |  |  |  | 277 | 269 | 278 | 282 | 278 | 287 | 281 | 287 | 278.8571 | 269 | 18 | 13.9429 | 264.9143 | 292.8
10:46 | 645 |  |  |  | 276 | 268 | 276 | 281 | 276 | 286 | 280 | 286 | 277.5714 | 268 | 18 | 13.8786 | 263.6929 | 291.45
10:48 | 646 |  |  |  | 275 | 267 | 275 | 280 | 275 | 285 | 279 | 285 | 276.5714 | 267 | 18 | 13.8286 | 262.7429 | 290.4
10:50 | 647 |  |  |  | 274 | 267 | 274 | 278 | 274 | 284 | 277 | 284 | 275.4286 | 267 | 17 | 13.7714 | 261.6571 | 289.2
10:52 | 648 |  |  |  | 272 | 265 | 273 | 277 | 273 | 282 | 276 | 282 | 274 | 265 | 17 | 13.7 | 260.3 | 287.7
10:54 | 649 |  |  |  | 271 | 264 | 272 | 276 | 272 | 281 | 275 | 281 | 273 | 264 | 17 | 13.65 | 259.35 | 286.65
10:56 | 650 |  |  |  | 270 | 262 | 270 | 275 | 270 | 280 | 274 | 280 | 271.5714 | 262 | 18 | 13.5786 | 257.9929 | 285.15
10:58 | 651 |  |  |  | 269 | 260 | 269 | 273 | 269 | 279 | 273 | 279 | 270.2857 | 260 | 19 | 13.5143 | 256.7714 | 283.8
11:00 | 652 |  |  |  | 267 | 259 | 268 | 272 | 268 | 277 | 271 | 277 | 268.8571 | 259 | 18 | 13.4429 | 255.4143 | 282.3
11:02 | 653 |  |  |  | 266 | 258 | 267 | 271 | 267 | 276 | 270 | 276 | 267.8571 | 258 | 18 | 13.3929 | 254.4643 | 281.25
11:04 | 654 |  |  |  | 265 | 257 | 265 | 270 | 265 | 275 | 269 | 275 | 266.5714 | 257 | 18 | 13.3286 | 253.2429 | 279.9
11:06 | 655 |  |  |  | 264 | 256 | 264 | 269 | 264 | 274 | 268 | 274 | 265.5714 | 256 | 18 | 13.2786 | 252.2929 | 278.85
11:08 | 656 |  |  |  | 263 | 255 | 263 | 267 | 263 | 273 | 267 | 273 | 264.4286 | 255 | 18 | 13.2214 | 251.2071 | 277.65
11:10 | 657 |  |  |  | 262 | 253 | 262 | 266 | 262 | 272 | 266 | 272 | 263.2857 | 253 | 19 | 13.1643 | 250.1214 | 276.45
11:12 | 658 |  |  |  | 261 | 252 | 261 | 265 | 261 | 271 | 265 | 271 | 262.2857 | 252 | 19 | 13.1143 | 249.1714 | 275.4
11:14 | 659 |  |  |  | 259 | 251 | 260 | 264 | 260 | 269 | 263 | 269 | 260.8571 | 251 | 18 | 13.0429 | 247.8143 | 273.9
11:16 | 660 |  |  |  | 258 | 250 | 258 | 263 | 258 | 268 | 262 | 268 | 259.5714 | 250 | 18 | 12.9786 | 246.5929 | 272.55
11:18 | 661 |  |  |  | 257 | 249 | 257 | 262 | 257 | 267 | 261 | 267 | 258.5714 | 249 | 18 | 12.9286 | 245.6429 | 271.5
11:20 | 662 |  |  |  | 256 | 248 | 256 | 261 | 256 | 266 | 260 | 266 | 257.5714 | 248 | 18 | 12.8786 | 244.6929 | 270.45
11:22 | 663 |  |  |  | 255 | 247 | 255 | 260 | 255 | 265 | 259 | 265 | 256.5714 | 247 | 18 | 12.8286 | 243.7429 | 269.4
11:24 | 664 |  |  |  | 254 | 246 | 254 | 259 | 254 | 264 | 258 | 264 | 255.5714 | 246 | 18 | 12.7786 | 242.7929 | 268.35
11:26 | 665 |  |  |  | 253 | 245 | 253 | 258 | 253 | 263 | 257 | 263 | 254.5714 | 245 | 18 | 12.7286 | 241.8429 | 267.3
11:28 | 666 |  |  |  | 252 | 244 | 252 | 257 | 252 | 262 | 256 | 262 | 253.5714 | 244 | 18 | 12.6786 | 240.8929 | 266.25
11:30 | 667 |  |  |  | 251 | 243 | 251 | 256 | 251 | 261 | 255 | 261 | 252.5714 | 243 | 18 | 12.6286 | 239.9429 | 265.2
11:32 | 668 |  |  |  | 250 | 242 | 250 | 255 | 250 | 260 | 254 | 260 | 251.5714 | 242 | 18 | 12.5786 | 238.9929 | 264.15
11:34 | 669 |  |  |  | 249 | 241 | 249 | 254 | 249 | 259 | 253 | 259 | 250.5714 | 241 | 18 | 12.5286 | 238.0429 | 263.1
11:36 | 670 |  |  |  | 248 | 240 | 248 | 253 | 248 | 258 | 252 | 258 | 249.5714 | 240 | 18 | 12.4786 | 237.0929 | 262.05
11:38 | 671 |  |  |  | 247 | 239 | 247 | 252 | 247 | 257 | 251 | 257 | 248.5714 | 239 | 18 | 12.4286 | 236.1429 | 261
11:40 | 672 |  |  |  | 246 | 238 | 246 | 251 | 246 | 256 | 250 | 256 | 247.5714 | 238 | 18 | 12.3786 | 235.1929 | 259.95
11:42 | 673 |  |  |  | 245 | 237 | 245 | 250 | 245 | 255 | 249 | 255 | 246.5714 | 237 | 18 | 12.3286 | 234.2429 | 258.9
11:44 | 674 |  |  |  | 244 | 236 | 244 | 249 | 244 | 254 | 248 | 254 | 245.5714 | 236 | 18 | 12.2786 | 233.2929 | 257.85
11:46 | 675 |  |  |  | 243 | 235 | 243 | 248 | 243 | 253 | 247 | 253 | 244.5714 | 235 | 18 | 12.2286 | 232.3429 | 256.8
11:48 | 676 |  |  |  | 242 | 234 | 242 | 247 | 242 | 252 | 246 | 252 | 243.5714 | 234 | 18 | 12.1786 | 231.3929 | 255.75
11:50 | 677 |  |  |  | 241 | 233 | 241 | 246 | 241 | 251 | 245 | 251 | 242.5714 | 233 | 18 | 12.1286 | 230.4429 | 254.7
11:52 | 678 |  |  |  | 240 | 232 | 240 | 245 | 240 | 250 | 244 | 250 | 241.5714 | 232 | 18 | 12.0786 | 229.4929 | 253.65
11:54 | 679 |  |  |  | 239 | 231 | 239 | 244 | 239 | 249 | 243 | 249 | 240.5714 | 231 | 18 | 12.0286 | 228.5429 | 252.6
11:56 | 680 |  |  |  | 238 | 230 | 238 | 243 | 239 | 248 | 242 | 248 | 239.7143 | 230 | 18 | 11.9857 | 227.7286 | 251.7
11:58 | 681 |  |  |  | 237 | 229 | 237 | 242 | 239 | 247 | 241 | 247 | 238.8571 | 229 | 18 | 11.9429 | 226.9143 | 250.8
12:00 | 682 |  |  |  | 236 | 228 | 236 | 241 | 239 | 246 | 240 | 246 | 238 | 228 | 18 | 11.9 | 226.1 | 249.9

## 2oC_min
0:04
FAIXA PERMITIDA
[5 empty] | A | [9 empty] | Diferenças |  |  |  |  | B | [10 empty] | Diferenças |  |  |  |  | C
Tempo (s) | Temp (min) | Forno | INF | SUP | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Forno × Média | Forno × Ponto | Ponto × Média | Ponto × Ponto | Permitido | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Forno × Média | Forno × Ponto | Ponto × Média | Ponto × Ponto | Permitido | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Diferença | Permitido
0:00 | 0 | 24 | 22.8 | 25.2 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.8571 | 23 | 0.14286 | 1 | 0.85714 | 1 | 1.1929 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24.25 | 24 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1 | 1.2125 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24.125 | 24 | 1 | 1.2063
0:04 | 4 | 32 | 30.4 | 33.6 | 26 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25.5714 | 24 | 6.4286 | 8 | 1.5714 | 3 | 1.2786 | 35 | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.75 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 31 | 1 | 1.575
0:08 | 8 | 40 | 38 | 42 | 28 | 28 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 | 13 | 15 | 2 | 3 | 1.35 | 42 | 44 | 42 | 40 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 42.75 | 40 | 2.75 | 0 | 2.75 | 4 | 2.1375 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39.25 | 38 | 2 | 1.9625 | Diferença Permitida
0:12 | 12 | 48 | 45.6 | 50.4 | 39 | 38 | 36 | 32 | 36 | 40 | 37 | 40 | 36.8571 | 32 | 11.1429 | 16 | 4.8571 | 8 | 1.8429 | 48 | 50 | 49 | 46 | 51 | 50 | 48 | 50 | 51 | 49 | 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.45 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47.25 | 46 | 2 | 2.3625 | 1 | 20
0:16 | 16 | 56 | 53.2 | 58.8 | 47 | 46 | 44 | 39 | 44 | 48 | 44 | 48 | 44.5714 | 39 | 11.4286 | 17 | 5.5714 | 9 | 2.2286 | 56 | 58 | 57 | 54 | 59 | 58 | 56 | 58 | 59 | 57 | 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.85 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55.25 | 54 | 2 | 2.7625 | 5 | 100
0:20 | 20 | 64 | 60.8 | 67.2 | 59 | 59 | 52 | 46 | 52 | 59 | 54 | 59 | 54.4286 | 46 | 9.5714 | 18 | 8.4286 | 13 | 2.7214 | 64 | 66 | 65 | 62 | 67 | 66 | 64 | 66 | 67 | 65 | 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3.25 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63.25 | 62 | 2 | 3.1625 | 20 | 750
0:24 | 24 | 72 | 68.4 | 75.6 | 61 | 62 | 60 | 53 | 60 | 63 | 59 | 63 | 59.7143 | 53 | 12.2857 | 19 | 6.7143 | 10 | 2.9857 | 72 | 74 | 73 | 70 | 75 | 74 | 72 | 74 | 75 | 73 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3.65 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71.25 | 70 | 2 | 3.5625
0:28 | 28 | 80 | 76 | 84 | 66 | 65 | 68 | 61 | 68 | 72 | 67 | 72 | 66.7143 | 61 | 13.2857 | 19 | 5.7143 | 11 | 3.3357 | 80 | 82 | 81 | 78 | 83 | 82 | 80 | 82 | 83 | 81 | 78 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.05 | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79.25 | 78 | 2 | 3.9625
0:32 | 32 | 88 | 83.6 | 92.4 | 72 | 73 | 69 | 66 | 75 | 79 | 72 | 79 | 72.2857 | 66 | 15.7143 | 22 | 6.7143 | 13 | 3.6143 | 88 | 90 | 89 | 86 | 91 | 90 | 88 | 90 | 91 | 89 | 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.45 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87.25 | 86 | 2 | 4.3625
0:36 | 36 | 96 | 91.2 | 100.8 | 81 | 82 | 76 | 74 | 77 | 87 | 79 | 87 | 79.4286 | 74 | 16.5714 | 22 | 7.5714 | 13 | 3.9714 | 96 | 97 | 97 | 94 | 99 | 98 | 96 | 97 | 99 | 96.75 | 94 | 0.75 | 2 | 2.75 | 5 | 4.8375 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95.25 | 94 | 2 | 4.7625
0:40 | 40 | 104 | 98.8 | 109.2 | 91 | 92 | 83 | 83 | 87 | 97 | 90 | 97 | 89 | 83 | 15 | 21 | 8 | 14 | 4.45 | 103 | 103 | 105 | 99 | 107 | 106 | 103 | 103 | 107 | 103.625 | 99 | 0.375 | 5 | 4.625 | 8 | 5.1813 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103.25 | 102 | 2 | 5.1625
0:44 | 44 | 112 | 106.7231 | 117.2769 | 98 | 100 | 92 | 90 | 93 | 104 | 97 | 104 | 96.2857 | 90 | 15.7143 | 22 | 7.7143 | 14 | 4.8143 | 111 | 111 | 113 | 107 | 115 | 113 | 111 | 111 | 115 | 111.5 | 107 | 0.5 | 5 | 4.5 | 8 | 5.575 | 112 | 112 | 111 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 111.25 | 110 | 2 | 5.5625
0:48 | 48 | 120 | 114.5385 | 125.4615 | 111 | 111 | 102 | 101 | 104 | 115 | 108 | 115 | 107.4286 | 101 | 12.5714 | 19 | 7.5714 | 14 | 5.3714 | 119 | 119 | 121 | 115 | 123 | 121 | 119 | 119 | 123 | 119.5 | 115 | 0.5 | 5 | 4.5 | 8 | 5.975 | 120 | 120 | 119 | 118 | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119.25 | 118 | 2 | 5.9625
0:52 | 52 | 128 | 122.3538 | 133.6462 | 117 | 120 | 114 | 107 | 110 | 121 | 117 | 121 | 115.1429 | 107 | 12.8571 | 21 | 8.1429 | 14 | 5.7571 | 127 | 127 | 129 | 123 | 130 | 129 | 127 | 127 | 130 | 127.375 | 123 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 6.3688 | 128 | 128 | 127 | 126 | 126 | 127 | 128 | 128 | 128 | 127.25 | 126 | 2 | 6.3625
0:56 | 56 | 136 | 130.1692 | 141.8308 | 124 | 129 | 120 | 115 | 118 | 128 | 126 | 129 | 122.8571 | 115 | 13.1429 | 21 | 7.8571 | 14 | 6.1429 | 135 | 135 | 137 | 131 | 138 | 137 | 135 | 135 | 138 | 135.375 | 131 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 6.7687 | 136 | 136 | 135 | 134 | 134 | 135 | 136 | 136 | 136 | 135.25 | 134 | 2 | 6.7625
1:00 | 60 | 144 | 137.9846 | 150.0154 | 124 | 133 | 126 | 116 | 123 | 133 | 128 | 133 | 126.1429 | 116 | 17.8571 | 28 | 10.1429 | 17 | 6.3071 | 143 | 143 | 145 | 139 | 146 | 145 | 143 | 143 | 146 | 143.375 | 139 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 7.1688 | 144 | 144 | 143 | 142 | 142 | 143 | 144 | 144 | 144 | 143.25 | 142 | 2 | 7.1625
1:04 | 64 | 152 | 145.8 | 158.2 | 140 | 135 | 132 | 124 | 131 | 141 | 133 | 141 | 133.7143 | 124 | 18.2857 | 28 | 9.7143 | 17 | 6.6857 | 151 | 151 | 153 | 147 | 154 | 153 | 151 | 151 | 154 | 151.375 | 147 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 7.5687 | 152 | 152 | 151 | 150 | 150 | 151 | 152 | 152 | 152 | 151.25 | 150 | 2 | 7.5625
1:08 | 68 | 160 | 153.6154 | 166.3846 | 145 | 151 | 137 | 128 | 136 | 146 | 138 | 151 | 140.1429 | 128 | 19.8571 | 32 | 12.1429 | 23 | 7.0071 | 159 | 159 | 161 | 155 | 162 | 161 | 159 | 159 | 162 | 159.375 | 155 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 7.9688 | 160 | 160 | 159 | 158 | 158 | 159 | 160 | 160 | 160 | 159.25 | 158 | 2 | 7.9625
1:12 | 72 | 168 | 161.4308 | 174.5692 | 141 | 159 | 145 | 129 | 145 | 155 | 147 | 159 | 145.8571 | 129 | 22.1429 | 39 | 16.8571 | 30 | 7.2929 | 167 | 167 | 169 | 163 | 170 | 169 | 167 | 167 | 170 | 167.375 | 163 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 8.3688 | 168 | 168 | 167 | 166 | 166 | 167 | 168 | 168 | 168 | 167.25 | 166 | 2 | 8.3625
1:16 | 76 | 176 | 169.2462 | 182.7538 | 146 | 168 | 154 | 134 | 154 | 164 | 153 | 168 | 153.2857 | 134 | 22.7143 | 42 | 19.2857 | 34 | 7.6643 | 175 | 175 | 177 | 171 | 178 | 177 | 175 | 175 | 178 | 175.375 | 171 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 8.7688 | 176 | 176 | 175 | 174 | 174 | 175 | 176 | 176 | 176 | 175.25 | 174 | 2 | 8.7625
1:20 | 80 | 184 | 177.0615 | 190.9385 | 152 | 170 | 164 | 141 | 164 | 174 | 161 | 174 | 160.8571 | 141 | 23.1429 | 43 | 19.8571 | 33 | 8.0429 | 183 | 183 | 185 | 179 | 186 | 185 | 183 | 183 | 186 | 183.375 | 179 | 0.625 | 5 | 4.375 | 7 | 9.1687 | 184 | 184 | 183 | 182 | 182 | 183 | 184 | 184 | 184 | 183.25 | 182 | 2 | 9.1625
1:24 | 84 | 192 | 184.8769 | 199.1231 | 158 | 179 | 172 | 148 | 171 | 181 | 168 | 181 | 168.1429 | 148 | 23.8571 | 44 | 20.1429 | 33 | 8.4071 | 191 | 191 | 192 | 187 | 194 | 193 | 191 | 191 | 194 | 191.25 | 187 | 0.75 | 5 | 4.25 | 7 | 9.5625 | 192 | 192 | 191 | 190 | 190 | 191 | 192 | 192 | 192 | 191.25 | 190 | 2 | 9.5625
1:28 | 88 | 200 | 192.6923 | 207.3077 | 190 | 186 | 178 | 157 | 181 | 191 | 182 | 191 | 180.7143 | 157 | 19.2857 | 43 | 23.7143 | 34 | 9.0357 | 199 | 199 | 200 | 195 | 202 | 201 | 199 | 199 | 202 | 199.25 | 195 | 0.75 | 5 | 4.25 | 7 | 9.9625 | 200 | 200 | 199 | 198 | 198 | 199 | 200 | 200 | 200 | 199.25 | 198 | 2 | 9.9625
1:32 | 92 | 208 | 200.5077 | 215.4923 | 199 | 194 | 183 | 165 | 188 | 198 | 188 | 199 | 187.8571 | 165 | 20.1429 | 43 | 22.8571 | 34 | 9.3929 | 207 | 207 | 208 | 204 | 209 | 209 | 207 | 207 | 209 | 207.25 | 204 | 0.75 | 4 | 3.25 | 5 | 10.3625 | 208 | 208 | 207 | 206 | 206 | 207 | 208 | 208 | 208 | 207.25 | 206 | 2 | 10.3625
1:36 | 96 | 216 | 208.3231 | 223.6769 | 210 | 208 | 183 | 171 | 197 | 207 | 196 | 210 | 196 | 171 | 20 | 45 | 25 | 39 | 9.8 | 215 | 215 | 216 | 212 | 217 | 217 | 215 | 215 | 217 | 215.25 | 212 | 0.75 | 4 | 3.25 | 5 | 10.7625 | 216 | 216 | 215 | 214 | 214 | 215 | 216 | 216 | 216 | 215.25 | 214 | 2 | 10.7625
1:40 | 100 | 224 | 216.1385 | 231.8615 | 200 | 219 | 194 | 174 | 203 | 213 | 200 | 219 | 200.4286 | 174 | 23.5714 | 50 | 26.4286 | 45 | 10.0214 | 223 | 223 | 224 | 220 | 225 | 225 | 223 | 223 | 225 | 223.25 | 220 | 0.75 | 4 | 3.25 | 5 | 11.1625 | 224 | 224 | 222 | 221 | 221 | 223 | 224 | 224 | 224 | 222.875 | 221 | 3 | 11.1438
1:44 | 104 | 232 | 223.9538 | 240.0462 | 222 | 225 | 206 | 181 | 202 | 222 | 210 | 225 | 209.7143 | 181 | 22.2857 | 51 | 28.7143 | 44 | 10.4857 | 231 | 230 | 232 | 228 | 233 | 233 | 231 | 230 | 233 | 231 | 228 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11.55 | 232 | 232 | 230 | 229 | 229 | 231 | 232 | 232 | 232 | 230.875 | 229 | 3 | 11.5437
1:48 | 108 | 240 | 231.7692 | 248.2308 | 224 | 224 | 216 | 190 | 220 | 230 | 217 | 230 | 217.2857 | 190 | 22.7143 | 50 | 27.2857 | 40 | 10.8643 | 239 | 238 | 240 | 236 | 241 | 241 | 239 | 238 | 241 | 239 | 236 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11.95 | 240 | 240 | 238 | 237 | 237 | 239 | 240 | 240 | 240 | 238.875 | 237 | 3 | 11.9437
1:52 | 112 | 248 | 239.5846 | 256.4154 | 239 | 238 | 225 | 201 | 226 | 239 | 229 | 239 | 228.1429 | 201 | 19.8571 | 47 | 27.1429 | 38 | 11.4071 | 247 | 246 | 248 | 244 | 249 | 249 | 247 | 246 | 249 | 247 | 244 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12.35 | 248 | 248 | 246 | 245 | 245 | 247 | 248 | 248 | 248 | 246.875 | 245 | 3 | 12.3438
1:56 | 116 | 256 | 247.4 | 264.6 | 247 | 238 | 234 | 215 | 234 | 244 | 236 | 247 | 235.4286 | 215 | 20.5714 | 41 | 20.4286 | 32 | 11.7714 | 255 | 254 | 256 | 252 | 257 | 257 | 255 | 254 | 257 | 255 | 252 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12.75 | 256 | 256 | 254 | 253 | 253 | 255 | 256 | 256 | 256 | 254.875 | 253 | 3 | 12.7438
2:00 | 120 | 264 | 255.2154 | 272.7846 | 256 | 247 | 241 | 226 | 241 | 251 | 244 | 256 | 243.7143 | 226 | 20.2857 | 38 | 17.7143 | 30 | 12.1857 | 263 | 262 | 264 | 260 | 265 | 265 | 263 | 262 | 265 | 263 | 260 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13.15 | 264 | 264 | 262 | 261 | 261 | 263 | 264 | 264 | 264 | 262.875 | 261 | 3 | 13.1438
2:04 | 124 | 272 | 263.0308 | 280.9692 | 264 | 256 | 246 | 231 | 247 | 257 | 250 | 264 | 250.1429 | 231 | 21.8571 | 41 | 19.1429 | 33 | 12.5071 | 271 | 270 | 272 | 268 | 273 | 273 | 271 | 270 | 273 | 271 | 268 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13.55 | 272 | 272 | 270 | 269 | 269 | 271 | 272 | 272 | 272 | 270.875 | 269 | 3 | 13.5437
2:08 | 128 | 280 | 270.8462 | 289.1538 | 272 | 264 | 254 | 246 | 253 | 263 | 261 | 272 | 259 | 246 | 21 | 34 | 13 | 26 | 12.95 | 279 | 278 | 280 | 276 | 281 | 281 | 279 | 278 | 281 | 279 | 276 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13.95 | 280 | 280 | 278 | 277 | 277 | 279 | 280 | 280 | 280 | 278.875 | 277 | 3 | 13.9437
2:12 | 132 | 288 | 278.6615 | 297.3385 | 280 | 273 | 259 | 254 | 258 | 268 | 265 | 280 | 265.2857 | 254 | 22.7143 | 34 | 14.7143 | 26 | 13.2643 | 287 | 286 | 288 | 284 | 288 | 289 | 287 | 286 | 289 | 286.875 | 284 | 1.125 | 4 | 2.875 | 5 | 14.3438 | 288 | 288 | 286 | 285 | 285 | 287 | 288 | 288 | 288 | 286.875 | 285 | 3 | 14.3438
2:16 | 136 | 296 | 286.4769 | 305.5231 | 287 | 274 | 267 | 262 | 265 | 285 | 273 | 287 | 273.2857 | 262 | 22.7143 | 34 | 13.7143 | 25 | 13.6643 | 295 | 294 | 296 | 292 | 296 | 297 | 295 | 294 | 297 | 294.875 | 292 | 1.125 | 4 | 2.875 | 5 | 14.7438 | 296 | 296 | 294 | 293 | 293 | 295 | 296 | 296 | 296 | 294.875 | 293 | 3 | 14.7438
2:20 | 140 | 304 | 294.2923 | 313.7077 | 295 | 282 | 274 | 269 | 270 | 290 | 281 | 295 | 280.1429 | 269 | 23.8571 | 35 | 14.8571 | 26 | 14.0071 | 303 | 302 | 304 | 301 | 304 | 305 | 303 | 302 | 305 | 303 | 301 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15.15 | 304 | 304 | 302 | 301 | 301 | 303 | 304 | 304 | 304 | 302.875 | 301 | 3 | 15.1438
2:24 | 144 | 312 | 302.1077 | 321.8923 | 302 | 291 | 284 | 277 | 277 | 299 | 292 | 302 | 288.8571 | 277 | 23.1429 | 35 | 13.1429 | 25 | 14.4429 | 311 | 310 | 312 | 309 | 312 | 312 | 311 | 310 | 312 | 310.875 | 309 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 15.5437 | 312 | 312 | 310 | 309 | 309 | 311 | 312 | 312 | 312 | 310.875 | 309 | 3 | 15.5437
2:28 | 148 | 320 | 309.9231 | 330.0769 | 311 | 298 | 292 | 285 | 294 | 304 | 297 | 311 | 297.2857 | 285 | 22.7143 | 35 | 13.7143 | 26 | 14.8643 | 319 | 318 | 320 | 317 | 320 | 320 | 319 | 318 | 320 | 318.875 | 317 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 15.9437 | 320 | 320 | 318 | 317 | 317 | 319 | 320 | 320 | 320 | 318.875 | 317 | 3 | 15.9437
2:32 | 152 | 328 | 317.7385 | 338.2615 | 320 | 307 | 299 | 295 | 299 | 311 | 305 | 320 | 305.1429 | 295 | 22.8571 | 33 | 14.8571 | 25 | 15.2571 | 327 | 326 | 328 | 325 | 328 | 328 | 327 | 326 | 328 | 326.875 | 325 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 16.3438 | 328 | 328 | 326 | 325 | 325 | 327 | 328 | 328 | 328 | 326.875 | 325 | 3 | 16.3438
2:36 | 156 | 336 | 325.5538 | 346.4462 | 329 | 317 | 306 | 304 | 308 | 318 | 313 | 329 | 313.5714 | 304 | 22.4286 | 32 | 15.4286 | 25 | 15.6786 | 335 | 334 | 336 | 333 | 336 | 336 | 335 | 334 | 336 | 334.875 | 333 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 16.7437 | 336 | 336 | 334 | 333 | 333 | 335 | 336 | 336 | 336 | 334.875 | 333 | 3 | 16.7437
2:40 | 160 | 344 | 333.3692 | 354.6308 | 336 | 327 | 319 | 312 | 318 | 328 | 323 | 336 | 323.2857 | 312 | 20.7143 | 32 | 12.7143 | 24 | 16.1643 | 343 | 342 | 344 | 341 | 344 | 344 | 343 | 342 | 344 | 342.875 | 341 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 17.1438 | 344 | 344 | 342 | 341 | 341 | 343 | 344 | 344 | 344 | 342.875 | 341 | 3 | 17.1438
2:44 | 164 | 352 | 341.1846 | 362.8154 | 343 | 334 | 323 | 321 | 329 | 344 | 332 | 344 | 332.2857 | 321 | 19.7143 | 31 | 11.7143 | 23 | 16.6143 | 351 | 350 | 352 | 349 | 352 | 352 | 351 | 350 | 352 | 350.875 | 349 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 17.5437 | 352 | 352 | 350 | 349 | 349 | 351 | 352 | 352 | 352 | 350.875 | 349 | 3 | 17.5437
2:48 | 168 | 360 | 349 | 371 | 351 | 340 | 332 | 328 | 338 | 348 | 339 | 351 | 339.4286 | 328 | 20.5714 | 32 | 11.5714 | 23 | 16.9714 | 359 | 357 | 360 | 357 | 359 | 360 | 359 | 357 | 360 | 358.5 | 357 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 17.925 | 360 | 360 | 358 | 357 | 357 | 359 | 360 | 360 | 360 | 358.875 | 357 | 3 | 17.9438
2:52 | 172 | 368 | 356.8154 | 379.1846 | 358 | 343 | 341 | 337 | 345 | 355 | 347 | 358 | 346.5714 | 337 | 21.4286 | 31 | 11.4286 | 21 | 17.3286 | 367 | 365 | 368 | 365 | 367 | 368 | 367 | 365 | 368 | 366.5 | 365 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 18.325 | 368 | 368 | 366 | 365 | 365 | 367 | 368 | 368 | 368 | 366.875 | 365 | 3 | 18.3438
2:56 | 176 | 376 | 364.6308 | 387.3692 | 368 | 352 | 349 | 340 | 354 | 364 | 354 | 368 | 354.4286 | 340 | 21.5714 | 36 | 14.4286 | 28 | 17.7214 | 375 | 373 | 376 | 373 | 375 | 376 | 375 | 373 | 376 | 374.5 | 373 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 18.725 | 376 | 376 | 374 | 373 | 373 | 375 | 376 | 376 | 376 | 374.875 | 373 | 3 | 18.7437
3:00 | 180 | 384 | 372.4462 | 395.5538 | 375 | 360 | 360 | 349 | 361 | 375 | 363 | 375 | 363.2857 | 349 | 20.7143 | 35 | 14.2857 | 26 | 18.1643 | 383 | 381 | 384 | 381 | 383 | 384 | 383 | 381 | 384 | 382.5 | 381 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 19.125 | 384 | 384 | 382 | 381 | 381 | 383 | 384 | 384 | 384 | 382.875 | 381 | 3 | 19.1438
3:04 | 184 | 392 | 380.2615 | 403.7385 | 383 | 365 | 364 | 360 | 362 | 382 | 369 | 383 | 369.2857 | 360 | 22.7143 | 32 | 13.7143 | 23 | 18.4643 | 391 | 389 | 392 | 389 | 391 | 392 | 391 | 389 | 392 | 390.5 | 389 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 19.525 | 392 | 392 | 390 | 389 | 389 | 391 | 392 | 392 | 392 | 390.875 | 389 | 3 | 19.5437
3:08 | 188 | 400 | 388.0769 | 411.9231 | 390 | 372 | 372 | 367 | 379 | 389 | 379 | 390 | 378.2857 | 367 | 21.7143 | 33 | 11.7143 | 23 | 18.9143 | 399 | 397 | 400 | 397 | 399 | 400 | 399 | 397 | 400 | 398.5 | 397 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 19.925 | 400 | 400 | 398 | 397 | 397 | 399 | 400 | 400 | 400 | 398.875 | 397 | 3 | 19.9438
3:12 | 192 | 408 | 395.8923 | 420.1077 | 400 | 391 | 378 | 376 | 386 | 396 | 388 | 400 | 387.8571 | 376 | 20.1429 | 32 | 12.1429 | 24 | 19.3929 | 407 | 405 | 408 | 405 | 407 | 408 | 407 | 405 | 408 | 406.5 | 405 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 20.325 | 408 | 408 | 406 | 405 | 405 | 407 | 408 | 408 | 408 | 406.875 | 405 | 3 | 20.3438
3:16 | 196 | 416 | 403.7077 | 428.2923 | 407 | 397 | 388 | 384 | 392 | 402 | 396 | 407 | 395.1429 | 384 | 20.8571 | 32 | 11.8571 | 23 | 19.7571 | 415 | 413 | 416 | 413 | 415 | 416 | 415 | 413 | 416 | 414.5 | 413 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 20.725 | 416 | 416 | 415 | 414 | 414 | 415 | 416 | 416 | 416 | 415.25 | 414 | 2 | 20.7625
3:20 | 200 | 424 | 411.5231 | 436.4769 | 415 | 403 | 394 | 390 | 398 | 408 | 401 | 415 | 401.2857 | 390 | 22.7143 | 34 | 13.7143 | 25 | 20.0643 | 423 | 421 | 424 | 421 | 423 | 424 | 423 | 421 | 424 | 422.5 | 421 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 21.125 | 424 | 424 | 423 | 422 | 422 | 423 | 424 | 424 | 424 | 423.25 | 422 | 2 | 21.1625
3:24 | 204 | 432 | 419.3385 | 444.6615 | 421 | 399 | 402 | 397 | 404 | 414 | 406 | 421 | 406.1429 | 397 | 25.8571 | 35 | 14.8571 | 24 | 20.3071 | 431 | 429 | 432 | 429 | 431 | 432 | 431 | 429 | 432 | 430.5 | 429 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 21.525 | 432 | 432 | 431 | 430 | 430 | 431 | 432 | 432 | 432 | 431.25 | 430 | 2 | 21.5625
3:28 | 208 | 440 | 427.1538 | 452.8462 | 431 | 408 | 410 | 406 | 411 | 421 | 414 | 431 | 414.4286 | 406 | 25.5714 | 34 | 16.5714 | 25 | 20.7214 | 439 | 437 | 440 | 437 | 438 | 440 | 439 | 437 | 440 | 438.375 | 437 | 1.625 | 3 | 1.625 | 3 | 21.9187 | 440 | 440 | 439 | 438 | 438 | 439 | 440 | 440 | 440 | 439.25 | 438 | 2 | 21.9625
3:32 | 212 | 448 | 434.9692 | 461.0308 | 439 | 415 | 418 | 414 | 418 | 428 | 422 | 439 | 422 | 414 | 26 | 34 | 17 | 25 | 21.1 | 447 | 445 | 448 | 445 | 446 | 448 | 447 | 445 | 448 | 446.375 | 445 | 1.625 | 3 | 1.625 | 3 | 22.3188 | 448 | 448 | 447 | 446 | 446 | 447 | 448 | 448 | 448 | 447.25 | 446 | 2 | 22.3625
3:36 | 216 | 456 | 442.7846 | 469.2154 | 447 | 423 | 426 | 422 | 425 | 435 | 430 | 447 | 429.7143 | 422 | 26.2857 | 34 | 17.2857 | 25 | 21.4857 | 455 | 453 | 456 | 453 | 454 | 456 | 455 | 453 | 456 | 454.375 | 453 | 1.625 | 3 | 1.625 | 3 | 22.7188 | 456 | 456 | 455 | 454 | 454 | 455 | 456 | 456 | 456 | 455.25 | 454 | 2 | 22.7625
3:40 | 220 | 464 | 450.6 | 477.4 | 456 | 431 | 434 | 431 | 432 | 442 | 437 | 456 | 437.5714 | 431 | 26.4286 | 33 | 18.4286 | 25 | 21.8786 | 463 | 461 | 464 | 461 | 462 | 464 | 463 | 461 | 464 | 462.375 | 461 | 1.625 | 3 | 1.625 | 3 | 23.1187 | 464 | 464 | 463 | 462 | 462 | 463 | 464 | 464 | 464 | 463.25 | 462 | 2 | 23.1625
3:44 | 224 | 472 | 458.4154 | 485.5846 | 462 | 437 | 441 | 437 | 437 | 457 | 445 | 462 | 445.1429 | 437 | 26.8571 | 35 | 16.8571 | 25 | 22.2571 | 471 | 469 | 472 | 469 | 470 | 472 | 471 | 469 | 472 | 470.375 | 469 | 1.625 | 3 | 1.625 | 3 | 23.5188 | 472 | 472 | 471 | 470 | 470 | 471 | 472 | 472 | 472 | 471.25 | 470 | 2 | 23.5625
3:48 | 228 | 480 | 466.2308 | 493.7692 | 471 | 445 | 450 | 446 | 454 | 464 | 455 | 471 | 455 | 445 | 25 | 35 | 16 | 26 | 22.75 | 479 | 477 | 480 | 477 | 478 | 480 | 479 | 477 | 480 | 478.375 | 477 | 1.625 | 3 | 1.625 | 3 | 23.9187 | 480 | 480 | 479 | 478 | 478 | 479 | 480 | 480 | 480 | 479.25 | 478 | 2 | 23.9625
3:52 | 232 | 488 | 474.0462 | 501.9538 | 479 | 453 | 458 | 454 | 461 | 481 | 464 | 481 | 464.2857 | 453 | 23.7143 | 35 | 16.7143 | 28 | 23.2143 | 487 | 485 | 488 | 485 | 486 | 488 | 487 | 485 | 488 | 486.375 | 485 | 1.625 | 3 | 1.625 | 3 | 24.3188 | 488 | 488 | 487 | 486 | 486 | 487 | 488 | 488 | 488 | 487.25 | 486 | 2 | 24.3625
3:56 | 236 | 496 | 481.8615 | 510.1385 | 488 | 470 | 466 | 462 | 468 | 488 | 474 | 488 | 473.7143 | 462 | 22.2857 | 34 | 14.2857 | 26 | 23.6857 | 495 | 492 | 496 | 493 | 494 | 496 | 495 | 492 | 496 | 494.125 | 492 | 1.875 | 4 | 2.125 | 4 | 24.7063 | 496 | 496 | 495 | 494 | 494 | 495 | 496 | 496 | 496 | 495.25 | 494 | 2 | 24.7625
4:00 | 240 | 504 | 489.6769 | 518.3231 | 496 | 488 | 475 | 470 | 479 | 495 | 483 | 496 | 483.7143 | 470 | 20.2857 | 34 | 13.7143 | 26 | 24.1857 | 503 | 500 | 504 | 502 | 502 | 504 | 503 | 500 | 504 | 502.25 | 500 | 1.75 | 4 | 2.25 | 4 | 25.1125 | 504 | 504 | 503 | 502 | 502 | 503 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 502 | 2 | 25.1625
4:04 | 244 | 512 | 497.4923 | 526.5077 | 502 | 493 | 481 | 476 | 482 | 500 | 495 | 502 | 489.8571 | 476 | 22.1429 | 36 | 13.8571 | 26 | 24.4929 | 511 | 508 | 512 | 510 | 510 | 511 | 511 | 508 | 512 | 510.125 | 508 | 1.875 | 4 | 2.125 | 4 | 25.5063 | 512 | 512 | 511 | 511 | 511 | 512 | 512 | 512 | 512 | 511.625 | 511 | 1 | 25.5813
4:08 | 248 | 520 | 505.3077 | 534.6923 | 512 | 503 | 490 | 486 | 499 | 509 | 500 | 512 | 499.8571 | 486 | 20.1429 | 34 | 13.8571 | 26 | 24.9929 | 519 | 516 | 520 | 518 | 517 | 519 | 519 | 516 | 520 | 518 | 516 | 2 | 4 | 2 | 4 | 25.9 | 520 | 520 | 519 | 519 | 519 | 520 | 520 | 520 | 520 | 519.625 | 519 | 1 | 25.9812
4:12 | 252 | 528 | 513.1231 | 542.8769 | 518 | 518 | 496 | 494 | 504 | 518 | 508 | 518 | 508 | 494 | 20 | 34 | 14 | 24 | 25.4 | 527 | 524 | 528 | 526 | 525 | 527 | 527 | 524 | 528 | 526 | 524 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26.3 | 528 | 528 | 527 | 527 | 527 | 528 | 528 | 528 | 528 | 527.625 | 527 | 1 | 26.3813
4:16 | 256 | 536 | 520.9385 | 551.0615 | 525 | 524 | 502 | 499 | 510 | 520 | 514 | 525 | 513.4286 | 499 | 22.5714 | 37 | 14.4286 | 26 | 25.6714 | 535 | 532 | 536 | 534 | 533 | 535 | 535 | 532 | 536 | 534 | 532 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26.7 | 536 | 536 | 535 | 535 | 535 | 536 | 536 | 536 | 536 | 535.625 | 535 | 1 | 26.7812
4:20 | 260 | 544 | 528.7538 | 559.2462 | 534 | 533 | 511 | 509 | 529 | 527 | 523 | 534 | 523.7143 | 509 | 20.2857 | 35 | 14.7143 | 25 | 26.1857 | 543 | 540 | 544 | 542 | 541 | 543 | 543 | 540 | 544 | 542 | 540 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27.1 | 544 | 544 | 543 | 543 | 543 | 544 | 544 | 544 | 544 | 543.625 | 543 | 1 | 27.1812
4:24 | 264 | 552 | 536.5692 | 567.4308 | 542 | 542 | 521 | 520 | 537 | 543 | 533 | 543 | 534 | 520 | 18 | 32 | 14 | 23 | 26.7 | 551 | 548 | 552 | 550 | 549 | 551 | 551 | 548 | 552 | 550 | 548 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27.5 | 552 | 552 | 551 | 551 | 551 | 552 | 552 | 552 | 552 | 551.625 | 551 | 1 | 27.5813
4:28 | 268 | 560 | 544.3846 | 575.6154 | 550 | 547 | 535 | 527 | 543 | 550 | 542 | 550 | 542 | 527 | 18 | 33 | 15 | 23 | 27.1 | 559 | 556 | 560 | 558 | 557 | 559 | 559 | 556 | 560 | 558 | 556 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27.9 | 560 | 560 | 559 | 559 | 559 | 560 | 560 | 560 | 560 | 559.625 | 559 | 1 | 27.9812
4:32 | 272 | 568 | 552.2 | 583.8 | 559 | 555 | 543 | 535 | 550 | 559 | 549 | 559 | 550 | 535 | 18 | 33 | 15 | 24 | 27.5 | 567 | 564 | 568 | 566 | 565 | 567 | 567 | 564 | 568 | 566 | 564 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28.3 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 568 | 568 | 568 | 568 | 567.625 | 567 | 1 | 28.3813
4:36 | 276 | 576 | 560.0154 | 591.9846 | 567 | 563 | 551 | 544 | 557 | 567 | 557 | 567 | 558 | 544 | 18 | 32 | 14 | 23 | 27.9 | 575 | 572 | 576 | 574 | 573 | 575 | 575 | 572 | 576 | 574 | 572 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28.7 | 576 | 576 | 575 | 575 | 575 | 576 | 576 | 576 | 576 | 575.625 | 575 | 1 | 28.7812
4:40 | 280 | 584 | 567.8308 | 600.1692 | 575 | 571 | 559 | 552 | 565 | 575 | 565 | 575 | 566 | 552 | 18 | 32 | 14 | 23 | 28.3 | 583 | 580 | 584 | 582 | 581 | 583 | 583 | 580 | 584 | 582 | 580 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29.1 | 584 | 584 | 583 | 583 | 583 | 584 | 584 | 584 | 584 | 583.625 | 583 | 1 | 29.1812
4:44 | 284 | 592 | 575.6462 | 608.3538 | 582 | 577 | 565 | 558 | 571 | 581 | 571 | 582 | 572.1429 | 558 | 19.8571 | 34 | 14.1429 | 24 | 28.6071 | 591 | 588 | 591 | 590 | 589 | 591 | 591 | 588 | 591 | 589.875 | 588 | 2.125 | 4 | 1.875 | 3 | 29.4937 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 592 | 592 | 592 | 592 | 591.625 | 591 | 1 | 29.5813
4:48 | 288 | 600 | 583.4615 | 616.5385 | 590 | 585 | 574 | 567 | 579 | 588 | 580 | 590 | 580.4286 | 567 | 19.5714 | 33 | 13.4286 | 23 | 29.0214 | 599 | 596 | 599 | 598 | 597 | 599 | 599 | 596 | 599 | 597.875 | 596 | 2.125 | 4 | 1.875 | 3 | 29.8938 | 600 | 600 | 599 | 599 | 599 | 600 | 600 | 600 | 600 | 599.625 | 599 | 1 | 29.9812
4:52 | 292 | 608 | 591.2769 | 624.7231 | 598 | 594 | 585 | 577 | 588 | 598 | 589 | 598 | 589.8571 | 577 | 18.1429 | 31 | 12.8571 | 21 | 29.4929 | 607 | 604 | 607 | 606 | 604 | 607 | 607 | 604 | 607 | 605.75 | 604 | 2.25 | 4 | 1.75 | 3 | 30.2875 | 608 | 608 | 607 | 607 | 607 | 608 | 608 | 608 | 608 | 607.625 | 607 | 1 | 30.3813
4:56 | 296 | 616 | 599.0923 | 632.9077 | 606 | 601 | 592 | 583 | 592 | 604 | 596 | 606 | 596.2857 | 583 | 19.7143 | 33 | 13.2857 | 23 | 29.8143 | 615 | 612 | 615 | 614 | 612 | 615 | 615 | 612 | 615 | 613.75 | 612 | 2.25 | 4 | 1.75 | 3 | 30.6875 | 616 | 616 | 615 | 615 | 615 | 616 | 616 | 616 | 616 | 615.625 | 615 | 1 | 30.7812
5:00 | 300 | 624 | 606.9077 | 641.0923 | 616 | 608 | 599 | 590 | 591 | 611 | 608 | 616 | 603.2857 | 590 | 20.7143 | 34 | 13.2857 | 26 | 30.1643 | 623 | 620 | 623 | 622 | 620 | 623 | 623 | 620 | 623 | 621.75 | 620 | 2.25 | 4 | 1.75 | 3 | 31.0875 | 624 | 624 | 623 | 623 | 623 | 624 | 624 | 624 | 624 | 623.625 | 623 | 1 | 31.1812
5:04 | 304 | 632 | 614.7231 | 649.2769 | 622 | 615 | 606 | 599 | 607 | 624 | 612 | 624 | 612.1429 | 599 | 19.8571 | 33 | 13.1429 | 25 | 30.6071 | 631 | 627 | 631 | 630 | 628 | 631 | 631 | 627 | 631 | 629.5 | 627 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 31.475 | 632 | 632 | 631 | 631 | 631 | 632 | 632 | 632 | 632 | 631.625 | 631 | 1 | 31.5813
5:08 | 308 | 640 | 622.5385 | 657.4615 | 632 | 623 | 615 | 607 | 614 | 632 | 620 | 632 | 620.4286 | 607 | 19.5714 | 33 | 13.4286 | 25 | 31.0214 | 639 | 635 | 639 | 638 | 636 | 639 | 639 | 635 | 639 | 637.5 | 635 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 31.875 | 640 | 640 | 639 | 639 | 639 | 640 | 640 | 640 | 640 | 639.625 | 639 | 1 | 31.9812
5:12 | 312 | 648 | 630.3538 | 665.6462 | 640 | 631 | 623 | 617 | 622 | 642 | 629 | 642 | 629.1429 | 617 | 18.8571 | 31 | 12.8571 | 25 | 31.4571 | 647 | 643 | 647 | 646 | 644 | 647 | 647 | 643 | 647 | 645.5 | 643 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 32.275 | 648 | 648 | 647 | 647 | 647 | 648 | 648 | 648 | 648 | 647.625 | 647 | 1 | 32.3813
5:16 | 316 | 656 | 638.1692 | 673.8308 | 646 | 647 | 631 | 628 | 637 | 647 | 639 | 647 | 639.2857 | 628 | 16.7143 | 28 | 11.2857 | 19 | 31.9643 | 655 | 651 | 655 | 654 | 652 | 655 | 655 | 651 | 655 | 653.5 | 651 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 32.675 | 656 | 656 | 655 | 655 | 655 | 656 | 656 | 656 | 656 | 655.625 | 655 | 1 | 32.7812
5:20 | 320 | 664 | 645.9846 | 682.0154 | 655 | 655 | 640 | 637 | 645 | 655 | 648 | 655 | 647.8571 | 637 | 16.1429 | 27 | 10.8571 | 18 | 32.3929 | 663 | 659 | 663 | 662 | 660 | 663 | 663 | 659 | 663 | 661.5 | 659 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 33.075 | 664 | 664 | 663 | 663 | 663 | 664 | 664 | 664 | 664 | 663.625 | 663 | 1 | 33.1812
5:24 | 324 | 672 | 653.8 | 690.2 | 663 | 663 | 649 | 645 | 653 | 663 | 656 | 663 | 656 | 645 | 16 | 27 | 11 | 18 | 32.8 | 671 | 667 | 671 | 670 | 668 | 671 | 671 | 667 | 671 | 669.5 | 667 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 33.475 | 672 | 672 | 671 | 671 | 671 | 672 | 672 | 672 | 672 | 671.625 | 671 | 1 | 33.5812
5:28 | 328 | 680 | 661.6154 | 698.3846 | 671 | 671 | 658 | 654 | 660 | 670 | 664 | 671 | 664 | 654 | 16 | 26 | 10 | 17 | 33.2 | 679 | 675 | 679 | 678 | 676 | 679 | 679 | 675 | 679 | 677.5 | 675 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 33.875 | 680 | 680 | 679 | 679 | 679 | 680 | 680 | 680 | 680 | 679.625 | 679 | 1 | 33.9813
5:32 | 332 | 688 | 669.4308 | 706.5692 | 680 | 679 | 666 | 662 | 677 | 680 | 674 | 680 | 674 | 662 | 14 | 26 | 12 | 18 | 33.7 | 687 | 683 | 687 | 686 | 683 | 687 | 687 | 683 | 687 | 685.375 | 683 | 2.625 | 5 | 2.375 | 4 | 34.2687 | 688 | 688 | 687 | 687 | 687 | 688 | 688 | 688 | 688 | 687.625 | 687 | 1 | 34.3813
5:36 | 336 | 696 | 677.2462 | 714.7538 | 687 | 685 | 672 | 669 | 682 | 686 | 680 | 687 | 680.1429 | 669 | 15.8571 | 27 | 11.1429 | 18 | 34.0071 | 695 | 691 | 695 | 694 | 691 | 695 | 695 | 691 | 695 | 693.375 | 691 | 2.625 | 5 | 2.375 | 4 | 34.6688 | 696 | 696 | 695 | 695 | 695 | 696 | 696 | 696 | 696 | 695.625 | 695 | 1 | 34.7812
5:40 | 340 | 704 | 685.0615 | 722.9385 | 694 | 693 | 681 | 687 | 690 | 690 | 689 | 694 | 689.1429 | 681 | 14.8571 | 23 | 8.1429 | 13 | 34.4571 | 703 | 699 | 703 | 702 | 699 | 703 | 703 | 699 | 703 | 701.375 | 699 | 2.625 | 5 | 2.375 | 4 | 35.0688 | 704 | 704 | 703 | 703 | 703 | 704 | 704 | 704 | 704 | 703.625 | 703 | 1 | 35.1812
5:44 | 344 | 712 | 692.8769 | 731.1231 | 702 | 698 | 697 | 691 | 701 | 701 | 698 | 702 | 698.2857 | 691 | 13.7143 | 21 | 7.2857 | 11 | 34.9143 | 711 | 707 | 711 | 710 | 707 | 710 | 711 | 707 | 711 | 709.25 | 707 | 2.75 | 5 | 2.25 | 4 | 35.4625 | 712 | 712 | 711 | 711 | 711 | 712 | 712 | 712 | 712 | 711.625 | 711 | 1 | 35.5812
5:48 | 348 | 720 | 700.6923 | 739.3077 | 711 | 708 | 707 | 699 | 711 | 711 | 708 | 711 | 707.8571 | 699 | 12.1429 | 21 | 8.8571 | 12 | 35.3929 | 719 | 715 | 719 | 718 | 715 | 718 | 719 | 715 | 719 | 717.25 | 715 | 2.75 | 5 | 2.25 | 4 | 35.8625 | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 720 | 720 | 720 | 720 | 719.625 | 719 | 1 | 35.9813
5:52 | 352 | 728 | 708.5077 | 747.4923 | 719 | 714 | 718 | 708 | 713 | 719 | 715 | 719 | 715.1429 | 708 | 12.8571 | 20 | 7.1429 | 11 | 35.7571 | 727 | 723 | 727 | 726 | 723 | 726 | 727 | 723 | 727 | 725.25 | 723 | 2.75 | 5 | 2.25 | 4 | 36.2625 | 728 | 728 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 | 728 | 728 | 727.625 | 727 | 1 | 36.3813
5:56 | 356 | 736 | 716.3231 | 755.6769 | 728 | 722 | 726 | 720 | 721 | 731 | 725 | 731 | 724.7143 | 720 | 11.2857 | 16 | 6.2857 | 11 | 36.2357 | 735 | 731 | 735 | 734 | 731 | 734 | 735 | 731 | 735 | 733.25 | 731 | 2.75 | 5 | 2.25 | 4 | 36.6625 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 736 | 736 | 736 | 736 | 735.75 | 735 | 1 | 36.7875
6:00 | 360 | 744 | 724.1385 | 763.8615 | 735 | 735 | 734 | 727 | 734 | 736 | 734 | 736 | 733.5714 | 727 | 10.4286 | 17 | 6.5714 | 9 | 36.6786 | 743 | 739 | 743 | 742 | 739 | 742 | 743 | 739 | 743 | 741.25 | 739 | 2.75 | 5 | 2.25 | 4 | 37.0625 | 744 | 744 | 744 | 743 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 | 743.75 | 743 | 1 | 37.1875
6:04 | 364 | 752 | 731.9538 | 772.0462 | 742 | 746 | 743 | 736 | 743 | 743 | 742 | 746 | 742.1429 | 736 | 9.8571 | 16 | 6.1429 | 10 | 37.1071 | 751 | 747 | 751 | 750 | 747 | 750 | 751 | 747 | 751 | 749.25 | 747 | 2.75 | 5 | 2.25 | 4 | 37.4625 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751.75 | 751 | 1 | 37.5875
6:08 | 368 | 760 | 739.7692 | 780.2308 | 751 | 752 | 749 | 742 | 749 | 751 | 749 | 752 | 749 | 742 | 11 | 18 | 7 | 10 | 37.45 | 759 | 754 | 759 | 758 | 755 | 758 | 759 | 754 | 759 | 757 | 754 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37.85 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759.75 | 759 | 1 | 37.9875
6:12 | 372 | 768 | 747.5846 | 788.4154 | 759 | 759 | 753 | 749 | 756 | 756 | 755 | 759 | 755.2857 | 749 | 12.7143 | 19 | 6.2857 | 10 | 37.7643 | 767 | 762 | 767 | 766 | 762 | 766 | 767 | 762 | 767 | 764.875 | 762 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 38.2437 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767.75 | 767 | 1 | 38.3875
6:16 | 376 | 776 | 755.4 | 796.6 | 767 | 768 | 761 | 757 | 763 | 763 | 763 | 768 | 763.1429 | 757 | 12.8571 | 19 | 6.1429 | 11 | 38.1571 | 775 | 770 | 775 | 774 | 770 | 774 | 775 | 770 | 775 | 772.875 | 770 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 38.6437 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775.75 | 775 | 1 | 38.7875
6:20 | 380 | 784 | 763.2154 | 804.7846 | 776 | 776 | 769 | 766 | 770 | 770 | 771 | 776 | 771.1429 | 766 | 12.8571 | 18 | 5.1429 | 10 | 38.5571 | 783 | 778 | 783 | 782 | 778 | 782 | 783 | 778 | 783 | 780.875 | 778 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 39.0438 | 784 | 784 | 783 | 783 | 783 | 784 | 784 | 784 | 784 | 783.625 | 783 | 1 | 39.1812
6:24 | 384 | 792 | 771.0308 | 812.9692 | 782 | 781 | 775 | 772 | 775 | 775 | 777 | 782 | 776.7143 | 772 | 15.2857 | 20 | 5.2857 | 10 | 38.8357 | 791 | 786 | 791 | 790 | 786 | 790 | 791 | 786 | 791 | 788.875 | 786 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 39.4438 | 792 | 792 | 792 | 791 | 791 | 792 | 792 | 792 | 792 | 791.75 | 791 | 1 | 39.5875
6:28 | 388 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 790 | 789 | 783 | 780 | 783 | 783 | 784 | 790 | 784.5714 | 780 | 15.4286 | 20 | 5.4286 | 10 | 39.2286 | 799 | 794 | 799 | 798 | 794 | 798 | 799 | 794 | 799 | 796.875 | 794 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 39.8438 | 800 | 800 | 799 | 798 | 798 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.375 | 798 | 2 | 39.9688
6:32 | 392 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 793 | 791 | 795 | 781 | 795 | 795 | 792 | 795 | 791.7143 | 781 | 8.2857 | 19 | 10.7143 | 14 | 39.5857 | 800 | 799 | 803 | 799 | 802 | 806 | 800 | 799 | 806 | 801 | 799 | 1 | 1 | 5 | 7 | 40.05 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
6:36 | 396 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 795 | 795 | 797 | 793 | 797 | 797 | 796 | 797 | 795.7143 | 793 | 4.2857 | 7 | 2.7143 | 4 | 39.7857 | 800 | 799 | 801 | 799 | 800 | 804 | 800 | 800 | 804 | 800.375 | 799 | 0.375 | 1 | 3.625 | 5 | 40.0187 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
6:40 | 400 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 797 | 797 | 798 | 795 | 798 | 798 | 797 | 798 | 797.1429 | 795 | 2.8571 | 5 | 2.1429 | 3 | 39.8571 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 802 | 800 | 800 | 802 | 800.25 | 800 | 0.25 | 0 | 1.75 | 2 | 40.0125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
6:44 | 404 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 797 | 799 | 796 | 800 | 800 | 798 | 800 | 798.5714 | 796 | 1.4286 | 4 | 2.5714 | 4 | 39.9286 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 802 | 800 | 800 | 802 | 800.25 | 800 | 0.25 | 0 | 1.75 | 2 | 40.0125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
6:48 | 408 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 798 | 800 | 796 | 800 | 800 | 799 | 800 | 799 | 796 | 1 | 4 | 3 | 4 | 39.95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 802 | 800 | 800 | 802 | 800.25 | 800 | 0.25 | 0 | 1.75 | 2 | 40.0125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
6:52 | 412 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 799 | 800 | 797 | 800 | 800 | 799 | 800 | 799.2857 | 797 | 0.71429 | 3 | 2.2857 | 3 | 39.9643 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 801 | 800 | 800 | 801 | 800.125 | 800 | 0.125 | 0 | 0.875 | 1 | 40.0063 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
6:56 | 416 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 798 | 800 | 800 | 799 | 800 | 799.5714 | 798 | 0.42857 | 2 | 1.5714 | 2 | 39.9786 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 801 | 800 | 800 | 801 | 800.125 | 800 | 0.125 | 0 | 0.875 | 1 | 40.0063 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:00 | 420 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 798 | 800 | 800 | 799 | 800 | 799.5714 | 798 | 0.42857 | 2 | 1.5714 | 2 | 39.9786 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 801 | 800 | 800 | 801 | 800.125 | 800 | 0.125 | 0 | 0.875 | 1 | 40.0063 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:04 | 424 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 799 | 800 | 800 | 799 | 800 | 799.7143 | 799 | 0.28571 | 1 | 0.71429 | 1 | 39.9857 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:08 | 428 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 799 | 800 | 800 | 799 | 800 | 799.7143 | 799 | 0.28571 | 1 | 0.71429 | 1 | 39.9857 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:12 | 432 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:16 | 436 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:20 | 440 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:24 | 444 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:28 | 448 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
7:32 | 452 | 792 | 771.0308 | 812.9692 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 795 | 794 | 796 | 794 | 796 | 796 | 795 | 794 | 796 | 795 | 794 | 3 | 2 | 1 | 2 | 39.75 | 792 | 792 | 792 | 793 | 793 | 793 | 792 | 792 | 793 | 792.375 | 792 | 1 | 39.6187
7:36 | 456 | 784 | 763.2154 | 804.7846 | 792 | 792 | 793 | 796 | 793 | 792 | 792 | 796 | 792.8571 | 792 | 8.8571 | 8 | 3.1429 | 4 | 39.6429 | 787 | 786 | 788 | 790 | 788 | 788 | 787 | 786 | 790 | 787.5 | 786 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 39.375 | 784 | 784 | 784 | 785 | 785 | 785 | 784 | 784 | 785 | 784.375 | 784 | 1 | 39.2188
7:40 | 460 | 776 | 755.4 | 796.6 | 786 | 786 | 788 | 790 | 788 | 786 | 786 | 790 | 787.1429 | 786 | 11.1429 | 10 | 2.8571 | 4 | 39.3571 | 779 | 778 | 780 | 782 | 780 | 780 | 779 | 778 | 782 | 779.5 | 778 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 38.975 | 776 | 776 | 776 | 777 | 777 | 777 | 776 | 776 | 777 | 776.375 | 776 | 1 | 38.8188
7:44 | 464 | 768 | 747.5846 | 788.4154 | 779 | 779 | 783 | 783 | 783 | 779 | 779 | 783 | 780.7143 | 779 | 12.7143 | 11 | 2.2857 | 4 | 39.0357 | 771 | 770 | 772 | 774 | 772 | 772 | 771 | 770 | 774 | 771.5 | 770 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 38.575 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 769 | 768.375 | 768 | 1 | 38.4188
7:48 | 468 | 760 | 739.7692 | 780.2308 | 770 | 772 | 776 | 777 | 776 | 772 | 770 | 777 | 773.2857 | 770 | 13.2857 | 10 | 3.7143 | 7 | 38.6643 | 763 | 762 | 764 | 766 | 764 | 764 | 763 | 762 | 766 | 763.5 | 762 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 38.175 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 760.375 | 760 | 1 | 38.0187
7:52 | 472 | 752 | 731.9538 | 772.0462 | 764 | 765 | 768 | 771 | 768 | 765 | 764 | 771 | 766.4286 | 764 | 14.4286 | 12 | 4.5714 | 7 | 38.3214 | 755 | 754 | 756 | 758 | 756 | 756 | 755 | 754 | 758 | 755.5 | 754 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 37.775 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 753 | 752.375 | 752 | 1 | 37.6187
7:56 | 476 | 744 | 724.1385 | 763.8615 | 756 | 758 | 761 | 764 | 761 | 758 | 756 | 764 | 759.1429 | 756 | 15.1429 | 12 | 4.8571 | 8 | 37.9571 | 747 | 746 | 748 | 750 | 748 | 748 | 747 | 746 | 750 | 747.5 | 746 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 37.375 | 744 | 744 | 744 | 745 | 745 | 745 | 744 | 744 | 745 | 744.375 | 744 | 1 | 37.2188
8:00 | 480 | 736 | 716.3231 | 755.6769 | 749 | 751 | 753 | 759 | 753 | 751 | 749 | 759 | 752.1429 | 749 | 16.1429 | 13 | 6.8571 | 10 | 37.6071 | 739 | 738 | 740 | 742 | 740 | 740 | 739 | 738 | 742 | 739.5 | 738 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 36.975 | 736 | 736 | 736 | 737 | 737 | 737 | 736 | 736 | 737 | 736.375 | 736 | 1 | 36.8188
8:04 | 484 | 728 | 708.5077 | 747.4923 | 739 | 743 | 746 | 752 | 746 | 743 | 739 | 752 | 744 | 739 | 16 | 11 | 8 | 13 | 37.2 | 731 | 730 | 732 | 734 | 732 | 732 | 731 | 730 | 734 | 731.5 | 730 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 36.575 | 728 | 728 | 728 | 729 | 729 | 729 | 728 | 728 | 729 | 728.375 | 728 | 1 | 36.4188
8:08 | 488 | 720 | 700.6923 | 739.3077 | 732 | 736 | 738 | 745 | 738 | 736 | 732 | 745 | 736.7143 | 732 | 16.7143 | 12 | 8.2857 | 13 | 36.8357 | 723 | 722 | 724 | 726 | 724 | 724 | 723 | 722 | 726 | 723.5 | 722 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 36.175 | 720 | 720 | 720 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720 | 721 | 720.375 | 720 | 1 | 36.0187
8:12 | 492 | 712 | 692.8769 | 731.1231 | 728 | 730 | 732 | 741 | 732 | 730 | 728 | 741 | 731.5714 | 728 | 19.5714 | 16 | 9.4286 | 13 | 36.5786 | 715 | 714 | 716 | 718 | 717 | 716 | 715 | 714 | 718 | 715.625 | 714 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 35.7812 | 712 | 712 | 712 | 713 | 713 | 713 | 712 | 712 | 713 | 712.375 | 712 | 1 | 35.6187
8:16 | 496 | 704 | 685.0615 | 722.9385 | 717 | 722 | 726 | 730 | 726 | 722 | 717 | 730 | 722.8571 | 717 | 18.8571 | 13 | 7.1429 | 13 | 36.1429 | 707 | 706 | 708 | 710 | 709 | 708 | 707 | 706 | 710 | 707.625 | 706 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 35.3813 | 704 | 704 | 704 | 705 | 705 | 705 | 704 | 704 | 705 | 704.375 | 704 | 1 | 35.2188
8:20 | 500 | 696 | 677.2462 | 714.7538 | 706 | 713 | 717 | 719 | 717 | 713 | 706 | 719 | 713 | 706 | 17 | 10 | 7 | 13 | 35.65 | 699 | 698 | 700 | 702 | 701 | 700 | 699 | 698 | 702 | 699.625 | 698 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 34.9813 | 696 | 696 | 696 | 697 | 697 | 697 | 696 | 696 | 697 | 696.375 | 696 | 1 | 34.8188
8:24 | 504 | 688 | 669.4308 | 706.5692 | 696 | 705 | 708 | 709 | 708 | 705 | 696 | 709 | 703.8571 | 696 | 15.8571 | 8 | 7.8571 | 13 | 35.1929 | 691 | 690 | 692 | 694 | 693 | 692 | 691 | 690 | 694 | 691.625 | 690 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 34.5812 | 688 | 688 | 688 | 689 | 689 | 689 | 688 | 688 | 689 | 688.375 | 688 | 1 | 34.4188
8:28 | 508 | 680 | 661.6154 | 698.3846 | 688 | 697 | 700 | 701 | 700 | 697 | 688 | 701 | 695.8571 | 688 | 15.8571 | 8 | 7.8571 | 13 | 34.7929 | 683 | 682 | 684 | 686 | 685 | 684 | 683 | 682 | 686 | 683.625 | 682 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 34.1812 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | 680 | 680 | 681 | 680.375 | 680 | 1 | 34.0187
8:32 | 512 | 672 | 653.8 | 690.2 | 680 | 690 | 691 | 693 | 691 | 690 | 680 | 693 | 687.8571 | 680 | 15.8571 | 8 | 7.8571 | 13 | 34.3929 | 675 | 674 | 676 | 678 | 677 | 676 | 675 | 674 | 678 | 675.625 | 674 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 33.7812 | 672 | 672 | 672 | 673 | 673 | 673 | 672 | 672 | 673 | 672.375 | 672 | 1 | 33.6187
8:36 | 516 | 664 | 645.9846 | 682.0154 | 668 | 682 | 682 | 683 | 682 | 682 | 668 | 683 | 678.1429 | 668 | 14.1429 | 4 | 10.1429 | 15 | 33.9071 | 667 | 666 | 668 | 670 | 669 | 668 | 667 | 666 | 670 | 667.625 | 666 | 3.625 | 2 | 2.375 | 4 | 33.3813 | 664 | 664 | 664 | 665 | 665 | 665 | 664 | 664 | 665 | 664.375 | 664 | 1 | 33.2188
8:40 | 520 | 656 | 638.1692 | 673.8308 | 658 | 673 | 673 | 675 | 673 | 673 | 658 | 675 | 669 | 658 | 13 | 2 | 11 | 17 | 33.45 | 659 | 659 | 660 | 662 | 661 | 660 | 659 | 659 | 662 | 659.875 | 659 | 3.875 | 3 | 2.125 | 3 | 32.9937 | 656 | 656 | 656 | 657 | 657 | 657 | 656 | 656 | 657 | 656.375 | 656 | 1 | 32.8188
8:44 | 524 | 648 | 630.3538 | 665.6462 | 656 | 664 | 664 | 670 | 664 | 664 | 656 | 670 | 662.5714 | 656 | 14.5714 | 8 | 7.4286 | 14 | 33.1286 | 651 | 651 | 652 | 654 | 653 | 652 | 651 | 651 | 654 | 651.875 | 651 | 3.875 | 3 | 2.125 | 3 | 32.5938 | 648 | 648 | 648 | 649 | 649 | 649 | 648 | 648 | 649 | 648.375 | 648 | 1 | 32.4188
8:48 | 528 | 640 | 622.5385 | 657.4615 | 648 | 654 | 656 | 661 | 656 | 654 | 648 | 661 | 653.8571 | 648 | 13.8571 | 8 | 7.1429 | 13 | 32.6929 | 643 | 643 | 644 | 646 | 645 | 644 | 643 | 643 | 646 | 643.875 | 643 | 3.875 | 3 | 2.125 | 3 | 32.1938 | 640 | 640 | 640 | 641 | 641 | 641 | 640 | 640 | 641 | 640.375 | 640 | 1 | 32.0187
8:52 | 532 | 632 | 614.7231 | 649.2769 | 640 | 645 | 648 | 653 | 648 | 645 | 640 | 653 | 645.5714 | 640 | 13.5714 | 8 | 7.4286 | 13 | 32.2786 | 635 | 635 | 636 | 638 | 638 | 636 | 635 | 635 | 638 | 636 | 635 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31.8 | 632 | 632 | 632 | 633 | 633 | 633 | 632 | 632 | 633 | 632.375 | 632 | 1 | 31.6187
8:56 | 536 | 624 | 606.9077 | 641.0923 | 632 | 636 | 641 | 645 | 641 | 636 | 632 | 645 | 637.5714 | 632 | 13.5714 | 8 | 7.4286 | 13 | 31.8786 | 627 | 627 | 628 | 630 | 630 | 628 | 627 | 627 | 630 | 628 | 627 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31.4 | 624 | 624 | 624 | 625 | 625 | 625 | 624 | 624 | 625 | 624.375 | 624 | 1 | 31.2188
9:00 | 540 | 616 | 599.0923 | 632.9077 | 624 | 627 | 634 | 637 | 634 | 627 | 624 | 637 | 629.5714 | 624 | 13.5714 | 8 | 7.4286 | 13 | 31.4786 | 619 | 619 | 620 | 622 | 622 | 620 | 619 | 619 | 622 | 620 | 619 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31 | 616 | 616 | 617 | 618 | 618 | 617 | 616 | 616 | 618 | 616.75 | 616 | 2 | 30.8375
9:04 | 544 | 608 | 591.2769 | 624.7231 | 616 | 619 | 626 | 629 | 626 | 619 | 616 | 629 | 621.5714 | 616 | 13.5714 | 8 | 7.4286 | 13 | 31.0786 | 611 | 611 | 612 | 614 | 614 | 612 | 611 | 611 | 614 | 612 | 611 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30.6 | 608 | 608 | 609 | 610 | 610 | 609 | 608 | 608 | 610 | 608.75 | 608 | 2 | 30.4375
9:08 | 548 | 600 | 583.4615 | 616.5385 | 608 | 611 | 619 | 621 | 619 | 611 | 608 | 621 | 613.8571 | 608 | 13.8571 | 8 | 7.1429 | 13 | 30.6929 | 603 | 603 | 604 | 606 | 606 | 604 | 603 | 603 | 606 | 604 | 603 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30.2 | 600 | 600 | 601 | 602 | 602 | 601 | 600 | 600 | 602 | 600.75 | 600 | 2 | 30.0375
9:12 | 552 | 592 | 575.6462 | 608.3538 | 600 | 603 | 612 | 613 | 612 | 603 | 600 | 613 | 606.1429 | 600 | 14.1429 | 8 | 6.8571 | 13 | 30.3071 | 595 | 595 | 596 | 598 | 598 | 597 | 595 | 595 | 598 | 596.125 | 595 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 29.8062 | 592 | 592 | 593 | 594 | 594 | 593 | 592 | 592 | 594 | 592.75 | 592 | 2 | 29.6375
9:16 | 556 | 584 | 567.8308 | 600.1692 | 599 | 596 | 606 | 607 | 606 | 596 | 599 | 607 | 601.2857 | 596 | 17.2857 | 12 | 5.7143 | 11 | 30.0643 | 587 | 587 | 588 | 590 | 590 | 589 | 587 | 587 | 590 | 588.125 | 587 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 29.4062 | 584 | 584 | 585 | 586 | 586 | 585 | 584 | 584 | 586 | 584.75 | 584 | 2 | 29.2375
9:20 | 560 | 576 | 560.0154 | 591.9846 | 591 | 588 | 598 | 599 | 598 | 588 | 591 | 599 | 593.2857 | 588 | 17.2857 | 12 | 5.7143 | 11 | 29.6643 | 579 | 579 | 580 | 582 | 582 | 581 | 579 | 579 | 582 | 580.125 | 579 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 29.0063 | 576 | 576 | 577 | 578 | 578 | 577 | 576 | 576 | 578 | 576.75 | 576 | 2 | 28.8375
9:24 | 564 | 568 | 552.2 | 583.8 | 583 | 582 | 592 | 593 | 592 | 582 | 583 | 593 | 586.7143 | 582 | 18.7143 | 14 | 6.2857 | 11 | 29.3357 | 571 | 571 | 572 | 574 | 574 | 573 | 571 | 571 | 574 | 572.125 | 571 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 28.6062 | 568 | 568 | 569 | 570 | 570 | 569 | 568 | 568 | 570 | 568.75 | 568 | 2 | 28.4375
9:28 | 568 | 560 | 544.3846 | 575.6154 | 575 | 575 | 586 | 586 | 586 | 575 | 575 | 586 | 579.7143 | 575 | 19.7143 | 15 | 6.2857 | 11 | 28.9857 | 563 | 563 | 564 | 566 | 566 | 565 | 563 | 563 | 566 | 564.125 | 563 | 4.125 | 3 | 1.875 | 3 | 28.2063 | 560 | 560 | 561 | 562 | 562 | 561 | 560 | 560 | 562 | 560.75 | 560 | 2 | 28.0375
9:32 | 572 | 552 | 536.5692 | 567.4308 | 567 | 569 | 582 | 582 | 582 | 569 | 567 | 582 | 574 | 567 | 22 | 15 | 8 | 15 | 28.7 | 555 | 555 | 556 | 558 | 559 | 557 | 555 | 555 | 559 | 556.25 | 555 | 4.25 | 3 | 2.75 | 4 | 27.8125 | 552 | 552 | 553 | 554 | 554 | 553 | 552 | 552 | 554 | 552.75 | 552 | 2 | 27.6375
9:36 | 576 | 544 | 528.7538 | 559.2462 | 559 | 562 | 575 | 574 | 574 | 562 | 559 | 575 | 566.4286 | 559 | 22.4286 | 15 | 8.5714 | 16 | 28.3214 | 547 | 547 | 548 | 550 | 551 | 549 | 547 | 547 | 551 | 548.25 | 547 | 4.25 | 3 | 2.75 | 4 | 27.4125 | 544 | 544 | 545 | 546 | 546 | 545 | 544 | 544 | 546 | 544.75 | 544 | 2 | 27.2375
9:40 | 580 | 536 | 520.9385 | 551.0615 | 552 | 555 | 568 | 568 | 568 | 555 | 552 | 568 | 559.7143 | 552 | 23.7143 | 16 | 8.2857 | 16 | 27.9857 | 539 | 539 | 540 | 542 | 543 | 541 | 539 | 539 | 543 | 540.25 | 539 | 4.25 | 3 | 2.75 | 4 | 27.0125 | 536 | 536 | 537 | 538 | 538 | 537 | 536 | 536 | 538 | 536.75 | 536 | 2 | 26.8375
9:44 | 584 | 528 | 513.1231 | 542.8769 | 549 | 549 | 562 | 564 | 562 | 549 | 549 | 564 | 554.8571 | 549 | 26.8571 | 21 | 9.1429 | 15 | 27.7429 | 531 | 532 | 532 | 534 | 535 | 533 | 531 | 532 | 535 | 532.5 | 531 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 26.625 | 528 | 528 | 529 | 530 | 530 | 529 | 528 | 528 | 530 | 528.75 | 528 | 2 | 26.4375
9:48 | 588 | 520 | 505.3077 | 534.6923 | 547 | 543 | 556 | 556 | 556 | 543 | 547 | 556 | 549.7143 | 543 | 29.7143 | 23 | 6.7143 | 13 | 27.4857 | 523 | 524 | 524 | 526 | 527 | 525 | 523 | 524 | 527 | 524.5 | 523 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 26.225 | 520 | 520 | 521 | 522 | 522 | 521 | 520 | 520 | 522 | 520.75 | 520 | 2 | 26.0375
9:52 | 592 | 512 | 497.4923 | 526.5077 | 537 | 537 | 550 | 550 | 550 | 537 | 537 | 550 | 542.5714 | 537 | 30.5714 | 25 | 7.4286 | 13 | 27.1286 | 515 | 516 | 516 | 518 | 519 | 517 | 515 | 516 | 519 | 516.5 | 515 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 25.825 | 512 | 512 | 513 | 514 | 514 | 513 | 512 | 512 | 514 | 512.75 | 512 | 2 | 25.6375
9:56 | 596 | 504 | 489.6769 | 518.3231 | 532 | 532 | 545 | 545 | 545 | 532 | 532 | 545 | 537.5714 | 532 | 33.5714 | 28 | 7.4286 | 13 | 26.8786 | 507 | 508 | 508 | 510 | 511 | 509 | 507 | 508 | 511 | 508.5 | 507 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 25.425 | 504 | 504 | 505 | 506 | 506 | 505 | 504 | 504 | 506 | 504.75 | 504 | 2 | 25.2375
10:00 | 600 | 496 | 481.8615 | 510.1385 | 526 | 526 | 539 | 539 | 539 | 526 | 526 | 539 | 531.5714 | 526 | 35.5714 | 30 | 7.4286 | 13 | 26.5786 | 499 | 500 | 500 | 502 | 503 | 501 | 499 | 500 | 503 | 500.5 | 499 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 25.025 | 496 | 496 | 497 | 498 | 498 | 497 | 496 | 496 | 498 | 496.75 | 496 | 2 | 24.8375
10:04 | 604 | 488 | 474.0462 | 501.9538 | 520 | 520 | 533 | 533 | 533 | 520 | 520 | 533 | 525.5714 | 520 | 37.5714 | 32 | 7.4286 | 13 | 26.2786 | 491 | 492 | 492 | 494 | 495 | 493 | 491 | 492 | 495 | 492.5 | 491 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 24.625 | 488 | 488 | 489 | 490 | 490 | 489 | 488 | 488 | 490 | 488.75 | 488 | 2 | 24.4375
10:08 | 608 | 480 | 466.2308 | 493.7692 | 515 | 524 | 528 | 528 | 528 | 525 | 515 | 528 | 523.2857 | 515 | 43.2857 | 35 | 8.2857 | 13 | 26.1643 | 483 | 484 | 484 | 486 | 487 | 485 | 483 | 484 | 487 | 484.5 | 483 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 24.225 | 480 | 480 | 481 | 482 | 482 | 481 | 480 | 480 | 482 | 480.75 | 480 | 2 | 24.0375
10:12 | 612 | 472 | 458.4154 | 485.5846 | 510 | 510 | 523 | 524 | 523 | 510 | 510 | 524 | 515.7143 | 510 | 43.7143 | 38 | 8.2857 | 14 | 25.7857 | 475 | 476 | 476 | 478 | 480 | 477 | 475 | 476 | 480 | 476.625 | 475 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 23.8313 | 472 | 472 | 473 | 474 | 474 | 473 | 472 | 472 | 474 | 472.75 | 472 | 2 | 23.6375
10:16 | 616 | 464 | 450.6 | 477.4 | 504 | 504 | 517 | 517 | 517 | 504 | 504 | 517 | 509.5714 | 504 | 45.5714 | 40 | 7.4286 | 13 | 25.4786 | 467 | 468 | 468 | 470 | 472 | 469 | 467 | 468 | 472 | 468.625 | 467 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 23.4312 | 464 | 464 | 465 | 466 | 466 | 465 | 464 | 464 | 466 | 464.75 | 464 | 2 | 23.2375
10:20 | 620 | 456 | 442.7846 | 469.2154 | 499 | 499 | 512 | 512 | 512 | 499 | 499 | 512 | 504.5714 | 499 | 48.5714 | 43 | 7.4286 | 13 | 25.2286 | 459 | 460 | 460 | 462 | 464 | 461 | 459 | 460 | 464 | 460.625 | 459 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 23.0312 | 456 | 456 | 457 | 458 | 458 | 457 | 456 | 456 | 458 | 456.75 | 456 | 2 | 22.8375
10:24 | 624 | 448 | 434.9692 | 461.0308 | 494 | 494 | 507 | 507 | 507 | 494 | 494 | 507 | 499.5714 | 494 | 51.5714 | 46 | 7.4286 | 13 | 24.9786 | 451 | 452 | 452 | 454 | 456 | 453 | 451 | 452 | 456 | 452.625 | 451 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 22.6313 | 448 | 448 | 449 | 450 | 450 | 449 | 448 | 448 | 450 | 448.75 | 448 | 2 | 22.4375
10:28 | 628 | 440 | 427.1538 | 452.8462 | 489 | 489 | 502 | 502 | 502 | 489 | 489 | 502 | 494.5714 | 489 | 54.5714 | 49 | 7.4286 | 13 | 24.7286 | 443 | 444 | 444 | 446 | 448 | 445 | 443 | 444 | 448 | 444.625 | 443 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 22.2312 | 440 | 440 | 441 | 443 | 443 | 442 | 440 | 440 | 443 | 441.125 | 440 | 3 | 22.0562
10:32 | 632 | 432 | 419.3385 | 444.6615 | 484 | 484 | 497 | 497 | 497 | 484 | 484 | 497 | 489.5714 | 484 | 57.5714 | 52 | 7.4286 | 13 | 24.4786 | 435 | 436 | 436 | 438 | 440 | 437 | 435 | 436 | 440 | 436.625 | 435 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 21.8313 | 432 | 432 | 433 | 435 | 435 | 434 | 432 | 432 | 435 | 433.125 | 432 | 3 | 21.6562
10:36 | 636 | 424 | 411.5231 | 436.4769 | 479 | 479 | 492 | 492 | 492 | 479 | 479 | 492 | 484.5714 | 479 | 60.5714 | 55 | 7.4286 | 13 | 24.2286 | 427 | 428 | 428 | 430 | 432 | 429 | 427 | 428 | 432 | 428.625 | 427 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 21.4312 | 424 | 424 | 425 | 427 | 427 | 426 | 424 | 424 | 427 | 425.125 | 424 | 3 | 21.2563
10:40 | 640 | 416 | 403.7077 | 428.2923 | 474 | 474 | 487 | 487 | 487 | 474 | 474 | 487 | 479.5714 | 474 | 63.5714 | 58 | 7.4286 | 13 | 23.9786 | 419 | 420 | 420 | 422 | 424 | 421 | 419 | 420 | 424 | 420.625 | 419 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 21.0312 | 416 | 416 | 417 | 419 | 419 | 418 | 416 | 416 | 419 | 417.125 | 416 | 3 | 20.8562
10:44 | 644 | 408 | 395.8923 | 420.1077 | 469 | 469 | 482 | 482 | 482 | 469 | 469 | 482 | 474.5714 | 469 | 66.5714 | 61 | 7.4286 | 13 | 23.7286 | 411 | 412 | 412 | 414 | 416 | 413 | 411 | 412 | 416 | 412.625 | 411 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 20.6313 | 408 | 408 | 409 | 411 | 411 | 410 | 408 | 408 | 411 | 409.125 | 408 | 3 | 20.4563
10:48 | 648 | 400 | 388.0769 | 411.9231 | 464 | 464 | 477 | 477 | 477 | 464 | 464 | 477 | 469.5714 | 464 | 69.5714 | 64 | 7.4286 | 13 | 23.4786 | 403 | 404 | 404 | 406 | 408 | 405 | 403 | 404 | 408 | 404.625 | 403 | 4.625 | 3 | 3.375 | 5 | 20.2312 | 400 | 400 | 401 | 403 | 403 | 402 | 400 | 400 | 403 | 401.125 | 400 | 3 | 20.0562
10:52 | 652 | 392 | 380.2615 | 403.7385 | 460 | 460 | 473 | 473 | 473 | 460 | 460 | 473 | 465.5714 | 460 | 73.5714 | 68 | 7.4286 | 13 | 23.2786 | 395 | 397 | 397 | 398 | 401 | 398 | 395 | 397 | 401 | 397.25 | 395 | 5.25 | 3 | 3.75 | 6 | 19.8625 | 392 | 392 | 393 | 395 | 395 | 394 | 392 | 392 | 395 | 393.125 | 392 | 3 | 19.6562
10:56 | 656 | 384 | 372.4462 | 395.5538 | 454 | 454 | 467 | 467 | 467 | 454 | 454 | 467 | 459.5714 | 454 | 75.5714 | 70 | 7.4286 | 13 | 22.9786 | 388 | 390 | 390 | 391 | 394 | 391 | 388 | 390 | 394 | 390.25 | 388 | 6.25 | 4 | 3.75 | 6 | 19.5125 | 384 | 384 | 385 | 387 | 387 | 386 | 384 | 384 | 387 | 385.125 | 384 | 3 | 19.2563
11:00 | 660 | 376 | 364.6308 | 387.3692 | 448 | 448 | 461 | 461 | 461 | 448 | 448 | 461 | 453.5714 | 448 | 77.5714 | 72 | 7.4286 | 13 | 22.6786 | 381 | 383 | 383 | 384 | 387 | 384 | 381 | 383 | 387 | 383.25 | 381 | 7.25 | 5 | 3.75 | 6 | 19.1625 | 376 | 376 | 377 | 379 | 379 | 378 | 376 | 376 | 379 | 377.125 | 376 | 3 | 18.8562
11:04 | 664 | 368 | 356.8154 | 379.1846 | 448 | 448 | 461 | 461 | 461 | 448 | 448 | 461 | 453.5714 | 448 | 85.5714 | 80 | 7.4286 | 13 | 22.6786 | 374 | 376 | 376 | 377 | 380 | 377 | 374 | 376 | 380 | 376.25 | 374 | 8.25 | 6 | 3.75 | 6 | 18.8125 | 368 | 368 | 369 | 371 | 371 | 370 | 368 | 368 | 371 | 369.125 | 368 | 3 | 18.4563
11:08 | 668 | 360 | 349 | 371 | 445 | 445 | 458 | 458 | 458 | 445 | 445 | 458 | 450.5714 | 445 | 90.5714 | 85 | 7.4286 | 13 | 22.5286 | 367 | 369 | 369 | 370 | 373 | 370 | 367 | 369 | 373 | 369.25 | 367 | 9.25 | 7 | 3.75 | 6 | 18.4625 | 360 | 360 | 361 | 363 | 363 | 362 | 360 | 360 | 363 | 361.125 | 360 | 3 | 18.0562
11:12 | 672 | 352 | 341.1846 | 362.8154 | 439 | 439 | 452 | 452 | 452 | 439 | 439 | 452 | 444.5714 | 439 | 92.5714 | 87 | 7.4286 | 13 | 22.2286 | 360 | 362 | 362 | 363 | 367 | 363 | 360 | 362 | 367 | 362.375 | 360 | 10.375 | 8 | 4.625 | 7 | 18.1187 | 352 | 352 | 353 | 355 | 355 | 354 | 352 | 352 | 355 | 353.125 | 352 | 3 | 17.6562
11:16 | 676 | 344 | 333.3692 | 354.6308 | 435 | 435 | 448 | 448 | 448 | 435 | 435 | 448 | 440.5714 | 435 | 96.5714 | 91 | 7.4286 | 13 | 22.0286 | 353 | 355 | 355 | 356 | 360 | 356 | 353 | 355 | 360 | 355.375 | 353 | 11.375 | 9 | 4.625 | 7 | 17.7688 | 344 | 344 | 345 | 347 | 347 | 346 | 344 | 344 | 347 | 345.125 | 344 | 3 | 17.2563
11:20 | 680 | 336 | 325.5538 | 346.4462 | 430 | 430 | 443 | 443 | 443 | 430 | 430 | 443 | 435.5714 | 430 | 99.5714 | 94 | 7.4286 | 13 | 21.7786 | 346 | 348 | 348 | 349 | 353 | 349 | 346 | 348 | 353 | 348.375 | 346 | 12.375 | 10 | 4.625 | 7 | 17.4187 | 336 | 336 | 337 | 339 | 339 | 338 | 336 | 336 | 339 | 337.125 | 336 | 3 | 16.8562
11:24 | 684 | 328 | 317.7385 | 338.2615 | 426 | 426 | 439 | 439 | 439 | 426 | 426 | 439 | 431.5714 | 426 | 103.5714 | 98 | 7.4286 | 13 | 21.5786 | 339 | 342 | 341 | 342 | 346 | 342 | 339 | 342 | 346 | 341.625 | 339 | 13.625 | 11 | 4.375 | 7 | 17.0813 | 328 | 328 | 329 | 331 | 331 | 330 | 328 | 328 | 331 | 329.125 | 328 | 3 | 16.4563
11:28 | 688 | 320 | 309.9231 | 330.0769 | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 422 | 422 | 435 | 427.5714 | 422 | 107.5714 | 102 | 7.4286 | 13 | 21.3786 | 332 | 335 | 334 | 335 | 339 | 335 | 332 | 335 | 339 | 334.625 | 332 | 14.625 | 12 | 4.375 | 7 | 16.7312 | 320 | 320 | 321 | 323 | 323 | 322 | 320 | 320 | 323 | 321.125 | 320 | 3 | 16.0562
11:32 | 692 | 312 | 302.1077 | 321.8923 | 418 | 418 | 431 | 431 | 431 | 418 | 418 | 431 | 423.5714 | 418 | 111.5714 | 106 | 7.4286 | 13 | 21.1786 | 325 | 328 | 327 | 328 | 332 | 328 | 325 | 328 | 332 | 327.625 | 325 | 15.625 | 13 | 4.375 | 7 | 16.3813 | 312 | 312 | 313 | 315 | 315 | 314 | 312 | 312 | 315 | 313.125 | 312 | 3 | 15.6562
11:36 | 696 | 304 | 294.2923 | 313.7077 | 413 | 413 | 426 | 426 | 426 | 413 | 413 | 426 | 418.5714 | 413 | 114.5714 | 109 | 7.4286 | 13 | 20.9286 | 318 | 321 | 320 | 321 | 325 | 321 | 318 | 321 | 325 | 320.625 | 318 | 16.625 | 14 | 4.375 | 7 | 16.0312 | 304 | 304 | 305 | 307 | 307 | 306 | 304 | 304 | 307 | 305.125 | 304 | 3 | 15.2562
11:40 | 700 | 296 | 286.4769 | 305.5231 | 410 | 410 | 423 | 423 | 423 | 410 | 410 | 423 | 415.5714 | 410 | 119.5714 | 114 | 7.4286 | 13 | 20.7786 | 311 | 314 | 313 | 314 | 318 | 314 | 311 | 314 | 318 | 313.625 | 311 | 17.625 | 15 | 4.375 | 7 | 15.6813 | 296 | 296 | 297 | 299 | 299 | 298 | 296 | 296 | 299 | 297.125 | 296 | 3 | 14.8562
11:44 | 704 | 288 | 278.6615 | 297.3385 | 406 | 406 | 419 | 419 | 419 | 406 | 406 | 419 | 411.5714 | 406 | 123.5714 | 118 | 7.4286 | 13 | 20.5786 | 304 | 307 | 306 | 307 | 311 | 308 | 304 | 307 | 311 | 306.75 | 304 | 18.75 | 16 | 4.25 | 7 | 15.3375 | 288 | 288 | 289 | 291 | 291 | 290 | 288 | 288 | 291 | 289.125 | 288 | 3 | 14.4563
11:48 | 708 | 280 | 270.8462 | 289.1538 | 402 | 402 | 415 | 415 | 415 | 402 | 402 | 415 | 407.5714 | 402 | 127.5714 | 122 | 7.4286 | 13 | 20.3786 | 297 | 300 | 299 | 300 | 304 | 301 | 297 | 300 | 304 | 299.75 | 297 | 19.75 | 17 | 4.25 | 7 | 14.9875 | 280 | 280 | 281 | 283 | 283 | 282 | 280 | 280 | 283 | 281.125 | 280 | 3 | 14.0563
11:52 | 712 | 272 | 263.0308 | 280.9692 | 398 | 398 | 411 | 411 | 411 | 398 | 398 | 411 | 403.5714 | 398 | 131.5714 | 126 | 7.4286 | 13 | 20.1786 | 291 | 294 | 293 | 294 | 299 | 295 | 291 | 294 | 299 | 293.875 | 291 | 21.875 | 19 | 5.125 | 8 | 14.6937 | 272 | 272 | 273 | 275 | 275 | 274 | 272 | 272 | 275 | 273.125 | 272 | 3 | 13.6562
11:56 | 716 | 264 | 255.2154 | 272.7846 | 394 | 394 | 407 | 407 | 407 | 394 | 394 | 407 | 399.5714 | 394 | 135.5714 | 130 | 7.4286 | 13 | 19.9786 | 285 | 288 | 287 | 288 | 293 | 289 | 285 | 288 | 293 | 287.875 | 285 | 23.875 | 21 | 5.125 | 8 | 14.3938 | 264 | 264 | 265 | 267 | 267 | 266 | 264 | 264 | 267 | 265.125 | 264 | 3 | 13.2562
12:00 | 720 | 256 | 247.4 | 264.6 | 390 | 390 | 403 | 403 | 403 | 390 | 390 | 403 | 395.5714 | 390 | 139.5714 | 134 | 7.4286 | 13 | 19.7786 | 279 | 282 | 281 | 282 | 287 | 283 | 279 | 282 | 287 | 281.875 | 279 | 25.875 | 23 | 5.125 | 8 | 14.0938 | 256 | 256 | 257 | 259 | 259 | 258 | 256 | 256 | 259 | 257.125 | 256 | 3 | 12.8562
12:04 | 724 | 248 | 239.5846 | 256.4154 | 387 | 387 | 400 | 400 | 400 | 387 | 387 | 400 | 392.5714 | 387 | 144.5714 | 139 | 7.4286 | 13 | 19.6286 | 273 | 276 | 275 | 276 | 281 | 277 | 273 | 276 | 281 | 275.875 | 273 | 27.875 | 25 | 5.125 | 8 | 13.7937 | 248 | 248 | 249 | 251 | 251 | 250 | 248 | 248 | 251 | 249.125 | 248 | 3 | 12.4563
12:08 | 728 | 240 | 231.7692 | 248.2308 | 383 | 383 | 396 | 396 | 396 | 383 | 383 | 396 | 388.5714 | 383 | 148.5714 | 143 | 7.4286 | 13 | 19.4286 | 267 | 270 | 269 | 270 | 275 | 271 | 267 | 270 | 275 | 269.875 | 267 | 29.875 | 27 | 5.125 | 8 | 13.4938 | 240 | 240 | 241 | 243 | 243 | 242 | 240 | 240 | 243 | 241.125 | 240 | 3 | 12.0563
12:12 | 732 | 232 | 223.9538 | 240.0462 | 380 | 380 | 393 | 393 | 393 | 380 | 380 | 393 | 385.5714 | 380 | 153.5714 | 148 | 7.4286 | 13 | 19.2786 | 261 | 264 | 263 | 264 | 269 | 265 | 261 | 264 | 269 | 263.875 | 261 | 31.875 | 29 | 5.125 | 8 | 13.1937 | 232 | 232 | 233 | 235 | 235 | 234 | 232 | 232 | 235 | 233.125 | 232 | 3 | 11.6562
12:16 | 736 | 224 | 216.1385 | 231.8615 | 376 | 376 | 389 | 389 | 389 | 376 | 376 | 389 | 381.5714 | 376 | 157.5714 | 152 | 7.4286 | 13 | 19.0786 | 255 | 258 | 257 | 258 | 263 | 259 | 255 | 258 | 263 | 257.875 | 255 | 33.875 | 31 | 5.125 | 8 | 12.8938 | 224 | 224 | 225 | 227 | 227 | 226 | 224 | 224 | 227 | 225.125 | 224 | 3 | 11.2562
12:20 | 740 | 216 | 208.3231 | 223.6769 | 372 | 372 | 385 | 385 | 385 | 372 | 372 | 385 | 377.5714 | 372 | 161.5714 | 156 | 7.4286 | 13 | 18.8786 | 249 | 252 | 251 | 252 | 257 | 253 | 249 | 252 | 257 | 251.875 | 249 | 35.875 | 33 | 5.125 | 8 | 12.5938 | 216 | 216 | 217 | 219 | 219 | 218 | 216 | 216 | 219 | 217.125 | 216 | 3 | 10.8562
12:24 | 744 | 208 | 200.5077 | 215.4923 | 369 | 369 | 382 | 382 | 382 | 369 | 369 | 382 | 374.5714 | 369 | 166.5714 | 161 | 7.4286 | 13 | 18.7286 | 243 | 246 | 245 | 246 | 251 | 247 | 243 | 246 | 251 | 245.875 | 243 | 37.875 | 35 | 5.125 | 8 | 12.2937 | 208 | 208 | 209 | 211 | 211 | 210 | 208 | 208 | 211 | 209.125 | 208 | 3 | 10.4563
12:28 | 748 | 200 | 192.6923 | 207.3077 | 366 | 366 | 378 | 378 | 378 | 366 | 366 | 378 | 371.1429 | 366 | 171.1429 | 166 | 6.8571 | 12 | 18.5571 | 237 | 240 | 239 | 240 | 245 | 241 | 237 | 240 | 245 | 239.875 | 237 | 39.875 | 37 | 5.125 | 8 | 11.9938 | 200 | 200 | 201 | 203 | 203 | 202 | 200 | 200 | 203 | 201.125 | 200 | 3 | 10.0563
12:32 | 752 | 192 | 184.8769 | 199.1231 | 363 | 363 | 375 | 375 | 375 | 363 | 363 | 375 | 368.1429 | 363 | 176.1429 | 171 | 6.8571 | 12 | 18.4071 | 231 | 235 | 234 | 234 | 240 | 235 | 231 | 235 | 240 | 234.375 | 231 | 42.375 | 39 | 5.625 | 9 | 11.7188 | 192 | 192 | 193 | 195 | 195 | 194 | 192 | 192 | 195 | 193.125 | 192 | 3 | 9.6562
12:36 | 756 | 184 | 177.0615 | 190.9385 | 359 | 359 | 371 | 371 | 371 | 359 | 359 | 371 | 364.1429 | 359 | 180.1429 | 175 | 6.8571 | 12 | 18.2071 | 225 | 229 | 228 | 228 | 234 | 229 | 225 | 229 | 234 | 228.375 | 225 | 44.375 | 41 | 5.625 | 9 | 11.4187 | 184 | 184 | 185 | 187 | 187 | 186 | 184 | 184 | 187 | 185.125 | 184 | 3 | 9.2562
12:40 | 760 | 176 | 169.2462 | 182.7538 | 356 | 356 | 368 | 368 | 368 | 356 | 356 | 368 | 361.1429 | 356 | 185.1429 | 180 | 6.8571 | 12 | 18.0571 | 219 | 223 | 222 | 222 | 228 | 223 | 219 | 223 | 228 | 222.375 | 219 | 46.375 | 43 | 5.625 | 9 | 11.1188 | 176 | 176 | 177 | 179 | 179 | 178 | 176 | 176 | 179 | 177.125 | 176 | 3 | 8.8562
12:44 | 764 | 168 | 161.4308 | 174.5692 | 353 | 353 | 365 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 358.1429 | 353 | 190.1429 | 185 | 6.8571 | 12 | 17.9071 | 213 | 217 | 216 | 216 | 222 | 217 | 213 | 217 | 222 | 216.375 | 213 | 48.375 | 45 | 5.625 | 9 | 10.8187 | 168 | 168 | 169 | 171 | 171 | 170 | 168 | 168 | 171 | 169.125 | 168 | 3 | 8.4563
12:48 | 768 | 160 | 153.6154 | 166.3846 | 351 | 351 | 363 | 363 | 363 | 351 | 351 | 363 | 356.1429 | 351 | 196.1429 | 191 | 6.8571 | 12 | 17.8071 | 207 | 211 | 210 | 210 | 216 | 211 | 207 | 211 | 216 | 210.375 | 207 | 50.375 | 47 | 5.625 | 9 | 10.5188 | 160 | 160 | 161 | 163 | 163 | 162 | 160 | 160 | 163 | 161.125 | 160 | 3 | 8.0563
12:52 | 772 | 152 | 145.8 | 158.2 | 347 | 347 | 359 | 359 | 359 | 347 | 347 | 359 | 352.1429 | 347 | 200.1429 | 195 | 6.8571 | 12 | 17.6071 | 201 | 205 | 204 | 204 | 210 | 205 | 201 | 205 | 210 | 204.375 | 201 | 52.375 | 49 | 5.625 | 9 | 10.2188 | 152 | 152 | 153 | 155 | 155 | 154 | 152 | 152 | 155 | 153.125 | 152 | 3 | 7.6562
12:56 | 776 | 144 | 137.9846 | 150.0154 | 343 | 343 | 355 | 355 | 355 | 343 | 343 | 355 | 348.1429 | 343 | 204.1429 | 199 | 6.8571 | 12 | 17.4071 | 196 | 199 | 198 | 199 | 205 | 200 | 196 | 199 | 205 | 199 | 196 | 55 | 52 | 6 | 9 | 9.95 | 144 | 144 | 145 | 147 | 147 | 146 | 144 | 144 | 147 | 145.125 | 144 | 3 | 7.2562
13:00 | 780 | 136 | 130.1692 | 141.8308 | 340 | 340 | 352 | 352 | 352 | 340 | 340 | 352 | 345.1429 | 340 | 209.1429 | 204 | 6.8571 | 12 | 17.2571 | 191 | 194 | 193 | 194 | 200 | 195 | 191 | 194 | 200 | 194 | 191 | 58 | 55 | 6 | 9 | 9.7 | 136 | 136 | 137 | 139 | 139 | 138 | 136 | 136 | 139 | 137.125 | 136 | 3 | 6.8563
13:04 | 784 | 128 | 122.3538 | 133.6462 | 337 | 337 | 349 | 349 | 349 | 337 | 337 | 349 | 342.1429 | 337 | 214.1429 | 209 | 6.8571 | 12 | 17.1071 | 186 | 190 | 188 | 189 | 195 | 190 | 186 | 190 | 195 | 189.25 | 186 | 61.25 | 58 | 5.75 | 9 | 9.4625 | 128 | 128 | 130 | 132 | 132 | 130 | 128 | 128 | 132 | 129.5 | 128 | 4 | 6.475
13:08 | 788 | 120 | 114.5385 | 125.4615 | 334 | 334 | 346 | 346 | 346 | 334 | 334 | 346 | 339.1429 | 334 | 219.1429 | 214 | 6.8571 | 12 | 16.9571 | 181 | 185 | 183 | 184 | 190 | 185 | 181 | 185 | 190 | 184.25 | 181 | 64.25 | 61 | 5.75 | 9 | 9.2125 | 120 | 120 | 122 | 124 | 124 | 122 | 120 | 120 | 124 | 121.5 | 120 | 4 | 6.075
13:12 | 792 | 112 | 106.7231 | 117.2769 | 331 | 331 | 343 | 343 | 343 | 331 | 331 | 343 | 336.1429 | 331 | 224.1429 | 219 | 6.8571 | 12 | 16.8071 | 176 | 180 | 178 | 179 | 185 | 180 | 176 | 180 | 185 | 179.25 | 176 | 67.25 | 64 | 5.75 | 9 | 8.9625 | 112 | 112 | 114 | 116 | 116 | 114 | 112 | 112 | 116 | 113.5 | 112 | 4 | 5.675
13:16 | 796 | 104 | 98.9077 | 109.0923 | 328 | 328 | 340 | 340 | 340 | 328 | 328 | 340 | 333.1429 | 328 | 229.1429 | 224 | 6.8571 | 12 | 16.6571 | 171 | 175 | 173 | 174 | 180 | 175 | 171 | 175 | 180 | 174.25 | 171 | 70.25 | 67 | 5.75 | 9 | 8.7125 | 104 | 104 | 106 | 108 | 108 | 106 | 104 | 104 | 108 | 105.5 | 104 | 4 | 5.275
13:20 | 800 | 96 | 91.0923 | 100.9077 | 325 | 325 | 337 | 337 | 337 | 325 | 325 | 337 | 330.1429 | 325 | 234.1429 | 229 | 6.8571 | 12 | 16.5071 | 166 | 170 | 168 | 169 | 175 | 170 | 166 | 170 | 175 | 169.25 | 166 | 73.25 | 70 | 5.75 | 9 | 8.4625 | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 98 | 96 | 96 | 100 | 97.5 | 96 | 4 | 4.875
13:24 | 804 | 88 | 83.2769 | 92.7231 | 322 | 322 | 334 | 334 | 334 | 322 | 322 | 334 | 327.1429 | 322 | 239.1429 | 234 | 6.8571 | 12 | 16.3571 | 161 | 165 | 163 | 164 | 170 | 165 | 161 | 165 | 170 | 164.25 | 161 | 76.25 | 73 | 5.75 | 9 | 8.2125 | 88 | 88 | 90 | 92 | 92 | 90 | 88 | 88 | 92 | 89.5 | 88 | 4 | 4.475
13:28 | 808 | 80 | 75.4615 | 84.5385 | 319 | 319 | 331 | 331 | 331 | 319 | 319 | 331 | 324.1429 | 319 | 244.1429 | 239 | 6.8571 | 12 | 16.2071 | 156 | 160 | 158 | 159 | 165 | 160 | 156 | 160 | 165 | 159.25 | 156 | 79.25 | 76 | 5.75 | 9 | 7.9625 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 82 | 80 | 80 | 84 | 81.5 | 80 | 4 | 4.075
13:32 | 812 | 72 | 67.6462 | 76.3538 | 316 | 316 | 328 | 328 | 328 | 316 | 316 | 328 | 321.1429 | 316 | 249.1429 | 244 | 6.8571 | 12 | 16.0571 | 151 | 155 | 153 | 154 | 160 | 155 | 151 | 155 | 160 | 154.25 | 151 | 82.25 | 79 | 5.75 | 9 | 7.7125 | 72 | 72 | 74 | 76 | 76 | 74 | 72 | 72 | 76 | 73.5 | 72 | 4 | 3.675
13:36 | 816 | 64 | 59.8308 | 68.1692 | 313 | 313 | 325 | 325 | 325 | 313 | 313 | 325 | 318.1429 | 313 | 254.1429 | 249 | 6.8571 | 12 | 15.9071 | 146 | 150 | 148 | 149 | 155 | 150 | 146 | 150 | 155 | 149.25 | 146 | 85.25 | 82 | 5.75 | 9 | 7.4625 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 66 | 64 | 64 | 68 | 65.5 | 64 | 4 | 3.275
13:40 | 820 | 56 | 52.0154 | 59.9846 | 311 | 311 | 323 | 323 | 323 | 311 | 311 | 323 | 316.1429 | 311 | 260.1429 | 255 | 6.8571 | 12 | 15.8071 | 141 | 145 | 143 | 144 | 150 | 145 | 141 | 145 | 150 | 144.25 | 141 | 88.25 | 85 | 5.75 | 9 | 7.2125 | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 | 58 | 56 | 56 | 60 | 57.5 | 56 | 4 | 2.875
13:44 | 824 | 48 | 44.2 | 51.8 | 308 | 308 | 320 | 320 | 320 | 308 | 308 | 320 | 313.1429 | 308 | 265.1429 | 260 | 6.8571 | 12 | 15.6571 | 136 | 140 | 138 | 139 | 145 | 140 | 136 | 140 | 145 | 139.25 | 136 | 91.25 | 88 | 5.75 | 9 | 6.9625 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 50 | 48 | 48 | 52 | 49.5 | 48 | 4 | 2.475
13:48 | 828 | 40 | 36.3846 | 43.6154 | 305 | 305 | 317 | 317 | 317 | 305 | 305 | 317 | 310.1429 | 305 | 270.1429 | 265 | 6.8571 | 12 | 15.5071 | 131 | 135 | 133 | 134 | 140 | 135 | 131 | 135 | 140 | 134.25 | 131 | 94.25 | 91 | 5.75 | 9 | 6.7125 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 42 | 40 | 40 | 44 | 41.5 | 40 | 4 | 2.075
13:52 | 832 | 32 | 28.5692 | 35.4308 | 302 | 302 | 314 | 314 | 314 | 302 | 302 | 314 | 307.1429 | 302 | 275.1429 | 270 | 6.8571 | 12 | 15.3571 | 127 | 129 | 127 | 128 | 134 | 129 | 125 | 129 | 134 | 128.5 | 125 | 96.5 | 93 | 5.5 | 9 | 6.425 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 36 | 33.5 | 32 | 4 | 1.675
13:56 | 836 | 24 | 20.7538 | 27.2462 | 300 | 300 | 312 | 312 | 312 | 300 | 300 | 312 | 305.1429 | 300 | 281.1429 | 276 | 6.8571 | 12 | 15.2571 | 121 | 123 | 121 | 122 | 128 | 123 | 119 | 123 | 128 | 122.5 | 119 | 98.5 | 95 | 5.5 | 9 | 6.125 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 28 | 25.5 | 24 | 4 | 1.275
14:00 | 840 |  | 2.6923 | 2.6923 | 297 | 297 | 309 | 309 | 309 | 297 | 297 | 309 | 302.1429 | 297 | 302.1429 | 297 | 6.8571 | 12 | 15.1071 | 115 | 117 | 115 | 116 | 122 | 117 | 113 | 117 | 122 | 116.5 | 113 | 116.5 | 113 | 5.5 | 9 | 5.825
14:04 | 844 |  | 2.6923 | 2.6923 | 294 | 294 | 306 | 306 | 306 | 294 | 294 | 306 | 299.1429 | 294 | 299.1429 | 294 | 6.8571 | 12 | 14.9571 | 109 | 111 | 109 | 110 | 115 | 111 | 107 | 111 | 115 | 110.375 | 107 | 110.375 | 107 | 4.625 | 8 | 5.5187
14:08 | 848 |  | 2.6923 | 2.6923 | 292 | 292 | 304 | 304 | 304 | 292 | 292 | 304 | 297.1429 | 292 | 297.1429 | 292 | 6.8571 | 12 | 14.8571 | 106 | 108 | 106 | 107 | 112 | 108 | 104 | 108 | 112 | 107.375 | 104 | 107.375 | 104 | 4.625 | 8 | 5.3688
14:12 | 852 |  | 2.6923 | 2.6923 | 289 | 289 | 301 | 301 | 301 | 289 | 289 | 301 | 294.1429 | 289 | 294.1429 | 289 | 6.8571 | 12 | 14.7071 | 103 | 105 | 103 | 104 | 109 | 105 | 101 | 105 | 109 | 104.375 | 101 | 104.375 | 101 | 4.625 | 8 | 5.2188
14:16 | 856 |  | 2.6923 | 2.6923 | 287 | 287 | 299 | 299 | 299 | 287 | 287 | 299 | 292.1429 | 287 | 292.1429 | 287 | 6.8571 | 12 | 14.6071 | 100 | 102 | 100 | 101 | 106 | 102 | 98 | 102 | 106 | 101.375 | 98 | 101.375 | 98 | 4.625 | 8 | 5.0687
14:20 | 860 |  | 2.6923 | 2.6923 | 284 | 284 | 296 | 296 | 296 | 284 | 284 | 296 | 289.1429 | 284 | 289.1429 | 284 | 6.8571 | 12 | 14.4571 | 98 | 100 | 98 | 99 | 104 | 100 | 96 | 100 | 104 | 99.375 | 96 | 99.375 | 96 | 4.625 | 8 | 4.9688
14:24 | 864 |  | 0 | 0 | 282 | 282 | 294 | 294 | 294 | 282 | 282 | 294 | 287.1429 | 282 | 287.1429 | 282 | 6.8571 | 12 | 14.3571 | 96 | 98 | 96 | 97 | 102 | 98 | 94 | 98 | 102 | 97.375 | 94 | 97.375 | 94 | 4.625 | 8 | 4.8688
14:28 | 868 |  | 0 | 0 | 279 | 279 | 291 | 291 | 291 | 279 | 279 | 291 | 284.1429 | 279 | 284.1429 | 279 | 6.8571 | 12 | 14.2071 | 94 | 96 | 94 | 95 | 100 | 96 | 92 | 96 | 100 | 95.375 | 92 | 95.375 | 92 | 4.625 | 8 | 4.7687
14:32 | 872 |  | 0 | 0 | 277 | 277 | 288 | 288 | 288 | 277 | 277 | 288 | 281.7143 | 277 | 281.7143 | 277 | 6.2857 | 11 | 14.0857
14:36 | 876 |  | 0 | 0 | 275 | 275 | 286 | 286 | 286 | 275 | 275 | 286 | 279.7143 | 275 | 279.7143 | 275 | 6.2857 | 11 | 13.9857
14:40 | 880 |  | 0 | 0 | 273 | 273 | 284 | 284 | 284 | 273 | 273 | 284 | 277.7143 | 273 | 277.7143 | 273 | 6.2857 | 11 | 13.8857
14:44 | 884 |  | 0 | 0 | 271 | 271 | 282 | 282 | 282 | 271 | 271 | 282 | 275.7143 | 271 | 275.7143 | 271 | 6.2857 | 11 | 13.7857
14:48 | 888 |  | 0 | 0 | 268 | 268 | 279 | 279 | 279 | 268 | 268 | 279 | 272.7143 | 268 | 272.7143 | 268 | 6.2857 | 11 | 13.6357
14:52 | 892 |  | 0 | 0 | 266 | 266 | 277 | 277 | 277 | 266 | 266 | 277 | 270.7143 | 266 | 270.7143 | 266 | 6.2857 | 11 | 13.5357
14:56 | 896 |  | 0 | 0 | 264 | 264 | 275 | 275 | 275 | 264 | 264 | 275 | 268.7143 | 264 | 268.7143 | 264 | 6.2857 | 11 | 13.4357
15:00 | 900 |  | 0 | 0 | 261 | 261 | 272 | 272 | 272 | 261 | 261 | 272 | 265.7143 | 261 | 265.7143 | 261 | 6.2857 | 11 | 13.2857
15:04 | 904 |  |  |  | 260 | 260 | 271 | 271 | 271 | 260 | 260 | 271 | 264.7143 | 260 | 264.7143 | 260 | 6.2857 | 11 | 13.2357
15:08 | 908 |  |  |  | 257 | 257 | 268 | 268 | 268 | 257 | 257 | 268 | 261.7143 | 257 | 261.7143 | 257 | 6.2857 | 11 | 13.0857
15:12 | 912 |  |  |  | 255 | 255 | 266 | 266 | 266 | 255 | 255 | 266 | 259.7143 | 255 | 259.7143 | 255 | 6.2857 | 11 | 12.9857
15:16 | 916 |  |  |  | 253 | 253 | 264 | 264 | 264 | 253 | 253 | 264 | 257.7143 | 253 | 257.7143 | 253 | 6.2857 | 11 | 12.8857
15:20 | 920 |  |  |  | 251 | 251 | 262 | 262 | 262 | 251 | 251 | 262 | 255.7143 | 251 | 255.7143 | 251 | 6.2857 | 11 | 12.7857
15:24 | 924 |  |  |  | 249 | 249 | 260 | 260 | 260 | 249 | 249 | 260 | 253.7143 | 249 | 253.7143 | 249 | 6.2857 | 11 | 12.6857
15:28 | 928 |  |  |  | 246 | 246 | 257 | 257 | 257 | 246 | 246 | 257 | 250.7143 | 246 | 250.7143 | 246 | 6.2857 | 11 | 12.5357
15:32 | 932 |  |  |  | 244 | 244 | 255 | 255 | 255 | 244 | 244 | 255 | 248.7143 | 244 | 248.7143 | 244 | 6.2857 | 11 | 12.4357
15:36 | 936 |  |  |  | 242 | 242 | 253 | 253 | 253 | 242 | 242 | 253 | 246.7143 | 242 | 246.7143 | 242 | 6.2857 | 11 | 12.3357
15:40 | 940 |  |  |  | 240 | 240 | 251 | 251 | 251 | 240 | 240 | 251 | 244.7143 | 240 | 244.7143 | 240 | 6.2857 | 11 | 12.2357
15:44 | 944 |  |  |  | 238 | 238 | 249 | 249 | 249 | 238 | 238 | 249 | 242.7143 | 238 | 242.7143 | 238 | 6.2857 | 11 | 12.1357
15:48 | 948 |  |  |  | 237 | 237 | 248 | 248 | 248 | 237 | 237 | 248 | 241.7143 | 237 | 241.7143 | 237 | 6.2857 | 11 | 12.0857
15:52 | 952 |  |  |  | 234 | 234 | 245 | 245 | 245 | 234 | 234 | 245 | 238.7143 | 234 | 238.7143 | 234 | 6.2857 | 11 | 11.9357
15:56 | 956 |  |  |  | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 233 | 233 | 244 | 237.7143 | 233 | 237.7143 | 233 | 6.2857 | 11 | 11.8857
16:00 | 960 |  |  |  | 231 | 231 | 242 | 242 | 242 | 231 | 231 | 242 | 235.7143 | 231 | 235.7143 | 231 | 6.2857 | 11 | 11.7857
16:04 | 964 |  |  |  | 229 | 229 | 240 | 240 | 240 | 229 | 229 | 240 | 233.7143 | 229 | 233.7143 | 229 | 6.2857 | 11 | 11.6857
16:08 | 968 |  |  |  | 227 | 227 | 238 | 238 | 238 | 227 | 227 | 238 | 231.7143 | 227 | 231.7143 | 227 | 6.2857 | 11 | 11.5857
16:12 | 972 |  |  |  | 225 | 225 | 236 | 236 | 236 | 225 | 225 | 236 | 229.7143 | 225 | 229.7143 | 225 | 6.2857 | 11 | 11.4857
16:16 | 976 |  |  |  | 223 | 223 | 234 | 234 | 234 | 223 | 223 | 234 | 227.7143 | 223 | 227.7143 | 223 | 6.2857 | 11 | 11.3857
16:20 | 980 |  |  |  | 222 | 222 | 233 | 233 | 233 | 222 | 222 | 233 | 226.7143 | 222 | 226.7143 | 222 | 6.2857 | 11 | 11.3357
16:24 | 984 |  |  |  | 220 | 220 | 231 | 231 | 231 | 220 | 220 | 231 | 224.7143 | 220 | 224.7143 | 220 | 6.2857 | 11 | 11.2357
16:28 | 988 |  |  |  | 218 | 218 | 229 | 229 | 229 | 218 | 218 | 229 | 222.7143 | 218 | 222.7143 | 218 | 6.2857 | 11 | 11.1357
16:32 | 992 |  |  |  | 216 | 216 | 227 | 227 | 227 | 216 | 216 | 227 | 220.7143 | 216 | 220.7143 | 216 | 6.2857 | 11 | 11.0357
16:36 | 996 |  |  |  | 214 | 214 | 225 | 225 | 225 | 214 | 214 | 225 | 218.7143 | 214 | 218.7143 | 214 | 6.2857 | 11 | 10.9357
16:40 | 1000 |  |  |  | 213 | 213 | 224 | 224 | 224 | 213 | 213 | 224 | 217.7143 | 213 | 217.7143 | 213 | 6.2857 | 11 | 10.8857
16:44 | 1004 |  |  |  | 211 | 211 | 222 | 222 | 222 | 211 | 211 | 222 | 215.7143 | 211 | 215.7143 | 211 | 6.2857 | 11 | 10.7857
16:48 | 1008 |  |  |  | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 220 | 214.2857 | 210 | 214.2857 | 210 | 5.7143 | 10 | 10.7143
16:52 | 1012 |  |  |  | 209 | 209 | 219 | 219 | 219 | 209 | 209 | 219 | 213.2857 | 209 | 213.2857 | 209 | 5.7143 | 10 | 10.6643
16:56 | 1016 |  |  |  | 207 | 207 | 217 | 217 | 217 | 207 | 207 | 217 | 211.2857 | 207 | 211.2857 | 207 | 5.7143 | 10 | 10.5643
17:00 | 1020 |  |  |  | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 205 | 205 | 215 | 209.2857 | 205 | 209.2857 | 205 | 5.7143 | 10 | 10.4643
17:04 | 1024 |  |  |  | 204 | 204 | 214 | 214 | 214 | 204 | 204 | 214 | 208.2857 | 204 | 208.2857 | 204 | 5.7143 | 10 | 10.4143
17:08 | 1028 |  |  |  | 202 | 202 | 212 | 212 | 212 | 202 | 202 | 212 | 206.2857 | 202 | 206.2857 | 202 | 5.7143 | 10 | 10.3143
17:12 | 1032 |  |  |  | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 204.2857 | 200 | 204.2857 | 200 | 5.7143 | 10 | 10.2143
17:16 | 1036 |  |  |  | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 199 | 199 | 209 | 203.2857 | 199 | 203.2857 | 199 | 5.7143 | 10 | 10.1643
17:20 | 1040 |  |  |  | 198 | 198 | 208 | 208 | 208 | 198 | 198 | 208 | 202.2857 | 198 | 202.2857 | 198 | 5.7143 | 10 | 10.1143
17:24 | 1044 |  |  |  | 196 | 196 | 206 | 206 | 206 | 196 | 196 | 206 | 200.2857 | 196 | 200.2857 | 196 | 5.7143 | 10 | 10.0143
17:28 | 1048 |  |  |  | 194 | 194 | 204 | 204 | 204 | 194 | 194 | 204 | 198.2857 | 194 | 198.2857 | 194 | 5.7143 | 10 | 9.9143
17:32 | 1052 |  |  |  | 193 | 193 | 203 | 203 | 203 | 193 | 193 | 203 | 197.2857 | 193 | 197.2857 | 193 | 5.7143 | 10 | 9.8643
17:36 | 1056 |  |  |  | 192 | 192 | 202 | 202 | 202 | 192 | 192 | 202 | 196.2857 | 192 | 196.2857 | 192 | 5.7143 | 10 | 9.8143
17:40 | 1060 |  |  |  | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 | 194.2857 | 190 | 194.2857 | 190 | 5.7143 | 10 | 9.7143
17:44 | 1064 |  |  |  | 188 | 188 | 198 | 198 | 198 | 188 | 188 | 198 | 192.2857 | 188 | 192.2857 | 188 | 5.7143 | 10 | 9.6143
17:48 | 1068 |  |  |  | 187 | 187 | 197 | 197 | 197 | 187 | 187 | 197 | 191.2857 | 187 | 191.2857 | 187 | 5.7143 | 10 | 9.5643
17:52 | 1072 |  |  |  | 186 | 186 | 196 | 196 | 196 | 186 | 186 | 196 | 190.2857 | 186 | 190.2857 | 186 | 5.7143 | 10 | 9.5143
17:56 | 1076 |  |  |  | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 184 | 184 | 194 | 188.2857 | 184 | 188.2857 | 184 | 5.7143 | 10 | 9.4143
18:00 | 1080 |  |  |  | 183 | 183 | 193 | 193 | 193 | 183 | 183 | 193 | 187.2857 | 183 | 187.2857 | 183 | 5.7143 | 10 | 9.3643
18:04 | 1084 |  |  |  | 181 | 181 | 191 | 191 | 191 | 181 | 181 | 191 | 185.2857 | 181 | 185.2857 | 181 | 5.7143 | 10 | 9.2643
18:08 | 1088 |  |  |  | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 190 | 184.2857 | 180 | 184.2857 | 180 | 5.7143 | 10 | 9.2143
18:12 | 1092 |  |  |  | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 178 | 178 | 188 | 182.2857 | 178 | 182.2857 | 178 | 5.7143 | 10 | 9.1143
18:16 | 1096 |  |  |  | 177 | 177 | 187 | 187 | 187 | 177 | 177 | 187 | 181.2857 | 177 | 181.2857 | 177 | 5.7143 | 10 | 9.0643
18:20 | 1100 |  |  |  | 176 | 176 | 186 | 186 | 186 | 176 | 176 | 186 | 180.2857 | 176 | 180.2857 | 176 | 5.7143 | 10 | 9.0143
18:24 | 1104 |  |  |  | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | 185 | 179.2857 | 175 | 179.2857 | 175 | 5.7143 | 10 | 8.9643
18:28 | 1108 |  |  |  | 173 | 173 | 183 | 183 | 183 | 173 | 173 | 183 | 177.2857 | 173 | 177.2857 | 173 | 5.7143 | 10 | 8.8643
18:32 | 1112 |  |  |  | 172 | 172 | 182 | 182 | 182 | 172 | 172 | 182 | 176.2857 | 172 | 176.2857 | 172 | 5.7143 | 10 | 8.8143
18:36 | 1116 |  |  |  | 171 | 171 | 181 | 181 | 181 | 171 | 171 | 181 | 175.2857 | 171 | 175.2857 | 171 | 5.7143 | 10 | 8.7643
18:40 | 1120 |  |  |  | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 | 174.2857 | 170 | 174.2857 | 170 | 5.7143 | 10 | 8.7143
18:44 | 1124 |  |  |  | 168 | 168 | 178 | 178 | 178 | 168 | 168 | 178 | 172.2857 | 168 | 172.2857 | 168 | 5.7143 | 10 | 8.6143
18:48 | 1128 |  |  |  | 167 | 167 | 177 | 177 | 177 | 167 | 167 | 177 | 171.2857 | 167 | 171.2857 | 167 | 5.7143 | 10 | 8.5643
18:52 | 1132 |  |  |  | 166 | 166 | 176 | 176 | 176 | 166 | 166 | 176 | 170.2857 | 166 | 170.2857 | 166 | 5.7143 | 10 | 8.5143
18:56 | 1136 |  |  |  | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 165 | 165 | 175 | 169.2857 | 165 | 169.2857 | 165 | 5.7143 | 10 | 8.4643
19:00 | 1140 |  |  |  | 163 | 163 | 173 | 173 | 173 | 163 | 163 | 173 | 167.2857 | 163 | 167.2857 | 163 | 5.7143 | 10 | 8.3643
19:04 | 1144 |  |  |  | 162 | 162 | 172 | 172 | 172 | 162 | 162 | 172 | 166.2857 | 162 | 166.2857 | 162 | 5.7143 | 10 | 8.3143
19:08 | 1148 |  |  |  | 162 | 162 | 171 | 171 | 171 | 162 | 162 | 171 | 165.8571 | 162 | 165.8571 | 162 | 5.1429 | 9 | 8.2929
19:12 | 1152 |  |  |  | 161 | 161 | 170 | 170 | 170 | 161 | 161 | 170 | 164.8571 | 161 | 164.8571 | 161 | 5.1429 | 9 | 8.2429
19:16 | 1156 |  |  |  | 158 | 158 | 167 | 167 | 167 | 158 | 158 | 167 | 161.8571 | 158 | 161.8571 | 158 | 5.1429 | 9 | 8.0929
19:20 | 1160 |  |  |  | 157 | 157 | 166 | 166 | 166 | 157 | 157 | 166 | 160.8571 | 157 | 160.8571 | 157 | 5.1429 | 9 | 8.0429
19:24 | 1164 |  |  |  | 156 | 156 | 165 | 165 | 165 | 156 | 156 | 165 | 159.8571 | 156 | 159.8571 | 156 | 5.1429 | 9 | 7.9929
19:28 | 1168 |  |  |  | 155 | 155 | 164 | 164 | 164 | 155 | 155 | 164 | 158.8571 | 155 | 158.8571 | 155 | 5.1429 | 9 | 7.9429
19:32 | 1172 |  |  |  | 153 | 153 | 162 | 162 | 162 | 153 | 153 | 162 | 156.8571 | 153 | 156.8571 | 153 | 5.1429 | 9 | 7.8429
19:36 | 1176 |  |  |  | 152 | 152 | 161 | 161 | 161 | 152 | 152 | 161 | 155.8571 | 152 | 155.8571 | 152 | 5.1429 | 9 | 7.7929
19:40 | 1180 |  |  |  | 151 | 151 | 160 | 160 | 160 | 151 | 151 | 160 | 154.8571 | 151 | 154.8571 | 151 | 5.1429 | 9 | 7.7429
19:44 | 1184 |  |  |  | 150 | 150 | 159 | 159 | 159 | 150 | 150 | 159 | 153.8571 | 150 | 153.8571 | 150 | 5.1429 | 9 | 7.6929
19:48 | 1188 |  |  |  | 148 | 148 | 157 | 157 | 157 | 148 | 148 | 157 | 151.8571 | 148 | 151.8571 | 148 | 5.1429 | 9 | 7.5929
19:52 | 1192 |  |  |  | 147 | 147 | 156 | 156 | 156 | 147 | 147 | 156 | 150.8571 | 147 | 150.8571 | 147 | 5.1429 | 9 | 7.5429
19:56 | 1196 |  |  |  | 146 | 146 | 155 | 155 | 155 | 146 | 146 | 155 | 149.8571 | 146 | 149.8571 | 146 | 5.1429 | 9 | 7.4929
20:00 | 1200 |  |  |  | 145 | 145 | 154 | 154 | 154 | 145 | 145 | 154 | 148.8571 | 145 | 148.8571 | 145 | 5.1429 | 9 | 7.4429
20:04 | 1204 |  |  |  | 143 | 143 | 152 | 152 | 152 | 143 | 143 | 152 | 146.8571 | 143 | 146.8571 | 143 | 5.1429 | 9 | 7.3429
20:08 | 1208 |  |  |  | 142 | 142 | 151 | 151 | 151 | 142 | 142 | 151 | 145.8571 | 142 | 145.8571 | 142 | 5.1429 | 9 | 7.2929
20:12 | 1212 |  |  |  | 141 | 141 | 150 | 150 | 150 | 141 | 141 | 150 | 144.8571 | 141 | 144.8571 | 141 | 5.1429 | 9 | 7.2429
20:16 | 1216 |  |  |  | 140 | 140 | 149 | 149 | 149 | 140 | 140 | 149 | 143.8571 | 140 | 143.8571 | 140 | 5.1429 | 9 | 7.1929
20:20 | 1220 |  |  |  | 138 | 138 | 147 | 147 | 147 | 138 | 138 | 147 | 141.8571 | 138 | 141.8571 | 138 | 5.1429 | 9 | 7.0929
20:24 | 1224 |  |  |  | 137 | 137 | 146 | 146 | 146 | 137 | 137 | 146 | 140.8571 | 137 | 140.8571 | 137 | 5.1429 | 9 | 7.0429
20:28 | 1228 |  |  |  | 136 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 136 | 145 | 139.8571 | 136 | 139.8571 | 136 | 5.1429 | 9 | 6.9929
20:32 | 1232 |  |  |  | 135 | 135 | 144 | 144 | 144 | 135 | 135 | 144 | 138.8571 | 135 | 138.8571 | 135 | 5.1429 | 9 | 6.9429
20:36 | 1236 |  |  |  | 133 | 133 | 142 | 142 | 142 | 133 | 133 | 142 | 136.8571 | 133 | 136.8571 | 133 | 5.1429 | 9 | 6.8429
20:40 | 1240 |  |  |  | 132 | 132 | 141 | 141 | 141 | 132 | 132 | 141 | 135.8571 | 132 | 135.8571 | 132 | 5.1429 | 9 | 6.7929
20:44 | 1244 |  |  |  | 131 | 131 | 140 | 140 | 140 | 131 | 131 | 140 | 134.8571 | 131 | 134.8571 | 131 | 5.1429 | 9 | 6.7429
20:48 | 1248 |  |  |  | 130 | 130 | 139 | 139 | 139 | 130 | 130 | 139 | 133.8571 | 130 | 133.8571 | 130 | 5.1429 | 9 | 6.6929
20:52 | 1252 |  |  |  | 128 | 128 | 137 | 137 | 137 | 128 | 128 | 137 | 131.8571 | 128 | 131.8571 | 128 | 5.1429 | 9 | 6.5929
20:56 | 1256 |  |  |  | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 | 127 | 127 | 136 | 130.8571 | 127 | 130.8571 | 127 | 5.1429 | 9 | 6.5429
21:00 | 1260 |  |  |  | 126 | 126 | 135 | 135 | 135 | 126 | 126 | 135 | 129.8571 | 126 | 129.8571 | 126 | 5.1429 | 9 | 6.4929
21:04 | 1264 |  |  |  | 125 | 125 | 134 | 134 | 134 | 125 | 125 | 134 | 128.8571 | 125 | 128.8571 | 125 | 5.1429 | 9 | 6.4429
21:08 | 1268 |  |  |  | 123 | 123 | 132 | 132 | 132 | 123 | 123 | 132 | 126.8571 | 123 | 126.8571 | 123 | 5.1429 | 9 | 6.3429
21:12 | 1272 |  |  |  | 122 | 122 | 131 | 131 | 131 | 122 | 122 | 131 | 125.8571 | 122 | 125.8571 | 122 | 5.1429 | 9 | 6.2929
21:16 | 1276 |  |  |  | 121 | 121 | 130 | 130 | 130 | 121 | 121 | 130 | 124.8571 | 121 | 124.8571 | 121 | 5.1429 | 9 | 6.2429
21:20 | 1280 |  |  |  | 120 | 120 | 129 | 129 | 129 | 120 | 120 | 129 | 123.8571 | 120 | 123.8571 | 120 | 5.1429 | 9 | 6.1929
21:24 | 1284
21:28 | 1288

## 1oC_min
0:08
|  |  | FAIXA PERMITIDA |  | A | [11 empty] | B | [10 empty] | Diferenças |  |  |  |  | C
Tempo (s) | Temp (min) | Forno (oC) | INF | SUP | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Diferença | Permitido | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Forno × Média | Forno × Ponto | Ponto × Média | Ponto × Ponto | Permitido | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | MÁX | MÉD | MIN | Diferença | Permitido
0:00 | 0 | 25 | 23.75 | 26.25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8571 | 24 | 1 | 1.2429 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25.25 | 25 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1 | 1.2625 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25.25 | 25 | 1 | 1.2625
0:08 | 8 | 33 | 31.35 | 34.65 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.8571 | 33 | 1 | 1.6929 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35.375 | 35 | 2.375 | 2 | 0.625 | 1 | 1.7688 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32.75 | 32 | 1 | 1.6375
0:16 | 16 | 41 | 38.95 | 43.05 | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43.4286 | 42 | 2 | 2.1714 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43.125 | 42 | 2.125 | 1 | 1.125 | 2 | 2.1562 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40.75 | 40 | 1 | 2.0375 | Diferença Permitida
0:24 | 24 | 49 | 46.55 | 51.45 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48.4286 | 47 | 2 | 2.4214 | 49 | 51 | 50 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48.75 | 48 | 1 | 2.4375 | 1 | 20
0:32 | 32 | 57 | 54.15 | 59.85 | 57 | 56 | 55 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 55.7143 | 54 | 3 | 2.7857 | 57 | 59 | 58 | 57 | 59 | 59 | 57 | 58 | 59 | 58 | 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.9 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56.75 | 56 | 1 | 2.8375 | 5 | 100
0:40 | 40 | 65 | 61.75 | 68.25 | 65 | 65 | 64 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64.2857 | 62 | 3 | 3.2143 | 65 | 67 | 66 | 64 | 67 | 67 | 65 | 66 | 67 | 65.875 | 64 | 0.875 | 1 | 1.875 | 3 | 3.2938 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64.75 | 64 | 1 | 3.2375 | 20 | 750
0:48 | 48 | 73 | 69.35 | 76.65 | 73 | 73 | 72 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72.2857 | 70 | 3 | 3.6143 | 73 | 75 | 74 | 72 | 75 | 75 | 73 | 74 | 75 | 73.875 | 72 | 0.875 | 1 | 1.875 | 3 | 3.6938 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72.75 | 72 | 1 | 3.6375
0:56 | 56 | 81 | 76.95 | 85.05 | 81 | 81 | 80 | 78 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80.2857 | 78 | 3 | 4.0143 | 81 | 83 | 82 | 80 | 83 | 83 | 81 | 82 | 83 | 81.875 | 80 | 0.875 | 1 | 1.875 | 3 | 4.0938 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80.75 | 80 | 1 | 4.0375
1:04 | 64 | 89 | 84.55 | 93.45 | 89 | 89 | 87 | 85 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 85 | 4 | 4.4 | 89 | 91 | 90 | 88 | 91 | 91 | 89 | 90 | 91 | 89.875 | 88 | 0.875 | 1 | 1.875 | 3 | 4.4938 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88.75 | 88 | 1 | 4.4375
1:12 | 72 | 97 | 92.15 | 101.85 | 97 | 97 | 96 | 93 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96.1429 | 93 | 4 | 4.8071 | 97 | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97.75 | 96 | 0.75 | 1 | 1.75 | 3 | 4.8875 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96.75 | 96 | 1 | 4.8375
1:20 | 80 | 105 | 99.75 | 110.25 | 105 | 105 | 103 | 100 | 103 | 105 | 105 | 105 | 103.7143 | 100 | 5 | 5.1857 | 104 | 104 | 106 | 102 | 107 | 106 | 104 | 105 | 107 | 104.75 | 102 | 0.25 | 3 | 2.75 | 5 | 5.2375 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104.75 | 104 | 1 | 5.2375
1:28 | 88 | 113 | 107.7 | 118.3 | 113 | 113 | 111 | 108 | 111 | 113 | 113 | 113 | 111.7143 | 108 | 5 | 5.5857 | 112 | 112 | 114 | 110 | 115 | 114 | 112 | 113 | 115 | 112.75 | 110 | 0.25 | 3 | 2.75 | 5 | 5.6375 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112.75 | 112 | 1 | 5.6375
1:36 | 96 | 121 | 115.5154 | 126.4846 | 121 | 120 | 119 | 116 | 119 | 121 | 121 | 121 | 119.5714 | 116 | 5 | 5.9786 | 120 | 120 | 122 | 117 | 122 | 122 | 120 | 121 | 122 | 120.5 | 117 | 0.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6.025 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120.75 | 120 | 1 | 6.0375
1:44 | 104 | 129 | 123.3308 | 134.6692 | 129 | 129 | 127 | 124 | 127 | 128 | 129 | 129 | 127.5714 | 124 | 5 | 6.3786 | 128 | 128 | 130 | 125 | 130 | 130 | 128 | 129 | 130 | 128.5 | 125 | 0.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6.425 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128.75 | 128 | 1 | 6.4375
1:52 | 112 | 137 | 131.1462 | 142.8538 | 137 | 136 | 135 | 132 | 135 | 137 | 137 | 137 | 135.5714 | 132 | 5 | 6.7786 | 136 | 136 | 138 | 133 | 138 | 138 | 136 | 137 | 138 | 136.5 | 133 | 0.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6.825 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136.75 | 136 | 1 | 6.8375
2:00 | 120 | 145 | 138.9615 | 151.0385 | 145 | 145 | 143 | 140 | 144 | 145 | 145 | 145 | 143.8571 | 140 | 5 | 7.1929 | 144 | 144 | 146 | 141 | 146 | 146 | 144 | 145 | 146 | 144.5 | 141 | 0.5 | 4 | 3.5 | 5 | 7.225 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144.75 | 144 | 1 | 7.2375
2:08 | 128 | 153 | 146.7769 | 159.2231 | 153 | 152 | 152 | 147 | 152 | 152 | 153 | 153 | 151.5714 | 147 | 6 | 7.5786 | 152 | 152 | 154 | 149 | 154 | 154 | 152 | 153 | 154 | 152.5 | 149 | 0.5 | 4 | 3.5 | 5 | 7.625 | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152.75 | 152 | 1 | 7.6375
2:16 | 136 | 161 | 154.5923 | 167.4077 | 161 | 161 | 159 | 155 | 159 | 161 | 161 | 161 | 159.5714 | 155 | 6 | 7.9786 | 160 | 160 | 162 | 157 | 162 | 162 | 160 | 161 | 162 | 160.5 | 157 | 0.5 | 4 | 3.5 | 5 | 8.025 | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 161 | 160.75 | 160 | 1 | 8.0375
2:24 | 144 | 169 | 162.4077 | 175.5923 | 169 | 169 | 168 | 163 | 168 | 169 | 169 | 169 | 167.8571 | 163 | 6 | 8.3929 | 168 | 168 | 170 | 165 | 170 | 170 | 167 | 168 | 170 | 168.25 | 165 | 0.75 | 4 | 3.25 | 5 | 8.4125 | 169 | 169 | 169 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 168.75 | 168 | 1 | 8.4375
2:32 | 152 | 177 | 170.2231 | 183.7769 | 177 | 176 | 175 | 171 | 176 | 176 | 177 | 177 | 175.4286 | 171 | 6 | 8.7714 | 176 | 176 | 178 | 172 | 178 | 178 | 175 | 176 | 178 | 176.125 | 172 | 0.875 | 5 | 4.125 | 6 | 8.8063 | 177 | 177 | 177 | 176 | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 | 176.75 | 176 | 1 | 8.8375
2:40 | 160 | 185 | 178.0385 | 191.9615 | 185 | 184 | 184 | 179 | 185 | 184 | 185 | 185 | 183.7143 | 179 | 6 | 9.1857 | 184 | 184 | 185 | 181 | 186 | 186 | 183 | 184 | 186 | 184.125 | 181 | 0.875 | 4 | 3.125 | 5 | 9.2063 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184.75 | 184 | 1 | 9.2375
2:48 | 168 | 193 | 185.8538 | 200.1462 | 193 | 193 | 192 | 187 | 192 | 193 | 193 | 193 | 191.8571 | 187 | 6 | 9.5929 | 192 | 192 | 193 | 189 | 195 | 194 | 191 | 192 | 195 | 192.25 | 189 | 0.75 | 4 | 3.25 | 6 | 9.6125 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192.75 | 192 | 1 | 9.6375
2:56 | 176 | 201 | 193.6692 | 208.3308 | 201 | 200 | 199 | 195 | 200 | 201 | 201 | 201 | 199.5714 | 195 | 6 | 9.9786 | 200 | 200 | 201 | 196 | 202 | 202 | 199 | 200 | 202 | 200 | 196 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200.75 | 200 | 1 | 10.0375
3:04 | 184 | 209 | 201.4846 | 216.5154 | 207 | 207 | 208 | 204 | 209 | 209 | 207 | 209 | 207.2857 | 204 | 5 | 10.3643 | 208 | 208 | 209 | 205 | 210 | 210 | 207 | 208 | 210 | 208.125 | 205 | 0.875 | 4 | 3.125 | 5 | 10.4062 | 209 | 209 | 209 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 208.75 | 208 | 1 | 10.4375
3:12 | 192 | 217 | 209.3 | 224.7 | 215 | 215 | 216 | 212 | 217 | 217 | 215 | 217 | 215.2857 | 212 | 5 | 10.7643 | 216 | 216 | 217 | 213 | 218 | 218 | 215 | 216 | 218 | 216.125 | 213 | 0.875 | 4 | 3.125 | 5 | 10.8063 | 217 | 217 | 217 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 217 | 216.75 | 216 | 1 | 10.8375
3:20 | 200 | 225 | 217.1154 | 232.8846 | 223 | 223 | 224 | 220 | 225 | 225 | 223 | 225 | 223.2857 | 220 | 5 | 11.1643 | 224 | 223 | 225 | 221 | 226 | 226 | 223 | 224 | 226 | 224 | 221 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11.2 | 225 | 225 | 225 | 224 | 224 | 225 | 225 | 225 | 225 | 224.75 | 224 | 1 | 11.2375
3:28 | 208 | 233 | 224.9308 | 241.0692 | 231 | 230 | 232 | 228 | 233 | 233 | 231 | 233 | 231.1429 | 228 | 5 | 11.5571 | 232 | 231 | 233 | 229 | 234 | 234 | 231 | 232 | 234 | 232 | 229 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11.6 | 233 | 233 | 233 | 232 | 232 | 233 | 233 | 233 | 233 | 232.75 | 232 | 1 | 11.6375
3:36 | 216 | 241 | 232.7462 | 249.2538 | 239 | 238 | 240 | 236 | 241 | 241 | 239 | 241 | 239.1429 | 236 | 5 | 11.9571 | 240 | 239 | 241 | 237 | 242 | 242 | 239 | 240 | 242 | 240 | 237 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240.75 | 240 | 1 | 12.0375
3:44 | 224 | 249 | 240.5615 | 257.4385 | 247 | 246 | 248 | 244 | 249 | 249 | 247 | 249 | 247.1429 | 244 | 5 | 12.3571 | 248 | 247 | 249 | 245 | 250 | 250 | 247 | 248 | 250 | 248 | 245 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12.4 | 249 | 249 | 249 | 248 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 248.75 | 248 | 1 | 12.4375
3:52 | 232 | 257 | 248.3769 | 265.6231 | 255 | 254 | 256 | 252 | 257 | 257 | 255 | 257 | 255.1429 | 252 | 5 | 12.7571 | 256 | 255 | 257 | 253 | 258 | 258 | 255 | 256 | 258 | 256 | 253 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12.8 | 257 | 257 | 257 | 256 | 256 | 257 | 257 | 257 | 257 | 256.75 | 256 | 1 | 12.8375
4:00 | 240 | 265 | 256.1923 | 273.8077 | 263 | 262 | 264 | 260 | 265 | 265 | 263 | 265 | 263.1429 | 260 | 5 | 13.1571 | 264 | 263 | 265 | 261 | 266 | 266 | 263 | 264 | 266 | 264 | 261 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13.2 | 265 | 265 | 265 | 264 | 264 | 265 | 265 | 265 | 265 | 264.75 | 264 | 1 | 13.2375
4:08 | 248 | 273 | 264.0077 | 281.9923 | 271 | 270 | 272 | 268 | 273 | 273 | 271 | 273 | 271.1429 | 268 | 5 | 13.5571 | 272 | 271 | 273 | 269 | 274 | 274 | 271 | 272 | 274 | 272 | 269 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13.6 | 273 | 273 | 273 | 272 | 271 | 273 | 273 | 273 | 273 | 272.625 | 271 | 2 | 13.6312
4:16 | 256 | 281 | 271.8231 | 290.1769 | 279 | 278 | 280 | 276 | 281 | 281 | 279 | 281 | 279.1429 | 276 | 5 | 13.9571 | 280 | 279 | 281 | 277 | 281 | 282 | 279 | 280 | 282 | 279.875 | 277 | 1.125 | 4 | 2.875 | 5 | 13.9938 | 281 | 281 | 281 | 280 | 279 | 281 | 281 | 281 | 281 | 280.625 | 279 | 2 | 14.0312
4:24 | 264 | 289 | 279.6385 | 298.3615 | 287 | 286 | 288 | 284 | 288 | 289 | 287 | 289 | 287 | 284 | 5 | 14.35 | 288 | 287 | 289 | 285 | 289 | 290 | 287 | 288 | 290 | 287.875 | 285 | 1.125 | 4 | 2.875 | 5 | 14.3938 | 289 | 289 | 289 | 288 | 287 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288.625 | 287 | 2 | 14.4313
4:32 | 272 | 297 | 287.4538 | 306.5462 | 295 | 294 | 296 | 292 | 296 | 297 | 295 | 297 | 295 | 292 | 5 | 14.75 | 296 | 295 | 297 | 293 | 297 | 298 | 295 | 296 | 298 | 295.875 | 293 | 1.125 | 4 | 2.875 | 5 | 14.7937 | 297 | 297 | 297 | 296 | 295 | 297 | 297 | 297 | 297 | 296.625 | 295 | 2 | 14.8313
4:40 | 280 | 305 | 295.2692 | 314.7308 | 303 | 302 | 304 | 301 | 304 | 305 | 303 | 305 | 303.1429 | 301 | 4 | 15.1571 | 304 | 303 | 305 | 302 | 305 | 305 | 303 | 304 | 305 | 303.875 | 302 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 15.1937 | 305 | 305 | 305 | 304 | 303 | 305 | 305 | 305 | 305 | 304.625 | 303 | 2 | 15.2312
4:48 | 288 | 313 | 303.0846 | 322.9154 | 311 | 310 | 312 | 309 | 312 | 312 | 311 | 312 | 311 | 309 | 3 | 15.55 | 312 | 311 | 313 | 310 | 313 | 313 | 311 | 312 | 313 | 311.875 | 310 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 15.5938 | 313 | 313 | 313 | 312 | 311 | 313 | 313 | 313 | 313 | 312.625 | 311 | 2 | 15.6312
4:56 | 296 | 321 | 310.9 | 331.1 | 319 | 318 | 320 | 317 | 320 | 320 | 319 | 320 | 319 | 317 | 3 | 15.95 | 320 | 319 | 321 | 318 | 321 | 321 | 319 | 320 | 321 | 319.875 | 318 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 15.9938 | 321 | 321 | 321 | 320 | 319 | 321 | 321 | 321 | 321 | 320.625 | 319 | 2 | 16.0312
5:04 | 304 | 329 | 318.7154 | 339.2846 | 327 | 326 | 328 | 325 | 328 | 328 | 327 | 328 | 327 | 325 | 3 | 16.35 | 328 | 327 | 329 | 326 | 329 | 329 | 327 | 328 | 329 | 327.875 | 326 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 16.3938 | 329 | 329 | 329 | 328 | 327 | 329 | 329 | 329 | 329 | 328.625 | 327 | 2 | 16.4312
5:12 | 312 | 337 | 326.5308 | 347.4692 | 335 | 334 | 336 | 333 | 336 | 336 | 335 | 336 | 335 | 333 | 3 | 16.75 | 336 | 335 | 337 | 334 | 337 | 337 | 335 | 336 | 337 | 335.875 | 334 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 16.7937 | 337 | 337 | 337 | 336 | 335 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336.625 | 335 | 2 | 16.8313
5:20 | 320 | 345 | 334.3462 | 355.6538 | 343 | 342 | 344 | 341 | 344 | 344 | 343 | 344 | 343 | 341 | 3 | 17.15 | 344 | 343 | 345 | 342 | 345 | 345 | 343 | 344 | 345 | 343.875 | 342 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 17.1938 | 345 | 345 | 345 | 344 | 343 | 345 | 345 | 345 | 345 | 344.625 | 343 | 2 | 17.2312
5:28 | 328 | 353 | 342.1615 | 363.8385 | 351 | 350 | 352 | 349 | 352 | 352 | 351 | 352 | 351 | 349 | 3 | 17.55 | 352 | 351 | 353 | 350 | 353 | 353 | 351 | 352 | 353 | 351.875 | 350 | 1.125 | 3 | 1.875 | 3 | 17.5938 | 353 | 353 | 353 | 352 | 351 | 353 | 353 | 353 | 353 | 352.625 | 351 | 2 | 17.6313
5:36 | 336 | 361 | 349.9769 | 372.0231 | 359 | 357 | 360 | 357 | 359 | 360 | 359 | 360 | 358.7143 | 357 | 3 | 17.9357 | 360 | 358 | 361 | 358 | 360 | 361 | 359 | 360 | 361 | 359.625 | 358 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 17.9812 | 361 | 361 | 361 | 360 | 359 | 361 | 361 | 361 | 361 | 360.625 | 359 | 2 | 18.0312
5:44 | 344 | 369 | 357.7923 | 380.2077 | 367 | 365 | 368 | 365 | 367 | 368 | 367 | 368 | 366.7143 | 365 | 3 | 18.3357 | 368 | 366 | 369 | 366 | 368 | 369 | 367 | 368 | 369 | 367.625 | 366 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 18.3813 | 369 | 369 | 369 | 368 | 367 | 369 | 369 | 369 | 369 | 368.625 | 367 | 2 | 18.4312
5:52 | 352 | 377 | 365.6077 | 388.3923 | 375 | 373 | 376 | 373 | 375 | 376 | 375 | 376 | 374.7143 | 373 | 3 | 18.7357 | 376 | 374 | 377 | 374 | 376 | 377 | 375 | 376 | 377 | 375.625 | 374 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 18.7812 | 377 | 377 | 377 | 376 | 375 | 377 | 377 | 377 | 377 | 376.625 | 375 | 2 | 18.8313
6:00 | 360 | 385 | 373.4231 | 396.5769 | 383 | 381 | 384 | 381 | 383 | 384 | 383 | 384 | 382.7143 | 381 | 3 | 19.1357 | 384 | 382 | 385 | 382 | 384 | 385 | 383 | 384 | 385 | 383.625 | 382 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 19.1812 | 385 | 385 | 385 | 384 | 383 | 385 | 385 | 385 | 385 | 384.625 | 383 | 2 | 19.2312
6:08 | 368 | 393 | 381.2385 | 404.7615 | 391 | 389 | 392 | 389 | 391 | 392 | 391 | 392 | 390.7143 | 389 | 3 | 19.5357 | 392 | 390 | 393 | 390 | 392 | 393 | 391 | 392 | 393 | 391.625 | 390 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 19.5813 | 393 | 393 | 393 | 392 | 391 | 393 | 393 | 393 | 393 | 392.625 | 391 | 2 | 19.6313
6:16 | 376 | 401 | 389.0538 | 412.9462 | 399 | 397 | 400 | 397 | 399 | 400 | 399 | 400 | 398.7143 | 397 | 3 | 19.9357 | 400 | 398 | 401 | 398 | 400 | 401 | 399 | 400 | 401 | 399.625 | 398 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 19.9812 | 401 | 401 | 401 | 400 | 399 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400.625 | 399 | 2 | 20.0312
6:24 | 384 | 409 | 396.8692 | 421.1308 | 407 | 405 | 408 | 405 | 407 | 408 | 407 | 408 | 406.7143 | 405 | 3 | 20.3357 | 408 | 406 | 409 | 406 | 408 | 409 | 407 | 408 | 409 | 407.625 | 406 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 20.3813 | 409 | 409 | 409 | 408 | 407 | 409 | 409 | 409 | 409 | 408.625 | 407 | 2 | 20.4312
6:32 | 392 | 417 | 404.6846 | 429.3154 | 415 | 413 | 416 | 413 | 415 | 416 | 415 | 416 | 414.7143 | 413 | 3 | 20.7357 | 416 | 414 | 417 | 414 | 416 | 417 | 415 | 416 | 417 | 415.625 | 414 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 20.7812 | 417 | 417 | 417 | 416 | 415 | 417 | 417 | 417 | 417 | 416.625 | 415 | 2 | 20.8313
6:40 | 400 | 425 | 412.5 | 437.5 | 423 | 421 | 424 | 421 | 423 | 424 | 423 | 424 | 422.7143 | 421 | 3 | 21.1357 | 424 | 422 | 425 | 422 | 424 | 425 | 423 | 424 | 425 | 423.625 | 422 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 21.1812 | 425 | 425 | 425 | 424 | 423 | 425 | 425 | 425 | 425 | 424.625 | 423 | 2 | 21.2312
6:48 | 408 | 433 | 420.3154 | 445.6846 | 431 | 429 | 432 | 429 | 431 | 432 | 431 | 432 | 430.7143 | 429 | 3 | 21.5357 | 432 | 430 | 433 | 430 | 432 | 433 | 431 | 432 | 433 | 431.625 | 430 | 1.375 | 3 | 1.625 | 3 | 21.5813 | 433 | 433 | 433 | 432 | 431 | 433 | 433 | 433 | 433 | 432.625 | 431 | 2 | 21.6313
6:56 | 416 | 441 | 428.1308 | 453.8692 | 439 | 437 | 440 | 437 | 438 | 440 | 439 | 440 | 438.5714 | 437 | 3 | 21.9286 | 440 | 438 | 441 | 438 | 439 | 441 | 439 | 440 | 441 | 439.5 | 438 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 21.975 | 441 | 441 | 441 | 440 | 439 | 441 | 441 | 441 | 441 | 440.625 | 439 | 2 | 22.0312
7:04 | 424 | 449 | 435.9462 | 462.0538 | 447 | 445 | 448 | 445 | 446 | 448 | 447 | 448 | 446.5714 | 445 | 3 | 22.3286 | 448 | 446 | 449 | 446 | 447 | 449 | 447 | 448 | 449 | 447.5 | 446 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 22.375 | 449 | 449 | 449 | 448 | 447 | 449 | 449 | 449 | 449 | 448.625 | 447 | 2 | 22.4312
7:12 | 432 | 457 | 443.7615 | 470.2385 | 455 | 453 | 456 | 453 | 454 | 456 | 455 | 456 | 454.5714 | 453 | 3 | 22.7286 | 456 | 454 | 457 | 454 | 455 | 457 | 455 | 456 | 457 | 455.5 | 454 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 22.775 | 457 | 457 | 457 | 456 | 455 | 457 | 457 | 457 | 457 | 456.625 | 455 | 2 | 22.8313
7:20 | 440 | 465 | 451.5769 | 478.4231 | 463 | 461 | 464 | 461 | 462 | 464 | 463 | 464 | 462.5714 | 461 | 3 | 23.1286 | 464 | 462 | 465 | 462 | 463 | 465 | 462 | 463 | 465 | 463.25 | 462 | 1.75 | 3 | 1.75 | 3 | 23.1625 | 465 | 465 | 465 | 464 | 463 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464.625 | 463 | 2 | 23.2312
7:28 | 448 | 473 | 459.3923 | 486.6077 | 471 | 469 | 472 | 469 | 470 | 472 | 471 | 472 | 470.5714 | 469 | 3 | 23.5286 | 472 | 470 | 473 | 470 | 471 | 473 | 470 | 471 | 473 | 471.25 | 470 | 1.75 | 3 | 1.75 | 3 | 23.5625 | 473 | 473 | 473 | 472 | 471 | 473 | 473 | 473 | 473 | 472.625 | 471 | 2 | 23.6313
7:36 | 456 | 481 | 467.2077 | 494.7923 | 479 | 477 | 480 | 477 | 478 | 480 | 479 | 480 | 478.5714 | 477 | 3 | 23.9286 | 480 | 478 | 481 | 478 | 479 | 481 | 478 | 479 | 481 | 479.25 | 478 | 1.75 | 3 | 1.75 | 3 | 23.9625 | 481 | 481 | 481 | 480 | 479 | 481 | 481 | 481 | 481 | 480.625 | 479 | 2 | 24.0312
7:44 | 464 | 489 | 475.0231 | 502.9769 | 487 | 485 | 488 | 485 | 486 | 488 | 487 | 488 | 486.5714 | 485 | 3 | 24.3286 | 488 | 486 | 489 | 486 | 487 | 489 | 486 | 487 | 489 | 487.25 | 486 | 1.75 | 3 | 1.75 | 3 | 24.3625 | 489 | 489 | 489 | 488 | 487 | 489 | 489 | 489 | 489 | 488.625 | 487 | 2 | 24.4312
7:52 | 472 | 497 | 482.8385 | 511.1615 | 495 | 492 | 496 | 493 | 494 | 496 | 495 | 496 | 494.4286 | 492 | 4 | 24.7214 | 496 | 493 | 497 | 494 | 495 | 497 | 494 | 495 | 497 | 495.125 | 493 | 1.875 | 4 | 2.125 | 4 | 24.7563 | 497 | 497 | 497 | 496 | 495 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496.625 | 495 | 2 | 24.8313
8:00 | 480 | 505 | 490.6538 | 519.3462 | 503 | 500 | 504 | 502 | 502 | 504 | 503 | 504 | 502.5714 | 500 | 4 | 25.1286 | 504 | 501 | 505 | 503 | 503 | 505 | 502 | 503 | 505 | 503.25 | 501 | 1.75 | 4 | 2.25 | 4 | 25.1625 | 505 | 505 | 505 | 504 | 503 | 505 | 505 | 505 | 505 | 504.625 | 503 | 2 | 25.2312
8:08 | 488 | 513 | 498.4692 | 527.5308 | 511 | 508 | 512 | 510 | 510 | 511 | 511 | 512 | 510.4286 | 508 | 4 | 25.5214 | 512 | 509 | 513 | 511 | 511 | 512 | 510 | 511 | 513 | 511.125 | 509 | 1.875 | 4 | 2.125 | 4 | 25.5562 | 513 | 513 | 513 | 512 | 511 | 513 | 513 | 513 | 513 | 512.625 | 511 | 2 | 25.6313
8:16 | 496 | 521 | 506.2846 | 535.7154 | 519 | 516 | 520 | 518 | 517 | 519 | 519 | 520 | 518.2857 | 516 | 4 | 25.9143 | 520 | 517 | 521 | 519 | 518 | 520 | 518 | 519 | 521 | 519 | 517 | 2 | 4 | 2 | 4 | 25.95 | 521 | 521 | 521 | 520 | 519 | 521 | 521 | 521 | 521 | 520.625 | 519 | 2 | 26.0312
8:24 | 504 | 529 | 514.1 | 543.9 | 527 | 524 | 528 | 526 | 525 | 527 | 527 | 528 | 526.2857 | 524 | 4 | 26.3143 | 528 | 525 | 529 | 527 | 526 | 528 | 526 | 527 | 529 | 527 | 525 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26.35 | 529 | 529 | 529 | 528 | 527 | 529 | 529 | 529 | 529 | 528.625 | 527 | 2 | 26.4312
8:32 | 512 | 537 | 521.9154 | 552.0846 | 535 | 532 | 536 | 534 | 533 | 535 | 535 | 536 | 534.2857 | 532 | 4 | 26.7143 | 536 | 533 | 537 | 535 | 534 | 536 | 534 | 535 | 537 | 535 | 533 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26.75 | 537 | 537 | 537 | 536 | 535 | 537 | 537 | 537 | 537 | 536.625 | 535 | 2 | 26.8313
8:40 | 520 | 545 | 529.7308 | 560.2692 | 543 | 540 | 544 | 542 | 541 | 543 | 543 | 544 | 542.2857 | 540 | 4 | 27.1143 | 544 | 541 | 545 | 543 | 542 | 544 | 542 | 543 | 545 | 543 | 541 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27.15 | 545 | 545 | 545 | 544 | 543 | 545 | 545 | 545 | 545 | 544.625 | 543 | 2 | 27.2312
8:48 | 528 | 553 | 537.5462 | 568.4538 | 551 | 548 | 552 | 550 | 549 | 551 | 551 | 552 | 550.2857 | 548 | 4 | 27.5143 | 552 | 549 | 553 | 551 | 550 | 552 | 550 | 551 | 553 | 551 | 549 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27.55 | 553 | 553 | 553 | 552 | 551 | 553 | 553 | 553 | 553 | 552.625 | 551 | 2 | 27.6313
8:56 | 536 | 561 | 545.3615 | 576.6385 | 559 | 556 | 560 | 558 | 557 | 559 | 559 | 560 | 558.2857 | 556 | 4 | 27.9143 | 560 | 557 | 561 | 559 | 558 | 560 | 558 | 559 | 561 | 559 | 557 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27.95 | 561 | 561 | 561 | 560 | 559 | 561 | 561 | 561 | 561 | 560.625 | 559 | 2 | 28.0312
9:04 | 544 | 569 | 553.1769 | 584.8231 | 567 | 564 | 568 | 566 | 565 | 567 | 567 | 568 | 566.2857 | 564 | 4 | 28.3143 | 568 | 565 | 569 | 567 | 566 | 568 | 566 | 567 | 569 | 567 | 565 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28.35 | 569 | 569 | 569 | 568 | 567 | 569 | 569 | 569 | 569 | 568.625 | 567 | 2 | 28.4312
9:12 | 552 | 577 | 560.9923 | 593.0077 | 575 | 572 | 576 | 574 | 573 | 575 | 575 | 576 | 574.2857 | 572 | 4 | 28.7143 | 576 | 573 | 577 | 575 | 574 | 576 | 574 | 575 | 577 | 575 | 573 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28.75 | 577 | 577 | 577 | 576 | 575 | 577 | 577 | 577 | 577 | 576.625 | 575 | 2 | 28.8313
9:20 | 560 | 585 | 568.8077 | 601.1923 | 583 | 580 | 584 | 582 | 581 | 583 | 583 | 584 | 582.2857 | 580 | 4 | 29.1143 | 584 | 581 | 585 | 583 | 582 | 584 | 582 | 583 | 585 | 583 | 581 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29.15 | 585 | 585 | 585 | 584 | 583 | 585 | 585 | 585 | 585 | 584.625 | 583 | 2 | 29.2312
9:28 | 568 | 593 | 576.6231 | 609.3769 | 591 | 588 | 591 | 590 | 589 | 591 | 591 | 591 | 590.1429 | 588 | 3 | 29.5071 | 592 | 589 | 592 | 591 | 590 | 592 | 590 | 591 | 592 | 590.875 | 589 | 2.125 | 4 | 1.875 | 3 | 29.5437 | 593 | 593 | 593 | 592 | 591 | 593 | 593 | 593 | 593 | 592.625 | 591 | 2 | 29.6313
9:36 | 576 | 601 | 584.4385 | 617.5615 | 599 | 596 | 599 | 598 | 597 | 599 | 599 | 599 | 598.1429 | 596 | 3 | 29.9071 | 600 | 597 | 600 | 599 | 597 | 600 | 598 | 599 | 600 | 598.75 | 597 | 2.25 | 4 | 1.75 | 3 | 29.9375 | 601 | 601 | 601 | 600 | 599 | 601 | 601 | 601 | 601 | 600.625 | 599 | 2 | 30.0312
9:44 | 584 | 609 | 592.2538 | 625.7462 | 607 | 604 | 607 | 606 | 604 | 607 | 607 | 607 | 606 | 604 | 3 | 30.3 | 608 | 605 | 608 | 607 | 605 | 608 | 606 | 607 | 608 | 606.75 | 605 | 2.25 | 4 | 1.75 | 3 | 30.3375 | 609 | 609 | 609 | 608 | 607 | 609 | 609 | 609 | 609 | 608.625 | 607 | 2 | 30.4312
9:52 | 592 | 617 | 600.0692 | 633.9308 | 615 | 612 | 615 | 614 | 612 | 615 | 615 | 615 | 614 | 612 | 3 | 30.7 | 616 | 613 | 616 | 615 | 613 | 616 | 614 | 615 | 616 | 614.75 | 613 | 2.25 | 4 | 1.75 | 3 | 30.7375 | 617 | 617 | 617 | 616 | 615 | 617 | 617 | 617 | 617 | 616.625 | 615 | 2 | 30.8313
10:00 | 600 | 625 | 607.8846 | 642.1154 | 623 | 620 | 623 | 622 | 620 | 623 | 623 | 623 | 622 | 620 | 3 | 31.1 | 624 | 621 | 624 | 623 | 621 | 624 | 622 | 623 | 624 | 622.75 | 621 | 2.25 | 4 | 1.75 | 3 | 31.1375 | 625 | 625 | 625 | 624 | 623 | 625 | 625 | 625 | 625 | 624.625 | 623 | 2 | 31.2312
10:08 | 608 | 633 | 615.7 | 650.3 | 631 | 627 | 631 | 630 | 628 | 631 | 631 | 631 | 629.8571 | 627 | 4 | 31.4929 | 632 | 628 | 632 | 631 | 629 | 632 | 630 | 631 | 632 | 630.625 | 628 | 2.375 | 5 | 2.625 | 4 | 31.5312 | 633 | 633 | 633 | 632 | 631 | 633 | 633 | 633 | 633 | 632.625 | 631 | 2 | 31.6313
10:16 | 616 | 641 | 623.5154 | 658.4846 | 639 | 635 | 639 | 638 | 636 | 639 | 639 | 639 | 637.8571 | 635 | 4 | 31.8929 | 640 | 636 | 640 | 639 | 637 | 640 | 638 | 639 | 640 | 638.625 | 636 | 2.375 | 5 | 2.625 | 4 | 31.9312 | 641 | 641 | 641 | 640 | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 | 640.625 | 639 | 2 | 32.0312
10:24 | 624 | 649 | 631.3308 | 666.6692 | 647 | 643 | 647 | 646 | 644 | 647 | 647 | 647 | 645.8571 | 643 | 4 | 32.2929 | 648 | 644 | 648 | 647 | 645 | 648 | 646 | 647 | 648 | 646.625 | 644 | 2.375 | 5 | 2.625 | 4 | 32.3312 | 649 | 649 | 649 | 647 | 646 | 649 | 649 | 649 | 649 | 648.375 | 646 | 3 | 32.4188
10:32 | 632 | 657 | 639.1462 | 674.8538 | 655 | 651 | 655 | 654 | 652 | 655 | 655 | 655 | 653.8571 | 651 | 4 | 32.6929 | 656 | 652 | 656 | 655 | 653 | 656 | 654 | 655 | 656 | 654.625 | 652 | 2.375 | 5 | 2.625 | 4 | 32.7313 | 657 | 657 | 657 | 655 | 654 | 657 | 657 | 657 | 657 | 656.375 | 654 | 3 | 32.8188
10:40 | 640 | 665 | 646.9615 | 683.0385 | 663 | 659 | 663 | 662 | 660 | 663 | 663 | 663 | 661.8571 | 659 | 4 | 33.0929 | 664 | 660 | 664 | 663 | 661 | 664 | 662 | 663 | 664 | 662.625 | 660 | 2.375 | 5 | 2.625 | 4 | 33.1313 | 665 | 665 | 665 | 663 | 662 | 665 | 665 | 665 | 665 | 664.375 | 662 | 3 | 33.2188
10:48 | 648 | 673 | 654.7769 | 691.2231 | 671 | 667 | 671 | 670 | 668 | 671 | 671 | 671 | 669.8571 | 667 | 4 | 33.4929 | 672 | 668 | 672 | 671 | 669 | 672 | 670 | 671 | 672 | 670.625 | 668 | 2.375 | 5 | 2.625 | 4 | 33.5312 | 673 | 673 | 673 | 671 | 670 | 673 | 673 | 673 | 673 | 672.375 | 670 | 3 | 33.6187
10:56 | 656 | 681 | 662.5923 | 699.4077 | 679 | 675 | 679 | 678 | 676 | 679 | 679 | 679 | 677.8571 | 675 | 4 | 33.8929 | 680 | 676 | 680 | 679 | 677 | 680 | 678 | 679 | 680 | 678.625 | 676 | 2.375 | 5 | 2.625 | 4 | 33.9312 | 681 | 681 | 681 | 679 | 678 | 681 | 681 | 681 | 681 | 680.375 | 678 | 3 | 34.0187
11:04 | 664 | 689 | 670.4077 | 707.5923 | 687 | 683 | 687 | 686 | 683 | 687 | 687 | 687 | 685.7143 | 683 | 4 | 34.2857 | 688 | 684 | 688 | 687 | 684 | 688 | 686 | 687 | 688 | 686.5 | 684 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 34.325 | 689 | 689 | 689 | 687 | 686 | 689 | 689 | 689 | 689 | 688.375 | 686 | 3 | 34.4188
11:12 | 672 | 697 | 678.2231 | 715.7769 | 695 | 691 | 695 | 694 | 691 | 695 | 695 | 695 | 693.7143 | 691 | 4 | 34.6857 | 696 | 692 | 696 | 695 | 692 | 696 | 694 | 695 | 696 | 694.5 | 692 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 34.725 | 697 | 697 | 697 | 695 | 694 | 697 | 697 | 697 | 697 | 696.375 | 694 | 3 | 34.8188
11:20 | 680 | 705 | 686.0385 | 723.9615 | 703 | 699 | 703 | 702 | 699 | 703 | 703 | 703 | 701.7143 | 699 | 4 | 35.0857 | 704 | 700 | 704 | 703 | 700 | 704 | 702 | 703 | 704 | 702.5 | 700 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 35.125 | 705 | 705 | 705 | 703 | 702 | 705 | 705 | 705 | 705 | 704.375 | 702 | 3 | 35.2188
11:28 | 688 | 713 | 693.8538 | 732.1462 | 711 | 707 | 711 | 710 | 707 | 710 | 711 | 711 | 709.5714 | 707 | 4 | 35.4786 | 712 | 708 | 712 | 711 | 708 | 711 | 709 | 710 | 712 | 710.125 | 708 | 2.875 | 5 | 2.125 | 4 | 35.5063 | 713 | 713 | 713 | 712 | 711 | 713 | 713 | 713 | 713 | 712.625 | 711 | 2 | 35.6313
11:36 | 696 | 721 | 701.6692 | 740.3308 | 719 | 715 | 719 | 718 | 715 | 718 | 719 | 719 | 717.5714 | 715 | 4 | 35.8786 | 720 | 716 | 720 | 719 | 716 | 719 | 717 | 718 | 720 | 718.125 | 716 | 2.875 | 5 | 2.125 | 4 | 35.9062 | 721 | 721 | 721 | 720 | 719 | 721 | 721 | 721 | 721 | 720.625 | 719 | 2 | 36.0312
11:44 | 704 | 729 | 709.4846 | 748.5154 | 727 | 723 | 727 | 726 | 723 | 726 | 727 | 727 | 725.5714 | 723 | 4 | 36.2786 | 728 | 724 | 728 | 727 | 724 | 727 | 725 | 726 | 728 | 726.125 | 724 | 2.875 | 5 | 2.125 | 4 | 36.3062 | 729 | 729 | 729 | 728 | 727 | 729 | 729 | 729 | 729 | 728.625 | 727 | 2 | 36.4312
11:52 | 712 | 737 | 717.3 | 756.7 | 735 | 731 | 735 | 734 | 731 | 734 | 735 | 735 | 733.5714 | 731 | 4 | 36.6786 | 736 | 732 | 736 | 735 | 732 | 735 | 733 | 734 | 736 | 734.125 | 732 | 2.875 | 5 | 2.125 | 4 | 36.7062 | 737 | 737 | 737 | 736 | 735 | 737 | 737 | 737 | 737 | 736.625 | 735 | 2 | 36.8312
12:00 | 720 | 745 | 725.1154 | 764.8846 | 743 | 739 | 743 | 742 | 739 | 742 | 743 | 743 | 741.5714 | 739 | 4 | 37.0786 | 744 | 740 | 744 | 743 | 740 | 743 | 741 | 742 | 744 | 742.125 | 740 | 2.875 | 5 | 2.125 | 4 | 37.1063 | 745 | 745 | 745 | 744 | 743 | 745 | 745 | 745 | 745 | 744.625 | 743 | 2 | 37.2313
12:08 | 728 | 753 | 732.9308 | 773.0692 | 751 | 747 | 751 | 750 | 747 | 750 | 751 | 751 | 749.5714 | 747 | 4 | 37.4786 | 752 | 748 | 752 | 751 | 748 | 751 | 749 | 750 | 752 | 750.125 | 748 | 2.875 | 5 | 2.125 | 4 | 37.5063 | 753 | 753 | 753 | 752 | 751 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752.625 | 751 | 2 | 37.6313
12:16 | 736 | 761 | 740.7462 | 781.2538 | 759 | 754 | 759 | 758 | 755 | 758 | 759 | 759 | 757.4286 | 754 | 5 | 37.8714 | 760 | 755 | 760 | 759 | 756 | 759 | 757 | 758 | 760 | 758 | 755 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37.9 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760.625 | 759 | 2 | 38.0312
12:24 | 744 | 769 | 748.5615 | 789.4385 | 767 | 762 | 767 | 766 | 762 | 766 | 767 | 767 | 765.2857 | 762 | 5 | 38.2643 | 768 | 763 | 768 | 767 | 763 | 767 | 765 | 766 | 768 | 765.875 | 763 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 38.2938 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768.625 | 767 | 2 | 38.4312
12:32 | 752 | 777 | 756.3769 | 797.6231 | 775 | 770 | 775 | 774 | 770 | 774 | 775 | 775 | 773.2857 | 770 | 5 | 38.6643 | 776 | 771 | 776 | 775 | 771 | 775 | 773 | 774 | 776 | 773.875 | 771 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 38.6938 | 777 | 777 | 777 | 776 | 775 | 777 | 777 | 777 | 777 | 776.625 | 775 | 2 | 38.8312
12:40 | 760 | 785 | 764.1923 | 805.8077 | 783 | 778 | 783 | 782 | 778 | 782 | 783 | 783 | 781.2857 | 778 | 5 | 39.0643 | 784 | 779 | 784 | 783 | 779 | 783 | 781 | 782 | 784 | 781.875 | 779 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 39.0938 | 785 | 785 | 785 | 784 | 783 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784.625 | 783 | 2 | 39.2313
12:48 | 768 | 793 | 772.0077 | 813.9923 | 791 | 786 | 791 | 790 | 786 | 790 | 791 | 791 | 789.2857 | 786 | 5 | 39.4643 | 792 | 787 | 792 | 791 | 787 | 791 | 789 | 790 | 792 | 789.875 | 787 | 3.125 | 6 | 2.875 | 5 | 39.4937 | 793 | 793 | 793 | 792 | 792 | 793 | 793 | 793 | 793 | 792.75 | 792 | 1 | 39.6375
12:56 | 776 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 799 | 794 | 799 | 798 | 794 | 798 | 799 | 799 | 797.2857 | 794 | 5 | 39.8643 | 800 | 795 | 800 | 799 | 795 | 799 | 797 | 798 | 800 | 797.875 | 795 | 2.125 | 5 | 2.875 | 5 | 39.8937 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
13:04 | 784 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 799 | 797 | 799 | 798 | 797 | 800 | 800 | 800 | 798.5714 | 797 | 3 | 39.9286 | 800 | 799 | 800 | 799 | 796 | 799 | 798 | 799 | 800 | 798.75 | 796 | 1.25 | 4 | 2.75 | 4 | 39.9375 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
13:12 | 792 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 798 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 799.4286 | 798 | 2 | 39.9714 | 800 | 799 | 800 | 800 | 797 | 800 | 798 | 799 | 800 | 799.125 | 797 | 0.875 | 3 | 2.125 | 3 | 39.9562 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
13:20 | 800 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.8571 | 799 | 1 | 39.9929 | 800 | 799 | 800 | 800 | 798 | 800 | 799 | 800 | 800 | 799.5 | 798 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 39.975 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
13:28 | 808 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799 | 800 | 799 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 0.25 | 1 | 0.75 | 1 | 39.9875 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.75 | 799 | 1 | 39.9875
13:36 | 816 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799.875 | 799 | 0.125 | 1 | 0.875 | 1 | 39.9937 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
13:44 | 824 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
13:52 | 832 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
13:56 | 836 | 800 | 778.8462 | 821.1538 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 40
14:00 | 840 | 792 | 771.0308 | 812.9692 | 795 | 794 | 796 | 796 | 794 | 796 | 795 | 796 | 795.1429 | 794 | 2 | 39.7571 | 795 | 795 | 797 | 794 | 797 | 797 | 795 | 796 | 797 | 795.75 | 794 | 3.75 | 2 | 1.75 | 3 | 39.7875 | 792 | 792 | 792 | 791 | 793 | 792 | 792 | 792 | 793 | 792 | 791 | 2 | 39.6
14:08 | 848 | 784 | 763.2154 | 804.7846 | 787 | 790 | 788 | 788 | 786 | 788 | 787 | 790 | 787.7143 | 786 | 4 | 39.3857 | 787 | 787 | 789 | 790 | 789 | 789 | 787 | 788 | 790 | 788.25 | 787 | 4.25 | 3 | 1.75 | 3 | 39.4125 | 784 | 784 | 784 | 783 | 785 | 784 | 784 | 784 | 785 | 784 | 783 | 2 | 39.2
14:16 | 856 | 776 | 755.4 | 796.6 | 779 | 782 | 780 | 780 | 778 | 780 | 779 | 782 | 779.7143 | 778 | 4 | 38.9857 | 779 | 779 | 781 | 782 | 781 | 781 | 779 | 780 | 782 | 780.25 | 779 | 4.25 | 3 | 1.75 | 3 | 39.0125 | 776 | 776 | 776 | 775 | 777 | 776 | 776 | 776 | 777 | 776 | 775 | 2 | 38.8
14:20 | 860 | 768 | 747.5846 | 788.4154 | 771 | 774 | 772 | 772 | 770 | 772 | 771 | 774 | 771.7143 | 770 | 4 | 38.5857 | 771 | 771 | 773 | 774 | 773 | 773 | 771 | 772 | 774 | 772.25 | 771 | 4.25 | 3 | 1.75 | 3 | 38.6125 | 768 | 768 | 768 | 767 | 769 | 768 | 768 | 768 | 769 | 768 | 767 | 2 | 38.4
14:24 | 864 | 760 | 739.7692 | 780.2308 | 763 | 766 | 764 | 764 | 762 | 764 | 763 | 766 | 763.7143 | 762 | 4 | 38.1857 | 763 | 763 | 765 | 766 | 765 | 765 | 763 | 764 | 766 | 764.25 | 763 | 4.25 | 3 | 1.75 | 3 | 38.2125 | 760 | 760 | 760 | 759 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 760 | 759 | 2 | 38
14:28 | 872 | 752 | 731.9538 | 772.0462 | 755 | 758 | 756 | 756 | 754 | 756 | 755 | 758 | 755.7143 | 754 | 4 | 37.7857 | 755 | 755 | 757 | 758 | 757 | 757 | 756 | 757 | 758 | 756.5 | 755 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3 | 37.825 | 752 | 752 | 752 | 751 | 753 | 752 | 752 | 752 | 753 | 752 | 751 | 2 | 37.6
14:36 | 880 | 744 | 724.1385 | 763.8615 | 747 | 750 | 748 | 748 | 746 | 748 | 747 | 750 | 747.7143 | 746 | 4 | 37.3857 | 747 | 747 | 749 | 750 | 749 | 749 | 748 | 749 | 750 | 748.5 | 747 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3 | 37.425 | 744 | 744 | 744 | 743 | 745 | 744 | 744 | 744 | 745 | 744 | 743 | 2 | 37.2
14:44 | 888 | 736 | 716.3231 | 755.6769 | 739 | 742 | 740 | 740 | 738 | 740 | 739 | 742 | 739.7143 | 738 | 4 | 36.9857 | 739 | 739 | 741 | 742 | 741 | 741 | 740 | 741 | 742 | 740.5 | 739 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3 | 37.025 | 736 | 736 | 736 | 735 | 737 | 736 | 736 | 736 | 737 | 736 | 735 | 2 | 36.8
14:52 | 896 | 728 | 708.5077 | 747.4923 | 731 | 734 | 732 | 732 | 730 | 732 | 731 | 734 | 731.7143 | 730 | 4 | 36.5857 | 731 | 731 | 733 | 734 | 733 | 733 | 732 | 733 | 734 | 732.5 | 731 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3 | 36.625 | 728 | 728 | 728 | 727 | 729 | 728 | 728 | 728 | 729 | 728 | 727 | 2 | 36.4
15:00 | 904 | 720 | 700.6923 | 739.3077 | 723 | 726 | 724 | 724 | 722 | 724 | 723 | 726 | 723.7143 | 722 | 4 | 36.1857 | 723 | 723 | 725 | 726 | 725 | 725 | 724 | 725 | 726 | 724.5 | 723 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3 | 36.225 | 720 | 720 | 720 | 719 | 721 | 720 | 720 | 720 | 721 | 720 | 719 | 2 | 36
15:08 | 912 | 712 | 692.8769 | 731.1231 | 715 | 718 | 716 | 717 | 714 | 716 | 715 | 718 | 715.8571 | 714 | 4 | 35.7929 | 715 | 715 | 717 | 718 | 718 | 717 | 716 | 717 | 718 | 716.625 | 715 | 4.625 | 3 | 1.625 | 3 | 35.8312 | 712 | 712 | 712 | 711 | 713 | 712 | 712 | 712 | 713 | 712 | 711 | 2 | 35.6
15:16 | 920 | 704 | 685.0615 | 722.9385 | 707 | 710 | 708 | 709 | 706 | 708 | 707 | 710 | 707.8571 | 706 | 4 | 35.3929 | 707 | 707 | 709 | 710 | 710 | 709 | 708 | 709 | 710 | 708.625 | 707 | 4.625 | 3 | 1.625 | 3 | 35.4312 | 704 | 704 | 704 | 703 | 705 | 704 | 704 | 704 | 705 | 704 | 703 | 2 | 35.2
15:24 | 928 | 696 | 677.2462 | 714.7538 | 699 | 702 | 700 | 701 | 698 | 700 | 699 | 702 | 699.8571 | 698 | 4 | 34.9929 | 699 | 699 | 701 | 702 | 702 | 701 | 700 | 701 | 702 | 700.625 | 699 | 4.625 | 3 | 1.625 | 3 | 35.0312 | 696 | 696 | 696 | 695 | 697 | 696 | 696 | 696 | 697 | 696 | 695 | 2 | 34.8
15:32 | 936 | 688 | 669.4308 | 706.5692 | 691 | 694 | 692 | 693 | 690 | 692 | 691 | 694 | 691.8571 | 690 | 4 | 34.5929 | 691 | 691 | 693 | 694 | 694 | 693 | 692 | 693 | 694 | 692.625 | 691 | 4.625 | 3 | 1.625 | 3 | 34.6313 | 688 | 688 | 688 | 687 | 689 | 688 | 688 | 688 | 689 | 688 | 687 | 2 | 34.4
15:40 | 944 | 680 | 661.6154 | 698.3846 | 683 | 686 | 684 | 685 | 682 | 684 | 683 | 686 | 683.8571 | 682 | 4 | 34.1929 | 683 | 683 | 685 | 686 | 686 | 685 | 684 | 685 | 686 | 684.625 | 683 | 4.625 | 3 | 1.625 | 3 | 34.2313 | 680 | 680 | 680 | 679 | 681 | 680 | 680 | 680 | 681 | 680 | 679 | 2 | 34
15:48 | 952 | 672 | 653.8 | 690.2 | 675 | 678 | 676 | 677 | 674 | 676 | 675 | 678 | 675.8571 | 674 | 4 | 33.7929 | 675 | 675 | 677 | 678 | 678 | 677 | 676 | 677 | 678 | 676.625 | 675 | 4.625 | 3 | 1.625 | 3 | 33.8312 | 672 | 672 | 672 | 671 | 673 | 672 | 672 | 672 | 673 | 672 | 671 | 2 | 33.6
15:56 | 960 | 664 | 645.9846 | 682.0154 | 667 | 670 | 668 | 669 | 666 | 668 | 667 | 670 | 667.8571 | 666 | 4 | 33.3929 | 667 | 668 | 669 | 670 | 670 | 669 | 668 | 669 | 670 | 668.75 | 667 | 4.75 | 3 | 1.75 | 3 | 33.4375 | 664 | 664 | 664 | 663 | 665 | 664 | 664 | 664 | 665 | 664 | 663 | 2 | 33.2
16:04 | 968 | 656 | 638.1692 | 673.8308 | 659 | 662 | 660 | 661 | 659 | 660 | 659 | 662 | 660 | 659 | 3 | 33 | 659 | 660 | 661 | 662 | 662 | 661 | 660 | 661 | 662 | 660.75 | 659 | 4.75 | 3 | 1.75 | 3 | 33.0375 | 656 | 656 | 656 | 655 | 657 | 656 | 656 | 656 | 657 | 656 | 655 | 2 | 32.8
16:12 | 976 | 648 | 630.3538 | 665.6462 | 651 | 654 | 652 | 653 | 651 | 652 | 651 | 654 | 652 | 651 | 3 | 32.6 | 651 | 652 | 653 | 654 | 654 | 653 | 652 | 653 | 654 | 652.75 | 651 | 4.75 | 3 | 1.75 | 3 | 32.6375 | 648 | 648 | 648 | 647 | 649 | 648 | 648 | 648 | 649 | 648 | 647 | 2 | 32.4
16:20 | 984 | 640 | 622.5385 | 657.4615 | 643 | 646 | 644 | 645 | 643 | 644 | 643 | 646 | 644 | 643 | 3 | 32.2 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 645 | 644 | 645 | 647 | 644.875 | 643 | 4.875 | 3 | 2.125 | 4 | 32.2437 | 640 | 640 | 640 | 639 | 641 | 640 | 640 | 640 | 641 | 640 | 639 | 2 | 32
16:28 | 992 | 632 | 614.7231 | 649.2769 | 635 | 638 | 636 | 638 | 635 | 636 | 635 | 638 | 636.1429 | 635 | 3 | 31.8071 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 637 | 636 | 637 | 639 | 636.875 | 635 | 4.875 | 3 | 2.125 | 4 | 31.8438 | 632 | 632 | 632 | 631 | 633 | 632 | 632 | 632 | 633 | 632 | 631 | 2 | 31.6
16:36 | 1000 | 624 | 606.9077 | 641.0923 | 627 | 630 | 628 | 630 | 627 | 628 | 627 | 630 | 628.1429 | 627 | 3 | 31.4071 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 629 | 628 | 629 | 631 | 628.875 | 627 | 4.875 | 3 | 2.125 | 4 | 31.4438 | 624 | 624 | 624 | 623 | 625 | 624 | 624 | 624 | 625 | 624 | 623 | 2 | 31.2
16:44 | 1008 | 616 | 599.0923 | 632.9077 | 619 | 622 | 620 | 622 | 619 | 620 | 619 | 622 | 620.1429 | 619 | 3 | 31.0071 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 621 | 620 | 621 | 623 | 620.875 | 619 | 4.875 | 3 | 2.125 | 4 | 31.0437 | 616 | 616 | 616 | 615 | 617 | 616 | 616 | 616 | 617 | 616 | 615 | 2 | 30.8
16:52 | 1016 | 608 | 591.2769 | 624.7231 | 611 | 614 | 612 | 614 | 611 | 612 | 611 | 614 | 612.1429 | 611 | 3 | 30.6071 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 613 | 612 | 613 | 615 | 612.875 | 611 | 4.875 | 3 | 2.125 | 4 | 30.6438 | 608 | 608 | 608 | 607 | 609 | 608 | 608 | 608 | 609 | 608 | 607 | 2 | 30.4
17:00 | 1024 | 600 | 583.4615 | 616.5385 | 603 | 606 | 604 | 606 | 603 | 604 | 603 | 606 | 604.1429 | 603 | 3 | 30.2071 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 606 | 604 | 605 | 607 | 605 | 603 | 5 | 3 | 2 | 4 | 30.25 | 600 | 600 | 600 | 599 | 601 | 600 | 600 | 600 | 601 | 600 | 599 | 2 | 30
17:08 | 1032 | 592 | 575.6462 | 608.3538 | 595 | 598 | 596 | 598 | 595 | 597 | 595 | 598 | 596.2857 | 595 | 3 | 29.8143 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 598 | 596 | 597 | 599 | 597 | 595 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29.85 | 592 | 592 | 592 | 591 | 593 | 592 | 592 | 592 | 593 | 592 | 591 | 2 | 29.6
17:16 | 1040 | 584 | 567.8308 | 600.1692 | 587 | 590 | 588 | 590 | 587 | 589 | 587 | 590 | 588.2857 | 587 | 3 | 29.4143 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 590 | 588 | 589 | 591 | 589 | 587 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29.45 | 584 | 584 | 584 | 583 | 585 | 584 | 584 | 584 | 585 | 584 | 583 | 2 | 29.2
17:24 | 1048 | 576 | 560.0154 | 591.9846 | 579 | 582 | 580 | 582 | 579 | 581 | 579 | 582 | 580.2857 | 579 | 3 | 29.0143 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 582 | 580 | 581 | 583 | 581 | 579 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29.05 | 576 | 576 | 576 | 575 | 577 | 576 | 576 | 576 | 577 | 576 | 575 | 2 | 28.8
17:32 | 1056 | 568 | 552.2 | 583.8 | 571 | 574 | 572 | 574 | 571 | 573 | 571 | 574 | 572.2857 | 571 | 3 | 28.6143 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 574 | 572 | 573 | 575 | 573 | 571 | 5 | 3 | 2 | 4 | 28.65 | 568 | 568 | 568 | 567 | 569 | 568 | 568 | 568 | 569 | 568 | 567 | 2 | 28.4
17:40 | 1064 | 560 | 544.3846 | 575.6154 | 563 | 566 | 564 | 566 | 563 | 565 | 563 | 566 | 564.2857 | 563 | 3 | 28.2143 | 564 | 564 | 565 | 566 | 568 | 566 | 564 | 565 | 568 | 565.25 | 564 | 5.25 | 4 | 2.75 | 4 | 28.2625 | 560 | 560 | 560 | 559 | 561 | 560 | 560 | 560 | 561 | 560 | 559 | 2 | 28
17:48 | 1072 | 552 | 536.5692 | 567.4308 | 555 | 558 | 556 | 559 | 555 | 557 | 555 | 559 | 556.4286 | 555 | 4 | 27.8214 | 556 | 556 | 557 | 558 | 560 | 558 | 556 | 557 | 560 | 557.25 | 556 | 5.25 | 4 | 2.75 | 4 | 27.8625 | 552 | 552 | 552 | 551 | 553 | 552 | 552 | 552 | 553 | 552 | 551 | 2 | 27.6
17:56 | 1080 | 544 | 528.7538 | 559.2462 | 547 | 550 | 548 | 551 | 547 | 549 | 547 | 551 | 548.4286 | 547 | 4 | 27.4214 | 548 | 548 | 549 | 550 | 552 | 550 | 549 | 550 | 552 | 549.5 | 548 | 5.5 | 4 | 2.5 | 4 | 27.475 | 544 | 544 | 544 | 543 | 545 | 544 | 544 | 544 | 545 | 544 | 543 | 2 | 27.2
18:04 | 1088 | 536 | 520.9385 | 551.0615 | 539 | 542 | 540 | 543 | 539 | 541 | 539 | 543 | 540.4286 | 539 | 4 | 27.0214 | 540 | 541 | 541 | 542 | 544 | 542 | 541 | 542 | 544 | 541.625 | 540 | 5.625 | 4 | 2.375 | 4 | 27.0813 | 536 | 536 | 536 | 535 | 537 | 536 | 536 | 536 | 537 | 536 | 535 | 2 | 26.8
18:12 | 1096 | 528 | 513.1231 | 542.8769 | 531 | 534 | 532 | 535 | 532 | 533 | 531 | 535 | 532.5714 | 531 | 4 | 26.6286 | 532 | 533 | 533 | 534 | 536 | 534 | 533 | 534 | 536 | 533.625 | 532 | 5.625 | 4 | 2.375 | 4 | 26.6812 | 528 | 528 | 528 | 527 | 529 | 528 | 528 | 528 | 529 | 528 | 527 | 2 | 26.4
18:20 | 1104 | 520 | 505.3077 | 534.6923 | 523 | 526 | 524 | 527 | 524 | 525 | 523 | 527 | 524.5714 | 523 | 4 | 26.2286 | 524 | 525 | 525 | 526 | 528 | 526 | 525 | 526 | 528 | 525.625 | 524 | 5.625 | 4 | 2.375 | 4 | 26.2812 | 520 | 520 | 520 | 519 | 521 | 520 | 520 | 520 | 521 | 520 | 519 | 2 | 26
18:28 | 1112 | 512 | 497.4923 | 526.5077 | 515 | 518 | 516 | 519 | 516 | 517 | 515 | 519 | 516.5714 | 515 | 4 | 25.8286 | 516 | 517 | 517 | 518 | 520 | 518 | 517 | 518 | 520 | 517.625 | 516 | 5.625 | 4 | 2.375 | 4 | 25.8813 | 512 | 512 | 512 | 511 | 513 | 512 | 512 | 512 | 513 | 512 | 511 | 2 | 25.6
18:36 | 1120 | 504 | 489.6769 | 518.3231 | 507 | 510 | 508 | 511 | 508 | 509 | 507 | 511 | 508.5714 | 507 | 4 | 25.4286 | 508 | 509 | 509 | 510 | 512 | 510 | 509 | 510 | 512 | 509.625 | 508 | 5.625 | 4 | 2.375 | 4 | 25.4812 | 504 | 504 | 504 | 503 | 505 | 504 | 504 | 504 | 505 | 504 | 503 | 2 | 25.2
18:44 | 1128 | 496 | 481.8615 | 510.1385 | 499 | 502 | 500 | 503 | 500 | 501 | 499 | 503 | 500.5714 | 499 | 4 | 25.0286 | 500 | 501 | 501 | 502 | 504 | 502 | 501 | 502 | 504 | 501.625 | 500 | 5.625 | 4 | 2.375 | 4 | 25.0813 | 496 | 496 | 496 | 495 | 497 | 496 | 496 | 496 | 497 | 496 | 495 | 2 | 24.8
18:52 | 1136 | 488 | 474.0462 | 501.9538 | 491 | 494 | 492 | 495 | 492 | 493 | 491 | 495 | 492.5714 | 491 | 4 | 24.6286 | 492 | 493 | 493 | 494 | 496 | 494 | 493 | 494 | 496 | 493.625 | 492 | 5.625 | 4 | 2.375 | 4 | 24.6812 | 488 | 488 | 488 | 487 | 489 | 488 | 488 | 488 | 489 | 488 | 487 | 2 | 24.4
19:00 | 1144 | 480 | 466.2308 | 493.7692 | 483 | 486 | 484 | 487 | 484 | 485 | 483 | 487 | 484.5714 | 483 | 4 | 24.2286 | 485 | 485 | 485 | 486 | 489 | 486 | 485 | 486 | 489 | 485.875 | 485 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 24.2937 | 480 | 480 | 480 | 479 | 481 | 480 | 480 | 480 | 481 | 480 | 479 | 2 | 24
19:08 | 1152 | 472 | 458.4154 | 485.5846 | 475 | 478 | 476 | 480 | 476 | 477 | 475 | 480 | 476.7143 | 475 | 5 | 23.8357 | 477 | 477 | 477 | 478 | 481 | 478 | 477 | 478 | 481 | 477.875 | 477 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 23.8938 | 472 | 472 | 472 | 473 | 474 | 471 | 472 | 472 | 474 | 472.25 | 471 | 3 | 23.6125
19:16 | 1160 | 464 | 450.6 | 477.4 | 467 | 470 | 468 | 472 | 468 | 469 | 467 | 472 | 468.7143 | 467 | 5 | 23.4357 | 469 | 469 | 469 | 470 | 473 | 470 | 469 | 470 | 473 | 469.875 | 469 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 23.4937 | 464 | 464 | 464 | 465 | 466 | 463 | 464 | 464 | 466 | 464.25 | 463 | 3 | 23.2125
19:24 | 1168 | 456 | 442.7846 | 469.2154 | 459 | 462 | 460 | 464 | 460 | 461 | 459 | 464 | 460.7143 | 459 | 5 | 23.0357 | 461 | 461 | 461 | 462 | 465 | 462 | 461 | 462 | 465 | 461.875 | 461 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 23.0938 | 456 | 456 | 456 | 457 | 458 | 455 | 456 | 456 | 458 | 456.25 | 455 | 3 | 22.8125
19:32 | 1176 | 448 | 434.9692 | 461.0308 | 451 | 454 | 452 | 456 | 452 | 453 | 451 | 456 | 452.7143 | 451 | 5 | 22.6357 | 453 | 453 | 453 | 454 | 457 | 454 | 453 | 454 | 457 | 453.875 | 453 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 22.6938 | 448 | 448 | 448 | 449 | 450 | 447 | 448 | 448 | 450 | 448.25 | 447 | 3 | 22.4125
19:40 | 1184 | 440 | 427.1538 | 452.8462 | 443 | 446 | 444 | 448 | 444 | 445 | 443 | 448 | 444.7143 | 443 | 5 | 22.2357 | 445 | 445 | 445 | 446 | 449 | 446 | 445 | 446 | 449 | 445.875 | 445 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 22.2937 | 440 | 440 | 440 | 441 | 442 | 439 | 440 | 440 | 442 | 440.25 | 439 | 3 | 22.0125
19:48 | 1192 | 432 | 419.3385 | 444.6615 | 435 | 438 | 436 | 440 | 436 | 437 | 435 | 440 | 436.7143 | 435 | 5 | 21.8357 | 437 | 437 | 437 | 438 | 441 | 438 | 437 | 438 | 441 | 437.875 | 437 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 21.8938 | 432 | 432 | 432 | 433 | 434 | 431 | 432 | 432 | 434 | 432.25 | 431 | 3 | 21.6125
19:56 | 1200 | 424 | 411.5231 | 436.4769 | 427 | 430 | 428 | 432 | 428 | 429 | 427 | 432 | 428.7143 | 427 | 5 | 21.4357 | 429 | 429 | 429 | 430 | 433 | 430 | 429 | 430 | 433 | 429.875 | 429 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 21.4937 | 424 | 424 | 424 | 425 | 426 | 423 | 424 | 424 | 426 | 424.25 | 423 | 3 | 21.2125
20:04 | 1208 | 416 | 403.7077 | 428.2923 | 419 | 422 | 420 | 424 | 420 | 421 | 419 | 424 | 420.7143 | 419 | 5 | 21.0357 | 421 | 421 | 421 | 422 | 425 | 422 | 421 | 422 | 425 | 421.875 | 421 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 21.0938 | 416 | 416 | 416 | 417 | 418 | 415 | 416 | 416 | 418 | 416.25 | 415 | 3 | 20.8125
20:12 | 1216 | 408 | 395.8923 | 420.1077 | 411 | 414 | 412 | 416 | 412 | 413 | 411 | 416 | 412.7143 | 411 | 5 | 20.6357 | 413 | 413 | 413 | 414 | 417 | 414 | 413 | 414 | 417 | 413.875 | 413 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 20.6938 | 408 | 408 | 408 | 409 | 410 | 407 | 408 | 408 | 410 | 408.25 | 407 | 3 | 20.4125
20:20 | 1224 | 400 | 388.0769 | 411.9231 | 403 | 406 | 404 | 408 | 404 | 405 | 403 | 408 | 404.7143 | 403 | 5 | 20.2357 | 405 | 405 | 405 | 406 | 409 | 406 | 405 | 406 | 409 | 405.875 | 405 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 20.2937 | 400 | 400 | 400 | 401 | 402 | 399 | 400 | 400 | 402 | 400.25 | 399 | 3 | 20.0125
20:28 | 1232 | 392 | 380.2615 | 403.7385 | 395 | 398 | 397 | 401 | 397 | 398 | 395 | 401 | 397.2857 | 395 | 6 | 19.8643 | 397 | 397 | 397 | 398 | 401 | 398 | 397 | 398 | 401 | 397.875 | 397 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 19.8938 | 392 | 392 | 392 | 393 | 394 | 391 | 392 | 392 | 394 | 392.25 | 391 | 3 | 19.6125
20:36 | 1240 | 384 | 372.4462 | 395.5538 | 388 | 391 | 390 | 394 | 390 | 391 | 388 | 394 | 390.2857 | 388 | 6 | 19.5143 | 389 | 389 | 389 | 390 | 393 | 390 | 389 | 390 | 393 | 389.875 | 389 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 19.4937 | 384 | 384 | 384 | 385 | 386 | 383 | 384 | 384 | 386 | 384.25 | 383 | 3 | 19.2125
20:44 | 1248 | 376 | 364.6308 | 387.3692 | 381 | 384 | 383 | 387 | 383 | 384 | 381 | 387 | 383.2857 | 381 | 6 | 19.1643 | 381 | 381 | 381 | 382 | 385 | 382 | 381 | 382 | 385 | 381.875 | 381 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 19.0938 | 376 | 376 | 376 | 377 | 378 | 375 | 376 | 376 | 378 | 376.25 | 375 | 3 | 18.8125
20:52 | 1256 | 368 | 356.8154 | 379.1846 | 374 | 377 | 376 | 380 | 376 | 377 | 374 | 380 | 376.2857 | 374 | 6 | 18.8143 | 373 | 373 | 373 | 374 | 377 | 374 | 373 | 374 | 377 | 373.875 | 373 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 18.6938 | 368 | 368 | 368 | 369 | 370 | 367 | 368 | 368 | 370 | 368.25 | 367 | 3 | 18.4125
21:00 | 1264 | 360 | 349 | 371 | 367 | 370 | 369 | 373 | 369 | 370 | 367 | 373 | 369.2857 | 367 | 6 | 18.4643 | 365 | 365 | 365 | 366 | 369 | 366 | 365 | 366 | 369 | 365.875 | 365 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 18.2937 | 360 | 360 | 360 | 361 | 362 | 359 | 360 | 360 | 362 | 360.25 | 359 | 3 | 18.0125
21:08 | 1272 | 352 | 341.1846 | 362.8154 | 360 | 363 | 362 | 367 | 362 | 363 | 360 | 367 | 362.4286 | 360 | 7 | 18.1214 | 357 | 357 | 357 | 358 | 361 | 358 | 357 | 358 | 361 | 357.875 | 357 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 17.8938 | 352 | 352 | 352 | 353 | 354 | 351 | 352 | 352 | 354 | 352.25 | 351 | 3 | 17.6125
21:16 | 1280 | 344 | 333.3692 | 354.6308 | 353 | 356 | 355 | 360 | 355 | 356 | 353 | 360 | 355.4286 | 353 | 7 | 17.7714 | 349 | 349 | 349 | 350 | 353 | 350 | 349 | 350 | 353 | 349.875 | 349 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 17.4937 | 344 | 344 | 344 | 345 | 346 | 343 | 344 | 344 | 346 | 344.25 | 343 | 3 | 17.2125
21:24 | 1288 | 336 | 325.5538 | 346.4462 | 346 | 349 | 348 | 353 | 348 | 349 | 346 | 353 | 348.4286 | 346 | 7 | 17.4214 | 341 | 341 | 341 | 342 | 345 | 342 | 341 | 342 | 345 | 341.875 | 341 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 17.0938 | 336 | 336 | 336 | 337 | 338 | 335 | 336 | 336 | 338 | 336.25 | 335 | 3 | 16.8125
21:32 | 1296 | 328 | 317.7385 | 338.2615 | 339 | 342 | 341 | 346 | 342 | 342 | 339 | 346 | 341.5714 | 339 | 7 | 17.0786 | 333 | 333 | 333 | 334 | 337 | 334 | 333 | 334 | 337 | 333.875 | 333 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 16.6938 | 328 | 328 | 328 | 329 | 330 | 327 | 328 | 328 | 330 | 328.25 | 327 | 3 | 16.4125
21:40 | 1304 | 320 | 309.9231 | 330.0769 | 332 | 335 | 334 | 339 | 335 | 335 | 332 | 339 | 334.5714 | 332 | 7 | 16.7286 | 325 | 325 | 325 | 326 | 329 | 326 | 325 | 326 | 329 | 325.875 | 325 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 16.2937 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 | 319 | 320 | 320 | 322 | 320.25 | 319 | 3 | 16.0125
21:48 | 1312 | 312 | 302.1077 | 321.8923 | 325 | 328 | 327 | 332 | 328 | 328 | 325 | 332 | 327.5714 | 325 | 7 | 16.3786 | 317 | 317 | 317 | 318 | 321 | 318 | 317 | 318 | 321 | 317.875 | 317 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 15.8938 | 312 | 312 | 312 | 313 | 314 | 311 | 312 | 312 | 314 | 312.25 | 311 | 3 | 15.6125
21:56 | 1320 | 304 | 294.2923 | 313.7077 | 318 | 321 | 320 | 325 | 321 | 321 | 318 | 325 | 320.5714 | 318 | 7 | 16.0286 | 309 | 309 | 309 | 310 | 313 | 310 | 309 | 310 | 313 | 309.875 | 309 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 15.4938 | 304 | 304 | 304 | 305 | 306 | 303 | 304 | 304 | 306 | 304.25 | 303 | 3 | 15.2125
22:04 | 1328 | 296 | 286.4769 | 305.5231 | 311 | 314 | 313 | 318 | 314 | 314 | 311 | 318 | 313.5714 | 311 | 7 | 15.6786 | 301 | 301 | 301 | 302 | 305 | 302 | 301 | 302 | 305 | 301.875 | 301 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 15.0938 | 296 | 296 | 296 | 297 | 298 | 295 | 296 | 296 | 298 | 296.25 | 295 | 3 | 14.8125
22:12 | 1336 | 288 | 278.6615 | 297.3385 | 304 | 307 | 306 | 311 | 307 | 308 | 304 | 311 | 306.7143 | 304 | 7 | 15.3357 | 293 | 293 | 293 | 294 | 297 | 294 | 293 | 294 | 297 | 293.875 | 293 | 5.875 | 5 | 3.125 | 4 | 14.6937 | 288 | 288 | 288 | 289 | 290 | 287 | 288 | 288 | 290 | 288.25 | 287 | 3 | 14.4125
22:20 | 1344 | 280 | 270.8462 | 289.1538 | 297 | 300 | 299 | 304 | 300 | 301 | 297 | 304 | 299.7143 | 297 | 7 | 14.9857 | 286 | 286 | 286 | 287 | 290 | 287 | 286 | 287 | 290 | 286.875 | 286 | 6.875 | 6 | 3.125 | 4 | 14.3438 | 280 | 280 | 280 | 281 | 282 | 279 | 280 | 280 | 282 | 280.25 | 279 | 3 | 14.0125
22:28 | 1352 | 272 | 263.0308 | 280.9692 | 291 | 294 | 293 | 299 | 294 | 295 | 291 | 299 | 293.8571 | 291 | 8 | 14.6929 | 279 | 279 | 279 | 280 | 283 | 280 | 279 | 280 | 283 | 279.875 | 279 | 7.875 | 7 | 3.125 | 4 | 13.9938 | 272 | 272 | 273 | 273 | 275 | 271 | 272 | 272 | 275 | 272.5 | 271 | 4 | 13.625
22:36 | 1360 | 264 | 255.2154 | 272.7846 | 285 | 288 | 287 | 293 | 288 | 289 | 285 | 293 | 287.8571 | 285 | 8 | 14.3929 | 272 | 272 | 272 | 273 | 276 | 273 | 272 | 273 | 276 | 272.875 | 272 | 8.875 | 8 | 3.125 | 4 | 13.6438 | 264 | 264 | 265 | 265 | 267 | 263 | 264 | 264 | 267 | 264.5 | 263 | 4 | 13.225
22:44 | 1368 | 256 | 247.4 | 264.6 | 279 | 282 | 281 | 287 | 282 | 283 | 279 | 287 | 281.8571 | 279 | 8 | 14.0929 | 265 | 265 | 265 | 266 | 269 | 266 | 265 | 266 | 269 | 265.875 | 265 | 9.875 | 9 | 3.125 | 4 | 13.2937 | 256 | 256 | 257 | 257 | 259 | 255 | 256 | 256 | 259 | 256.5 | 255 | 4 | 12.825
22:52 | 1376 | 248 | 239.5846 | 256.4154 | 273 | 276 | 275 | 281 | 276 | 277 | 273 | 281 | 275.8571 | 273 | 8 | 13.7929 | 258 | 258 | 258 | 259 | 262 | 259 | 258 | 259 | 262 | 258.875 | 258 | 10.875 | 10 | 3.125 | 4 | 12.9437 | 248 | 248 | 249 | 249 | 251 | 247 | 248 | 248 | 251 | 248.5 | 247 | 4 | 12.425
23:00 | 1384 | 240 | 231.7692 | 248.2308 | 267 | 270 | 269 | 275 | 270 | 271 | 267 | 275 | 269.8571 | 267 | 8 | 13.4929 | 251 | 251 | 251 | 252 | 255 | 252 | 251 | 252 | 255 | 251.875 | 251 | 11.875 | 11 | 3.125 | 4 | 12.5938 | 240 | 240 | 241 | 241 | 243 | 239 | 240 | 240 | 243 | 240.5 | 239 | 4 | 12.025
23:08 | 1392 | 232 | 223.9538 | 240.0462 | 261 | 264 | 263 | 269 | 264 | 265 | 261 | 269 | 263.8571 | 261 | 8 | 13.1929 | 244 | 244 | 244 | 245 | 248 | 245 | 244 | 245 | 248 | 244.875 | 244 | 12.875 | 12 | 3.125 | 4 | 12.2438 | 232 | 232 | 233 | 233 | 235 | 231 | 232 | 232 | 235 | 232.5 | 231 | 4 | 11.625
23:16 | 1400 | 224 | 216.1385 | 231.8615 | 255 | 258 | 257 | 263 | 259 | 258 | 255 | 263 | 257.8571 | 255 | 8 | 12.8929 | 237 | 237 | 237 | 238 | 241 | 238 | 237 | 238 | 241 | 237.875 | 237 | 13.875 | 13 | 3.125 | 4 | 11.8938 | 224 | 224 | 225 | 225 | 227 | 223 | 224 | 224 | 227 | 224.5 | 223 | 4 | 11.225
23:24 | 1408 | 216 | 208.3231 | 223.6769 | 249 | 252 | 253 | 257 | 252 | 251 | 249 | 257 | 251.8571 | 249 | 8 | 12.5929 | 230 | 230 | 230 | 231 | 234 | 231 | 230 | 231 | 234 | 230.875 | 230 | 14.875 | 14 | 3.125 | 4 | 11.5437 | 216 | 216 | 217 | 217 | 219 | 215 | 216 | 216 | 219 | 216.5 | 215 | 4 | 10.825
23:32 | 1416 | 208 | 200.5077 | 215.4923 | 243 | 246 | 247 | 251 | 246 | 245 | 243 | 251 | 245.8571 | 243 | 8 | 12.2929 | 223 | 223 | 223 | 224 | 227 | 224 | 223 | 224 | 227 | 223.875 | 223 | 15.875 | 15 | 3.125 | 4 | 11.1937 | 208 | 208 | 209 | 209 | 211 | 207 | 208 | 208 | 211 | 208.5 | 207 | 4 | 10.425
23:40 | 1424 | 200 | 192.6923 | 207.3077 | 237 | 240 | 241 | 245 | 240 | 239 | 237 | 245 | 239.8571 | 237 | 8 | 11.9929 | 216 | 216 | 216 | 217 | 220 | 217 | 216 | 217 | 220 | 216.875 | 216 | 16.875 | 16 | 3.125 | 4 | 10.8438 | 200 | 200 | 201 | 201 | 203 | 199 | 200 | 200 | 203 | 200.5 | 199 | 4 | 10.025
23:48 | 1432 | 192 | 184.8769 | 199.1231 | 232 | 234 | 235 | 240 | 235 | 234 | 232 | 240 | 234.5714 | 232 | 8 | 11.7286 | 209 | 209 | 209 | 210 | 213 | 210 | 209 | 210 | 213 | 209.875 | 209 | 17.875 | 17 | 3.125 | 4 | 10.4938 | 192 | 192 | 193 | 193 | 195 | 191 | 192 | 192 | 195 | 192.5 | 191 | 4 | 9.625
23:56 | 1440 | 184 | 177.0615 | 190.9385 | 226 | 228 | 229 | 234 | 229 | 228 | 226 | 234 | 228.5714 | 226 | 8 | 11.4286 | 202 | 203 | 202 | 203 | 206 | 203 | 202 | 203 | 206 | 203 | 202 | 19 | 18 | 3 | 4 | 10.15 | 184 | 184 | 185 | 185 | 187 | 183 | 184 | 184 | 187 | 184.5 | 183 | 4 | 9.225
24:04 | 1448 | 176 | 169.2462 | 182.7538 | 219 | 222 | 223 | 228 | 223 | 222 | 219 | 228 | 222.2857 | 219 | 9 | 11.1143 | 195 | 196 | 195 | 196 | 199 | 196 | 195 | 196 | 199 | 196 | 195 | 20 | 19 | 3 | 4 | 9.8 | 176 | 176 | 177 | 177 | 179 | 175 | 176 | 176 | 179 | 176.5 | 175 | 4 | 8.825
24:12 | 1456 | 168 | 161.4308 | 174.5692 | 213 | 216 | 217 | 222 | 217 | 216 | 213 | 222 | 216.2857 | 213 | 9 | 10.8143 | 188 | 189 | 188 | 189 | 192 | 189 | 188 | 189 | 192 | 189 | 188 | 21 | 20 | 3 | 4 | 9.45 | 168 | 168 | 169 | 169 | 171 | 167 | 168 | 168 | 171 | 168.5 | 167 | 4 | 8.425
24:20 | 1464 | 160 | 153.6154 | 166.3846 | 207 | 210 | 211 | 216 | 211 | 210 | 207 | 216 | 210.2857 | 207 | 9 | 10.5143 | 181 | 182 | 181 | 182 | 185 | 182 | 181 | 182 | 185 | 182 | 181 | 22 | 21 | 3 | 4 | 9.1 | 160 | 160 | 161 | 161 | 163 | 159 | 160 | 160 | 163 | 160.5 | 159 | 4 | 8.025
24:28 | 1472 | 152 | 145.8 | 158.2 | 201 | 204 | 205 | 210 | 205 | 204 | 201 | 210 | 204.2857 | 201 | 9 | 10.2143 | 174 | 175 | 174 | 175 | 178 | 175 | 174 | 175 | 178 | 175 | 174 | 23 | 22 | 3 | 4 | 8.75 | 152 | 152 | 153 | 153 | 155 | 151 | 152 | 152 | 155 | 152.5 | 151 | 4 | 7.625
24:36 | 1480 | 144 | 137.9846 | 150.0154 | 196 | 199 | 200 | 205 | 199 | 198 | 196 | 205 | 199 | 196 | 9 | 9.95 | 167 | 168 | 167 | 168 | 171 | 168 | 167 | 168 | 171 | 168 | 167 | 24 | 23 | 3 | 4 | 8.4 | 144 | 144 | 145 | 145 | 147 | 143 | 144 | 144 | 147 | 144.5 | 143 | 4 | 7.225
24:44 | 1488 | 136 | 130.1692 | 141.8308 | 191 | 194 | 195 | 200 | 194 | 193 | 191 | 200 | 194 | 191 | 9 | 9.7 | 160 | 161 | 160 | 161 | 165 | 161 | 160 | 161 | 165 | 161.125 | 160 | 25.125 | 24 | 3.875 | 5 | 8.0563 | 136 | 136 | 137 | 137 | 139 | 135 | 136 | 136 | 139 | 136.5 | 135 | 4 | 6.825
24:52 | 1496 | 128 | 122.3538 | 133.6462 | 186 | 189 | 190 | 195 | 190 | 188 | 186 | 195 | 189.1429 | 186 | 9 | 9.4571 | 153 | 154 | 153 | 154 | 158 | 154 | 153 | 154 | 158 | 154.125 | 153 | 26.125 | 25 | 3.875 | 5 | 7.7062 | 128 | 128 | 129 | 129 | 131 | 127 | 128 | 128 | 131 | 128.5 | 127 | 4 | 6.425
25:00 | 1504 | 120 | 114.5385 | 125.4615 | 181 | 184 | 185 | 190 | 185 | 183 | 181 | 190 | 184.1429 | 181 | 9 | 9.2071 | 146 | 147 | 146 | 147 | 151 | 147 | 146 | 147 | 151 | 147.125 | 146 | 27.125 | 26 | 3.875 | 5 | 7.3563 | 120 | 120 | 121 | 121 | 123 | 119 | 120 | 120 | 123 | 120.5 | 119 | 4 | 6.025
25:08 | 1512 | 112 | 106.7231 | 117.2769 | 176 | 179 | 180 | 185 | 180 | 178 | 176 | 185 | 179.1429 | 176 | 9 | 8.9571 | 139 | 140 | 139 | 140 | 144 | 140 | 139 | 140 | 144 | 140.125 | 139 | 28.125 | 27 | 3.875 | 5 | 7.0062 | 112 | 112 | 113 | 113 | 115 | 111 | 112 | 112 | 115 | 112.5 | 111 | 4 | 5.625
25:16 | 1520 | 104 | 98.9077 | 109.0923 | 171 | 174 | 175 | 180 | 175 | 173 | 171 | 180 | 174.1429 | 171 | 9 | 8.7071 | 132 | 133 | 132 | 133 | 137 | 133 | 132 | 133 | 137 | 133.125 | 132 | 29.125 | 28 | 3.875 | 5 | 6.6562 | 104 | 104 | 105 | 105 | 107 | 103 | 104 | 104 | 107 | 104.5 | 103 | 4 | 5.225
25:24 | 1528 | 96 | 91.0923 | 100.9077 | 166 | 169 | 170 | 175 | 170 | 168 | 166 | 175 | 169.1429 | 166 | 9 | 8.4571 | 125 | 126 | 125 | 126 | 130 | 126 | 125 | 126 | 130 | 126.125 | 125 | 30.125 | 29 | 3.875 | 5 | 6.3063 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 95 | 96 | 96 | 99 | 96.5 | 95 | 4 | 4.825
25:32 | 1536 | 88 | 83.2769 | 92.7231 | 161 | 164 | 165 | 170 | 165 | 163 | 161 | 170 | 164.1429 | 161 | 9 | 8.2071 | 118 | 119 | 118 | 119 | 123 | 119 | 118 | 119 | 123 | 119.125 | 118 | 31.125 | 30 | 3.875 | 5 | 5.9562 | 88 | 88 | 89 | 89 | 91 | 87 | 88 | 88 | 91 | 88.5 | 87 | 4 | 4.425
25:40 | 1544 | 80 | 75.4615 | 84.5385 | 156 | 159 | 160 | 165 | 160 | 158 | 156 | 165 | 159.1429 | 156 | 9 | 7.9571 | 111 | 112 | 111 | 112 | 116 | 112 | 111 | 112 | 116 | 112.125 | 111 | 32.125 | 31 | 3.875 | 5 | 5.6063 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 79 | 80 | 80 | 83 | 80.5 | 79 | 4 | 4.025
25:48 | 1552 | 72 | 67.6462 | 76.3538 | 151 | 154 | 155 | 160 | 155 | 153 | 151 | 160 | 154.1429 | 151 | 9 | 7.7071 | 104 | 105 | 104 | 105 | 109 | 105 | 104 | 105 | 109 | 105.125 | 104 | 33.125 | 32 | 3.875 | 5 | 5.2562 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 71 | 72 | 72 | 75 | 72.5 | 71 | 4 | 3.625
25:56 | 1560 | 64 | 59.8308 | 68.1692 | 146 | 149 | 150 | 155 | 150 | 148 | 146 | 155 | 149.1429 | 146 | 9 | 7.4571 | 97 | 98 | 97 | 98 | 102 | 98 | 97 | 98 | 102 | 98.125 | 97 | 34.125 | 33 | 3.875 | 5 | 4.9062 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 63 | 64 | 64 | 67 | 64.5 | 63 | 4 | 3.225
26:04 | 1568 | 56 | 52.0154 | 59.9846 | 141 | 144 | 145 | 150 | 145 | 143 | 141 | 150 | 144.1429 | 141 | 9 | 7.2071 | 91 | 92 | 91 | 92 | 96 | 92 | 91 | 92 | 96 | 92.125 | 91 | 36.125 | 35 | 3.875 | 5 | 4.6063 | 56 | 56 | 57 | 57 | 59 | 55 | 56 | 56 | 59 | 56.5 | 55 | 4 | 2.825
26:12 | 1576 | 48 | 44.2 | 51.8 | 136 | 139 | 140 | 145 | 140 | 138 | 136 | 145 | 139.1429 | 136 | 9 | 6.9571 | 85 | 86 | 85 | 86 | 90 | 86 | 85 | 86 | 90 | 86.125 | 85 | 38.125 | 37 | 3.875 | 5 | 4.3063 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 47 | 48 | 48 | 51 | 48.5 | 47 | 4 | 2.425
26:20 | 1584 | 40 | 36.3846 | 43.6154 | 131 | 134 | 135 | 140 | 135 | 133 | 131 | 140 | 134.1429 | 131 | 9 | 6.7071 | 79 | 80 | 79 | 80 | 84 | 80 | 79 | 80 | 84 | 80.125 | 79 | 40.125 | 39 | 3.875 | 5 | 4.0062 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 39 | 40 | 40 | 43 | 40.5 | 39 | 4 | 2.025
26:28 | 1592 | 32 | 28.5692 | 35.4308 | 127 | 128 | 129 | 134 | 129 | 127 | 125 | 134 | 128.4286 | 125 | 9 | 6.4214 | 74 | 75 | 74 | 74 | 79 | 75 | 74 | 75 | 79 | 75 | 74 | 43 | 42 | 4 | 5 | 3.75 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 31 | 32 | 32 | 35 | 32.5 | 31 | 4 | 1.625
26:36 | 1600 | 24 | 20.7538 | 27.2462 | 121 | 122 | 123 | 128 | 123 | 121 | 119 | 128 | 122.4286 | 119 | 9 | 6.1214 | 69 | 70 | 69 | 69 | 74 | 70 | 69 | 70 | 74 | 70 | 69 | 46 | 45 | 4 | 5 | 3.5 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 23 | 24 | 24 | 27 | 24.5 | 23 | 4 | 1.225
26:44 | 1608 |  | 0 | 0 | 115 | 116 | 117 | 122 | 117 | 115 | 113 | 122 | 116.4286 | 113 | 9 | 5.8214 | 64 | 65 | 64 | 63 | 69 | 65 | 64 | 65 | 69 | 64.875 | 63 | 64.875 | 63 | 4.125 | 6 | 3.2437
26:52 | 1616 |  | 0 | 0 | 109 | 110 | 111 | 115 | 111 | 109 | 107 | 115 | 110.2857 | 107 | 8 | 5.5143 | 59 | 60 | 59 | 58 | 64 | 60 | 59 | 60 | 64 | 59.875 | 58 | 59.875 | 58 | 4.125 | 6 | 2.9937
27:00 | 1624 |  | 0 | 0 | 106 | 107 | 108 | 112 | 108 | 106 | 104 | 112 | 107.2857 | 104 | 8 | 5.3643 | 54 | 55 | 54 | 53 | 59 | 55 | 54 | 55 | 59 | 54.875 | 53 | 54.875 | 53 | 4.125 | 6 | 2.7437
27:08 | 1632 |  | 0 | 0 | 103 | 104 | 105 | 109 | 105 | 103 | 101 | 109 | 104.2857 | 101 | 8 | 5.2143 | 49 | 50 | 49 | 48 | 54 | 50 | 49 | 50 | 54 | 49.875 | 48 | 49.875 | 48 | 4.125 | 6 | 2.4937
27:16 | 1640 |  | 0 | 0 | 100 | 101 | 102 | 106 | 102 | 100 | 98 | 106 | 101.2857 | 98 | 8 | 5.0643 | 44 | 45 | 44 | 43 | 49 | 45 | 44 | 45 | 49 | 44.875 | 43 | 44.875 | 43 | 4.125 | 6 | 2.2437
27:24 | 1648 |  | 0 | 0 | 98 | 99 | 100 | 104 | 100 | 98 | 96 | 104 | 99.2857 | 96 | 8 | 4.9643 | 39 | 40 | 39 | 38 | 44 | 40 | 39 | 40 | 44 | 39.875 | 38 | 39.875 | 38 | 4.125 | 6 | 1.9937
27:32 | 1656 |  | 0 | 0 | 96 | 97 | 98 | 102 | 98 | 96 | 94 | 102 | 97.2857 | 94 | 8 | 4.8643 | 34 | 35 | 34 | 33 | 39 | 35 | 34 | 35 | 39 | 34.875 | 33 | 34.875 | 33 | 4.125 | 6 | 1.7437
27:40 | 1664 |  | 0 | 0 | 94 | 95 | 96 | 100 | 96 | 94 | 92 | 100 | 95.2857 | 92 | 8 | 4.7643 | 29 | 30 | 29 | 28 | 34 | 30 | 29 | 30 | 34 | 29.875 | 28 | 29.875 | 28 | 4.125 | 6 | 1.4937
27:48 | 1672 |  | 0 | 0
27:56 | 1680 |  | 0 | 0
28:04 | 1688 |  | 0 | 0
28:12 | 1696 |  | 0 | 0
28:20 | 1704 |  | 0 | 0
28:28 | 1712 |  | 0 | 0
28:36 | 1720 |  | 0 | 0
28:44 | 1728 |  | 0 | 0
28:52 | 1736 |  | 0 | 0
29:00 | 1744 |  | 0 | 0
29:08 | 1752 |  | 0 | 0
29:16 | 1760 |  | 0 | 0
29:24 | 1768 |  | 0 | 0
29:32 | 1776 |  | 0 | 0
29:40 | 1784 |  | 0 | 0
29:48 | 1792
29:56 | 1800

## A
4oC/min - A | [8 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | Máxima | Permitida
20.5714 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 1 | 1.0286 | Diferença Permitida
100.5714 | 102 | 102 | 101 | 99 | 99 | 101 | 103 | 103 | 2 | 5.0132 | 1 | 20
204.5714 | 208 | 208 | 205 | 203 | 203 | 205 | 208 | 208 | 3 | 7.4132 | 5 | 100
300.5714 | 304 | 304 | 301 | 298 | 298 | 301 | 304 | 304 | 3 | 9.6286 | 20 | 750
404.5714 | 409 | 409 | 405 | 401 | 401 | 405 | 409 | 409 | 4 | 12.0286
500.5714 | 505 | 505 | 501 | 497 | 497 | 501 | 505 | 505 | 4 | 14.244
604.5714 | 610 | 610 | 605 | 600 | 600 | 605 | 610 | 610 | 5 | 16.644
700.5714 | 706 | 706 | 701 | 695 | 695 | 701 | 706 | 706 | 6 | 18.8593
800 | 800 | 800 | 800 | 791 | 791 | 800 | 800 | 800 | 9 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538
2oC/min - A | [8 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | Máxima | Permitida
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1.2
104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 2 | 5.0923
200 | 200 | 200 | 199 | 198 | 198 | 199 | 200 | 200 | 2 | 7.3077
304 | 304 | 304 | 302 | 301 | 301 | 303 | 304 | 304 | 3 | 9.7077
400 | 400 | 400 | 398 | 397 | 397 | 399 | 400 | 400 | 3 | 11.9231
504 | 504 | 504 | 503 | 502 | 502 | 503 | 504 | 504 | 2 | 14.3231
600 | 600 | 600 | 599 | 599 | 599 | 600 | 600 | 600 | 1 | 16.5385
704 | 704 | 704 | 703 | 703 | 703 | 704 | 704 | 704 | 1 | 18.9385
800 | 800 | 800 | 799 | 798 | 798 | 800 | 800 | 800 | 2 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538
1oC/min - A | [8 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | Máxima | Permitida
25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1.25
105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 1 | 5.1154
201 | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 1 | 7.3308
305 | 305 | 305 | 305 | 304 | 303 | 305 | 305 | 305 | 2 | 9.7308
401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 399 | 401 | 401 | 401 | 2 | 11.9462
505 | 505 | 505 | 505 | 504 | 503 | 505 | 505 | 505 | 2 | 14.3462
601 | 601 | 601 | 601 | 600 | 599 | 601 | 601 | 601 | 2 | 16.5615
705 | 705 | 705 | 705 | 703 | 702 | 705 | 705 | 705 | 3 | 18.9615
800 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538

## B
4oC/min - B | [7 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | Máxima | Permitida
20.5714 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 1 | 1.0286 | Diferença Permitida
100.5714 | 87 | 103 | 72 | 62 | 71 | 78 | 77 | 39 | 5.0132 | 1 | 20
204.5714 | 176 | 212 | 139 | 129 | 138 | 169 | 145 | 76 | 7.4132 | 5 | 100
300.5714 | 277 | 301 | 232 | 222 | 231 | 253 | 239 | 79 | 9.6286 | 20 | 750
404.5714 | 393 | 403 | 328 | 318 | 327 | 332 | 349 | 87 | 12.0286
500.5714 | 490 | 481 | 423 | 410 | 422 | 413 | 452 | 91 | 14.244
604.5714 | 586 | 575 | 536 | 520 | 535 | 526 | 554 | 85 | 16.644
700.5714 | 683 | 671 | 644 | 629 | 643 | 634 | 654 | 72 | 18.8593
800 | 776 | 762 | 740 | 730 | 739 | 749 | 763 | 70 | 21.1538
800 | 804 | 790 | 766 | 757 | 765 | 794 | 795 | 43 | 21.1538
2oC/min - B | [7 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | Máxima | Permitida
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1.2
104 | 91 | 92 | 83 | 83 | 87 | 97 | 90 | 21 | 5.0923
200 | 190 | 186 | 178 | 157 | 181 | 191 | 182 | 43 | 7.3077
304 | 295 | 282 | 274 | 269 | 270 | 290 | 281 | 35 | 9.7077
400 | 390 | 372 | 372 | 367 | 379 | 389 | 379 | 33 | 11.9231
504 | 496 | 488 | 475 | 470 | 479 | 495 | 483 | 34 | 14.3231
600 | 590 | 585 | 574 | 567 | 579 | 588 | 580 | 33 | 16.5385
704 | 694 | 693 | 681 | 687 | 690 | 690 | 689 | 23 | 18.9385
800 | 790 | 789 | 783 | 780 | 783 | 783 | 784 | 20 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538
1oC/min - B | [7 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | Máxima | Permitida
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1.25
105 | 105 | 105 | 103 | 100 | 103 | 105 | 105 | 5 | 5.1154
201 | 201 | 200 | 199 | 195 | 200 | 201 | 201 | 6 | 7.3308
305 | 303 | 302 | 304 | 301 | 304 | 305 | 303 | 4 | 9.7308
401 | 399 | 397 | 400 | 397 | 399 | 400 | 399 | 3 | 11.9462
505 | 503 | 500 | 504 | 502 | 502 | 504 | 503 | 4 | 14.3462
601 | 599 | 596 | 599 | 598 | 597 | 599 | 599 | 3 | 16.5615
705 | 703 | 699 | 703 | 702 | 699 | 703 | 703 | 4 | 18.9615
800 | 799 | 794 | 799 | 798 | 794 | 798 | 799 | 5 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538

## C
4oC/min - C | [8 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | Máxima | Permitida
20.5714 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1.0286 | Diferença Permitida
100.5714 | 96 | 97 | 97 | 94 | 99 | 98 | 96 | 97 | 7 | 5.0132 | 1 | 20
204.5714 | 199 | 199 | 200 | 195 | 202 | 201 | 199 | 199 | 10 | 7.4132 | 5 | 100
300.5714 | 295 | 294 | 296 | 292 | 296 | 297 | 295 | 294 | 9 | 9.6286 | 20 | 750
404.5714 | 399 | 397 | 400 | 397 | 399 | 400 | 399 | 397 | 8 | 12.0286
500.5714 | 495 | 492 | 496 | 493 | 494 | 496 | 495 | 492 | 8 | 14.244
604.5714 | 599 | 596 | 599 | 598 | 597 | 599 | 599 | 596 | 8 | 16.644
700.5714 | 695 | 691 | 695 | 694 | 691 | 695 | 695 | 691 | 10 | 18.8593
800 | 799 | 794 | 799 | 798 | 794 | 798 | 799 | 794 | 6 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538
2oC/min - C | [8 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | Máxima | Permitida
24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1.2
104 | 103 | 103 | 105 | 99 | 107 | 106 | 103 | 103 | 5 | 5.0923
200 | 199 | 199 | 200 | 195 | 202 | 201 | 199 | 199 | 5 | 7.3077
304 | 303 | 302 | 304 | 301 | 304 | 305 | 303 | 302 | 3 | 9.7077
400 | 399 | 397 | 400 | 397 | 399 | 400 | 399 | 397 | 3 | 11.9231
504 | 503 | 500 | 504 | 502 | 502 | 504 | 503 | 500 | 2 | 14.3231
600 | 599 | 596 | 599 | 598 | 597 | 599 | 599 | 596 | 3 | 16.5385
704 | 703 | 699 | 703 | 702 | 699 | 703 | 703 | 699 | 5 | 18.9385
800 | 799 | 794 | 799 | 798 | 794 | 798 | 799 | 794 | 6 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538
1oC/min - C | [8 empty] | Diferença (oC)
Forno (oC) | P1 (oC) | P2 (oC) | P3(oC) | P4 (oC) | P5(oC) | P6 (oC) | P7 (oC) | P8 (oC) | Máxima | Permitida
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 1 | 1.25
105 | 104 | 104 | 106 | 102 | 107 | 106 | 104 | 105 | 3 | 5.1154
201 | 200 | 200 | 201 | 196 | 202 | 202 | 199 | 200 | 5 | 7.3308
305 | 304 | 303 | 305 | 302 | 305 | 305 | 303 | 304 | 3 | 9.7308
401 | 400 | 398 | 401 | 398 | 400 | 401 | 399 | 400 | 3 | 11.9462
505 | 504 | 501 | 505 | 503 | 503 | 505 | 502 | 503 | 3 | 14.3462
601 | 600 | 597 | 600 | 599 | 597 | 600 | 598 | 599 | 4 | 16.5615
705 | 704 | 700 | 704 | 703 | 700 | 704 | 702 | 703 | 5 | 18.9615
800 | 800 | 795 | 800 | 799 | 795 | 799 | 797 | 798 | 1 | 21.1538
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21.1538